1.恒温加热箱一台

产品技术参数

【产品种类】恒温加热箱

【产品形式】立式

【冷却/加热方式】风冷+发热丝

【制 冷 剂】无氟制冷剂

【噪    音】42dB(a)

【功    率】120W

【电    源】AC220V，50Hz

【温度范围】0-100℃

【外形尺寸】（宽×深×高）：595×565×860mm

【有效容积】150L

【重    量】64kg

【温度显示】LCD数字式

【外门锁扣】有

2.手术器械1批

活体取样钳18CM管式 圆头1把

活体取样钳23CM管式 圆头1把

活体取样钳18CM长圆头1把

分离结扎钳18CM角弯90度全齿1把

分离结扎钳24CM角弯80度全齿1把

组织镊20CM直形 1把

组织镊25CM直形 2把

开口器钳式2把

组织拉钩板式无孔2把

3.LED无影灯1台

●无影灯采用LED技术集目

前最先进的，具有多种独特性能和优势，

可以更好地满是各种不同手米的照明。

●领先技术优势:

★超强的光照亮度

★手柄控制8档调光

★超长使用寿命的照明光源

★完美的冷光效果

★理想的符合净化要求的外型

●超强的光照亮度:

多透镜光源矩阵设计实现表面和深部超强且均匀的照明效果

LED无影灯有4个多透镜光源矩阵组合而成，其中每个多透镜光源矩阵包含了一定数量的LED(发光二极管)光源，而每个LED光源均可单独发光并经各自的反射面反射，再经过汇聚型光学透镜在手术区域形成不同聚焦位置的光域，这些光域的组合实现了表面和深部超强且均匀的照明效果，可以满足各种手术的需要。

●超长使用寿命的照明光源

LED光源的寿命高达50.000小时以上，平均使用寿命是普通无影灯卤素光源的50倍，同时每个LED均可单独更换，保证了最大的使用经济性。

技术参数

照度(Lux)  ≥100.000

色温(K)  4800土200

显示指数(Ra)  96

照明深度(mm)  1050

总辐照度(W/m)  480

光斑直径(mm)  120-240

灯头直径(mm)  600

灯泡额定功率  3.2V/1W

led灯泡寿命  ≥50. 000h

电源电压  ~220V/ 50HZ

4.中频电疗仪

技术参数与功能特点

输出方式：二通道，同步或异步输出；含两组中频电疗法，含一组干扰电疗法.

内存35处方:主要临床适用范围颈椎病、肩周炎、腰椎间盘突出的康复理疗.

工作电压：交流220V±10%；50Hz±1Hz；

功率：80VA；

电疗仪输出信号的工作频率范围为：2KHz～10KHz，其允差为±10%。

电疗仪在不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。

电疗仪输出的调制频率范围为：0Hz～150Hz, 允差±10%。

电疗仪其干扰电（干涉波）差频频率应在0～200Hz范围内的单一频率或频段, 允差在±10%或1Hz取较大值。

电疗仪其干扰电干扰电（干涉波）动态节律为4s～10s范围内，允差±10%；动态位移应不超过动态节律的±30%。

电疗仪的调制度为0%、25%、50%、75%，100%，允差±5%。

电疗仪其干扰电（干涉波）差频变化周期为15s～30s，允差±10%。

电疗仪输出的调制波形有九种，方波、尖波、三角波、锯齿波、指数波、正弦波、梯形波、扇形波和脉冲波及他们之间的组合，由程序设定。

电疗仪纯交流的波形，最大输出电流应不大于100mA。

电疗仪具有透热功能，六挡可调，其应用部分的最大发热温度应≤60℃。

输出电流为198档连续递增/递减调节，每档递增/减量为0.5mA；

5.输液泵

一、人性化设计

1.大屏幕高清晰彩色LCD液晶显示；

2.小数位防错设计；

3.流速流量分区显示更加直观；

4.输液器品牌代码实时显示；

5.操作简单，三步搞定法，使用更加方便；

二、性能优势

1.动态实时阻塞压力指示（DPS）；

2.时间、药量、滴数三种工作模式；

3.三档阻塞灵敏度可调节；

4.多达9种报警，按颜色区分报警优先级；

5.实时显示累计输液量，便于临床观察；

6.预置量完成后，自动转入KVO速度运行；

6.微量注射泵（单道）

一、性能优势：

1.模具化生产，一致性好，注射精度高达+-2%；

2.四种工作模式，六中给药单位；

3.具有Anti-Bolus功能，在阻塞报警发生后自动释放压力；

4.三档阻塞压力报警，满足不同药物的压力需求，提高临床使用的安全型；

5.键盘锁定功能，防止误操作，安全性更高。

6.可自动识别注射器规格，适用不同品牌注射器；

7.泵体自带连接装置，多台任意组合，灵活、方便、实用；

8.按键和穿梭键两种操作模式，满足不同用户的使用习惯；

9.超大液晶屏，背光强度可调，根据光线强度个性化设置。

二、多种报警功能：

1.阻塞报警、注射器脱落报警、接近完成报警、注射完成报警、欠压报警、电池电量耗尽报警、交流掉电报警、电机异常报警、操作遗忘报警、开合报警、注射器推杆安装错误报警。

三、其他功能：

2.输液器自动识别、预充功能、累积量显示、阻塞压力释放功能、静音功能、速度超范围控制、交直流自动切换、残留提示、记忆功能。

7.电动吸痰器

1、 采用无油自润滑单缸活塞泵，负压系统不会产生正压，无油雾污染；

2、 高负压、大流量、吸引速度快，负压调节系统可作无级调压；

3、 溢流防护装置可以防止吸入的液体进入中间管道；

4、 聚碳酸酯塑料贮液瓶经久耐用、清洗方便，并可高温消毒。

5、 采用设计新颖的塑料箱壳，美观、轻巧、携带方便。

产品参数

1.极限负压值：≥0.08MPa (600mmHg)

2.负压调节范围：0.02MPa(150mmHg)～极限负压值

3.瞬时抽气速率：≥20 L/min

4.贮液瓶：1000mL（PC塑料）

5.电源：～220V 50Hz

6.输入功率：110VA

7.外包装尺寸：一台装40.5cm×20cm×36cm；两台装43cm×42cm×39cm

8.毛/净重：一台装6kg/4㎏；两台装13kg/8kg

8.子午流注低频治疗功能的参数

一、功能描述：

★1.子午流注纳甲法开穴查询；

2.灵龟八法开穴查询；

3.未来5次开穴时间查询；

4.病症查询：包括辨证分型  症候分析 治疗处方 穴位图示等标准化内容；

5.十四经穴位查询；

6.经外奇穴查询；

7.治疗时长设定；

8.任意时间定时启动功能；

9.时区设定；

10.真太阳时自动计算；

11.多种病症信息；

12.至少10_20路治疗输出，治疗强度、频率多档调整；

13.视频教学指导功能；

14.为便捷使用，应配备可移动仪器支架；

15.智能操作系统具备软件升级功能。

二、多路治疗输出：10～20路。

三、脉冲频率（分多档可调）：

1.脉冲频率范围1.25-1000hz，不大于1000hz。频率误差为每档额定最高频率的正负15%；

2.单一频率 任选一挡固定频率不变；

3.频率组合 多档频率顺序输出；

4. 15档频率可调 (1.25hz 2.5hz 5hz 10hz 20hz 40hz 80hz 113hz 160hz 226hz 320hz 453hz 640hz 801hz 1000hz)。

★四、治疗输出幅度（额定负载500Ω）：输出电压有效值1V-20V，输出电流2ma-40ma。最大输出电压有效值不小于17V， 最大输出电流不小于34MA。

★五、最高输出频率：不低于1000hz  多档可调。

六、电源电压(电源条件220V)：适合电源适配器直流输出9～24V。

七、电源电流强度：不超过3A。

八、正常工作温度：5℃～40℃。

九、运输和保存湿度：≤80％。

十、移动支架：配备可拆卸分离式支架。

9.ABS床边桌2张

800*400*650-900mm

说明:

餐桌板采用ABS材料

升降系统采用气弹簧

骨架采用优质冷轧板钢管

脚轮采用2寸家具轮,结构豪华美观

10.彩钢治疗车10台

单抽

规格：400×400×840MM

11.手术用高频电刀

类型：

本机输出全悬浮，具有两个相互独立和隔离的CF型防除颤应用部分(单极和双极)，非AP、APG型普通设备，110V～220V±10%网电源供电。

功能：

本机产生的416KHz(±10 %)高频电流，可对生物组织进行切割、凝血等外科手术，具有单极纯切：纯切、混切1、混切2、混切3；单极凝：喷凝、强凝、柔凝和标准双极凝、精确双极。

*九种工作模式。

1、*全悬浮电源，不受不稳定电源影响。高频漏电流低于国标(≤150mA)2倍。

2、*输出功率误差±3%。（国标±20%）

3、*全功能功率自动补偿。

4、*高频发生器通用内窥接口, 配合胃镜、肠镜、腹腔镜等内镜使用。

5、*专用病人回路电极板接触质量检测系统。

6、单极既可手控输出也可脚控输出。

7、本机具有断电保护电路，能记忆前一次使用的输出设定值。

8、远程故障诊断。

9、精确双极具有组织100Ω自动停止输出功能，不粘连。

10、通过EMC检测

11、欧盟CE1282 认证

额定输出功率：

a)纯切：1W～350W(负载500Ω)；无焦伽精确切割，100%切割。

b)混割1：1W～250W(负载500Ω)；浅表焦伽精确切割80%切割，20%凝血。

c)混割2：1W～200W(负载500Ω)；60%切割，40%凝血。

d)混割3：1W～150W(负载500Ω)；50%切割，50%凝血。

e)喷凝：1W～120W(负载500Ω)；大面积凝血

f)强凝：1W～120W(负载500Ω)；精确浅表强力点凝

g)柔凝：1W～80W(负载500Ω)；精确浅表点凝

h)标准双极电凝：1W～70W(负载100Ω)；

I)精确双极：1W～70W(负载100Ω)；自动检测组织阻值，不粘连。

正常运行

a)环境温度范围：5℃～40℃；

b)相对湿度范围：≤80%；

c)大气压力范围：86.0～106.0kPa；

d)电源：110～220V±22V， 50～60Hz±1Hz；

e)工作频率：416kHz；

整机功耗：≤1100VA。(切割功能350W)；

运输和贮存

a)环境温度范围：一40℃～55℃；

b)相对湿度范围：≤95％；

c)大气压力范围：500hPa～1060hPa。

12.人体解剖手术示意电子教学系统模型医患沟通系统

系统包括：外屏端、触屏端、手机端。

- 、外屏端，外屏端为超高清4K液晶电视机

- 硬件参数

品牌:Hisense/海信

型号:LED55E5U

屏幕尺寸:55英寸屏幕

分辨率:3840*2160

操作系统:VIDAA

面板类型:IPS(硬屏)

视频格式:超高清4K

能效等级:三级

亮度:300cd/m2

扫描方式:逐行扫描

接收制式:PAL,NTSC

扬声器数量:2个

接口类型:音频接口,USB接口,HDMI接口,网络接口

HDMI接口数量:2个

2．软件部分功能

科室介绍短片

以拍摄科室团队短片的方式介绍科室相关业务信息，视频短片长度为5-8分钟，内容包含科室团队、科室主任介绍、医护团队、科室业务等相关内容

- 、触屏端：触控一体机 + NUC主机

1.硬件参数

1.1触控一体机

品牌:皓丽

型号:55M2

CPU:四核Cortex A53

存储:32G

内存:2G

显示屏幕:LG IPS A硬屏

外置接口:VGA*1、hdmi*2、USB2.0*3、音频输入输出接口*2，TOUCH接口*1

网络支持:wifi、RJ45网络接口

显示屏:LG IPS原装面板

屏幕尺寸:55寸

显示比例:16：9

分 辨 率:1920*1080

垂直频率:60～75HZ

颜 色 数:16.7万真色彩

灯管寿命:30000 小时以上

点距:0.1611（垂直）×0.4833（水平）mm

平均亮度:≤350 cd/m2

对 比 度:≤1200：1

尺寸大小:1299.88*113.7*770.66（高*宽*厚）mm

线性误差:<5mm

响应速度:7ms～15ms

扫描速度:50scans/s

输入方法:手指或其他不透明的触摸感应介质即可

触摸次数:不受限

最小触摸体直径:4mm

抗爆性:采用4mm厚防爆钢化AG防眩光玻璃面板，防划防撞，表面防撞击

耐久性:红外触摸寿命不低于6万小时，长时间使用不延迟

表面硬度:莫氏7级

1.2 NUC主机

型号:英特尔（Intel） NUC7i5BNH

CPU:i5 7260U

硬盘

128G 固态硬盘

内存:8G

2. 软件部分功能

数据库:SQL lite 3.0

Mysql 5.6

账号管理:独立登陆账户

截图功能，截取沟通画面进行保存录音拍照功能，沟通过程中可进行录音并进行持续的拍照设置样式，根据需求设置初始化人体模型的样式

三维模型:整套模型包括骨骼、肌肉、循环、神经、消化、泌尿、淋巴、生殖、呼吸九大系统

操控:对模型的操控方式有单指360°旋转，双指全屏移动，三指灵活缩放

快速定位正向方位

重置模型变换

对单个模块部分进行隐藏和显示操作

对多个模块部分进行整体隐藏和显示操作标识主要模块名称

画笔:在屏幕上随意涂鸦切换不同颜色选择不同粗细存在的画笔可以随着模型的操控变换

病灶:附着模型上进行讲解

比例缩放

微型调节位置

多病灶切换选择

测量:对横跨部分的长度进行测量，得出具体长度精确到0.01厘米

图库:2D图片结合讲解

多张对应图片选择切换

病灶和画笔功能结合使用

图库图片可以进行添加和删除

风险:手术中可以遇到或关联的风险手术风险进行结合讲解风险可以进行自定义配置，添加和删除

术式介绍:对应科室的8个通用术式介绍和演示

术式动画视频直观形象的演示

术式配对风险的结合

屏保功能:长时间不操作或者不适用会出现屏保（此功能可以自行开启）

（三）手机端：

1．软件部分功能

数据库:SQL lite 3.0Mysql 5.6

科室信息:科室介绍、主任介绍、医护团队、特色诊疗

图文方式介绍本科室信息，后台可自主添加编辑修改

健康指南:常规检查、术前准备、康复指导、科普知识

图文方式介绍本科室信息，后台可自主添加编辑修改

个人中心:随访调查、康复评估、科室二维码

满意度调查：随访调查 后台可自主添加或编辑随访调查表；康复评估 后台可自主添加或编辑随康复评估表；提供二维码供扫描关注科室

13.银质针

适用于腕踝针疗

材质：纯银

14.小治疗车

双抽屉 规格：400×400×840MM

15.大治疗车

双抽屉 规格：620×410×840MM

16.胃肠多功能治疗仪

技术参数

一、控制部分

*1.1  10寸触摸显示屏：可提供胃/肠模式、胃肠起搏频率、音乐处方选项、时间设定、运行/停止，等选项；

*1.2  提供胃肠起搏疗法：胃肠强度连续可调；

提供数字化合成音乐电技术：音频强度可调范围：0-100档；

提供中医穴位电疗法：穴位强度可调范围：0-100档；

1.3 治疗时间可以根据病人情况自主设置治疗时长为：20∽40，单位：分钟；

二、技术部分

*2.1  采用正弦波，比传统方波或三角波更接近人体自然胃肠电波形；

2.2  胃/肠起搏与穴位刺激输出频率0.033Hz～0.333Hz；

*2.3  采用数字化合成音乐电技术，把音乐的不规则性叠加到输出刺激信号，可避免病人自身产生抗性，疗效更好；中频载波频率：1.1 kHz，误差≤±5%；中频载波叠加音频波形作为输出；

2.4  输出幅值 ≤24V；

2.5  使用温湿度 +5℃～+40℃，≤80%RH；

2.6  使用大气压力700hPa～1060hPa；

2.7  运输和保存温湿度 -5℃～+45℃，≤90%RH；运输和保存大气压力500hPa～1060hPa；

2.8  双人同时治疗；

2.9  提供音乐疗法，可聆听音乐，舒缓病人焦躁、抑郁等情绪，起到更好的治疗效果；

2.10 提供中医“穴位刺激”疗法，足三里穴位刺激，可巩固疗效；

2.11点击“运行”后即可自主运行，无需陪护；设定时间到，自动报警并停止运行。

17.关节镜牵引架

固定装置主体部分采用碳纤维材料制作；

可与宽度范围为9 mm至10 mm和高度范围为25 mm至28.6 mm的手术床轨道兼容；

*适合肩、膝、踝等部位腔镜手术；肩、膝部位置换手术以及创伤手术的体位摆放。

采用脚踏控制解锁及制动，并具备故障自动锁定装置；

*液压控制，无需电源，电池或者空气管道等外接动力源；

球型万向连接，360°任意调节；

配件均可进行高温高压消毒；

*具有牵引功能，可显示具体牵引数值，最大牵引为35bls（约156牛）；

侧卧位和踝关节体位固定后，肢体可进行内旋和外旋，用于检查手术效果。

18.下肢CPM

1、膝关节角度活动范围：0°—125°

2、髋关节角度活动范围：25°—100°

3、踝关节角度活动范围：0°—40°

4、关节角度变化速度范围：1.5°—3.6°/s

5、脚托板左右移动角度变化范围：≥40°

6、电源：AC220V，50Hz

7、功耗：≤30VA。

*8、运行总时间：0-240 min

9、数码电路微电脑控制

10、LCD 大屏幕液晶显示运动角度、速度、时间

11、过载自动反转保护

12、膝、踝、髋关节均可活动

13、入选国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品目录

*14、具有医疗器械注册证及注册登记表

*15、产品通过ISO9001、13485 医疗器械质量管理体系认证。

16、生产厂家通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。

19.内固定起出工具

20.X射线防护服

参数

半袖防护套裙

铅当量：mmpb 0.5

规 格尺寸：  1000x600

材 料：外用防水牛津布，内用铅胶皮

铅帽

铅当量：mmpb 0.5

规 格尺寸：通用

材 料：外用防水 牛津布，内用铅胶皮

大领异型围脖

铅当量：mmpb 0.5

规格尺寸：通 用

材料：外用防水牛津布，内用铅胶皮

护边铅眼镜

铅当量：mmpb 0.5

规格尺寸：护边型

材料：塑料框加铅玻璃

21.铅防护屏

铅当量：2.0

规 格尺寸：高1800宽900

材料：表面304不锈钢

铅玻璃900x800x10

22.常压煎药包装一体机

一、基本参数

1.煎药容量：20升

2.储液桶容量：20升

3.包装能力：8-9袋/分

4.额定电压：220V

5.包装量设定范围：50--250ml/袋ML

6.煎药功率：1800W

7.煎药机尺寸:600*560*1200(mm)  电机功率：25W

8.上下辊温设定范围：0--200

9.度热合功率： 800w

10.包装机尺寸:600*560*1200mm

11.重量：65GK

二、煎药机功能及特点：

1.煎药包装一体组合，紧凑合理，节省空间；

2.煎药时处于常压状态，保留传统煎药方式；

3.电气控制具有数字化显示与声响提示；

4.整体煎药包装过程采用精密数控技术，控制精度高；

5.高温时间（沸腾时间）自动显示；

6.每个煎药锅容量20000毫升，适合煎煮3到10付小容量处方；

7.同时可煎煮1个处方，武火、文火时间可分别单独设定；

8.煎药文武火自动转换功能，省时省电；

9.数控煎药定时功能，药液沸腾后，高温时间自动倒计时；

10.网状内筒及循环桶采用不锈钢，外煎药桶采用特殊玻璃，煎药过程清晰；

11.电路板控盒整体采用硬质不锈钢金属材料，经久耐磨；

12.防干烧功能，当温度过高或无水时，系统停止加热并蜂鸣报警；

13.煎药、包装功能符合国家煎药室管理规范要求。

三、包装机功能及特点：

1.包装速度：7—10袋/分钟，自动包装；

2.变量可调包装50-250ML；

3.包装包装机预热达150度时包装，包装质量保证；

4.包装温度、包装袋数自动显示；封合温度数字化控制，自动恒温；

5.四轴封合温度分屏显示，自动恒定；

6.上滚轴封边包装温度及下滚轴封口包装温度分屏单独控制；

7.包装数量单屏独立显示包装计数；

8.袋装容量量自动10毫升进位单屏显示；

9.自带两个液位探针，双重控制药液包装质量。

23.流水式粉碎机

1.粉碎细目：30-200目。可粉碎各种药物用品，成品为粉末；

2.损耗少，噪音低，适用面广等优点；

3.剪切为主撞击研磨为辅的粉碎方式；

4.通过甩锤快速旋转，与研磨斜瓦发生剪切、摩擦，从而使物料粉碎；

5.对纤维有良好的破坏能力多种性质物料的粉碎都能取得较好的效果,并且对于噪音、粉尘均有良好的控制能力；

6.噪音低、粉尘小，有电机带动告诉运转，没有震动力，所以不必固定，同时也降低了噪音。本机不带风机，借助刀组转动及进气口引起气流，集粉口袋采用放静电材料做成，机械密封好，所以不起粉尘，不必另配除尘设备；

7.操作简单易于清理维护，机械磨板与刀组均为易拆卸式，利于试验清理，防止不同物料混杂；全是不锈钢内壁，因此药粉不太容易附着，用刷子一刷即可；

8.节约能耗，机器性质专一，特别适应中草药的粉碎。

9.工作条件：

电压：220V        功率：2000W           转速：2850r/min

24.电脑中频电疗机

工作条件

1.环境温度：5℃～40℃。

2.相对湿度：≤80%。

3.大气压力：500hPa～1060hPa。

4.工作电压：交流220V±22V、50Hz±1Hz。

5.输入功率：110VA+ 16.5VA。

主要技术参数

1.工作频率：2kHz～8kHz, 误差±10%。

2.输出电流： 在500Ω负载下，最大输出电流应不小于50mA，输出电流极限应不大于100mA，误差±10%。并应在最小至最大输出范围内连续可调。

3.调制频率范围：0Hz～150Hz（500Ω负载下）。

4.调制幅度：0%～100%，误差±5%。

* 5.调制波形：方波、三角波、正弦波、指数波、锯齿波、尖波、梯形波。

6.差频频率范围：0Hz～200Hz（500Ω负载下）。

7.动态节律：4s～10s。

* 8.差频变化周期：15s～30s。

9.脉动直流（离子导入）输出电压：不大于100V。

10.治疗时间：10min～45min，误差±10%。

11.电极加热温度：室温～55℃。

* 12.输出通道：独立控制 ，独立两路热电极中频通道、两路冷电极中频通道、两路热电极脉动直流通道、一路干扰电通道。

13.输出模式：同步或异步控制，多步程序、音频电、正弦调制中频、脉冲调制中频、干扰电。内置90种治疗处方。

14.输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。

15.数码显示：两路同时显示处方号、输出强度

16.安全类型：Ｉ类、BF型。

17.工作制：间歇加载连续运行。

18.外形尺寸：434mm×308mm×115mm。

19.重量：5kg

25.颈椎牵引机

1.	电源电压：交流220V±22V   50Hz±1Hz；

2.	额定输入功率：30VA；

3.	颈椎牵引力：0-300N；

4.	颈椎牵引行程：0-300mm；

5.	牵引时间：0-99min可调

6.	间歇牵引时间：0-9min可调

7.	持续牵引时间：0-9min可调

8.	牵引力、牵引行程及牵引时间均由微电脑控制；

9.	数码显示，牵引力自动补偿；

10.	简单的牵引数据输入法；

11.	牵引力过大自动保护；

12.	多种安全设计（最大牵引力300N，患者控制应急开关，医务人员操作急退键）；

13.	颈椎牵引角度可调节。

26.全自动无烟远红外艾灸床

1. 电源：220V~  50Hz，输出电压12V

2.整机功率：800w

3.熔断器：F3.15AL250V

4.全自动无烟远红外加热艾绒或艾饼，可智能控制温度，时间和艾灸部位

5.床体尺寸： 1900*750*620

6.重量：75kg

7. 采用高科技电子技术，共配置12个灸盒，符合人体12正经循行规律，解决了人工点火的麻烦，方便居家个人安全使用。

27.隔物灸仪

1.	电源：220VAC，50HZ

2.	输入功率：200VA

3.	外形尺寸：420*300*180mm

4.	重量：4.5kg（主机）

5.	安全类型：I类BF型应用部分

6.	工作时安全电压：15V

*7.时间可调范围：0分钟到99分钟内可连续调

7.	温度（护垫与皮肤接触面的温度）可调范围：38℃到56℃（正负3℃）

8.	疚头数量：10个

28.超声波婴幼儿精密体检仪

1.身高测量方式: 超声波测距(美国原装探头并实现温差补偿)

2.体重测量方式:精密平衡梁式压力传感器称重

3.显示方式:主显示屏LED显示屏

*4.身高测量范围： 0-105cm  测量精度：1mm

5.坐高测量范围： 0-105cm  测量精度：1mm

6.体重测量范围： 0-60kg    测量精度：0.01kg

7.测量速度：480次/小时

8.打印方式:热敏打印

9.语音提示:有语音自动播报测量结果

10.电源电压：交流110V—240V（可选接直流12V）

11.平均功率： 10W

12.外形尺寸: 129(长)×50(宽)×76(高)cm

13.外置脚踏式测量开关，便于单人操作

14.可连接电脑或者医院体检管理系统（选配）,也可选配蓝牙传输功能或者互联网接口。

15.附件: 使用说明书、电源线、热敏打印纸、保修卡等

29.血氧饱和度仪

1. 自动开机测量SpO2、脉率（PR） 和血流灌注指数PI值；

2. LCD显示脉搏强度柱状图 和 光容积波形

3. 具有声光报警功能，可设置报警限；

4. 多种存储模式：1组/秒、1组/4秒、1组/8秒

5. 默认存储模式（1组/8秒）下，可存储70小时的数据

6. 可在本机上回放血氧及脉率数据的变化趋势图

7. 可选配PC软件，测量数据可上传到PC机上回放和分析

8. 3节AA碱性电池供电，有电池电量状态指示；

9. 连续超过1分钟无信号时，自动关机

30.鹅颈灯

1.304不锈钢支柱

2.铸铁三角底座

3.万向灯头

4.电压输入220V，输出45W

31.晨间护理车

- 三层设计

- 整体采用304不锈钢材质

- 尺寸：900*450*950

32.治疗车

中治疗车

1.双抽屉

2.整体采用304不锈钢材质

3.尺寸：700*450*800+80mm

小治疗车

1.双抽屉

2.整体采用304不锈钢材质

3.尺寸：650*450*800+80mm

33.铝合金轮椅

产品特点：
固定手、固定脚、软座、喷塑车架、充气轮胎、包箍式踏板锁紧装置、可配餐桌板和安全带、座宽46cm

打开后尺寸
长   侧面全椅长:94.5cm     侧面座椅长:40cm
宽   座宽:46cm             正面全椅宽:62.5cm
高   座高：50cm    背垫高:46cm    整个轮椅高:88cm
折叠后尺寸
宽度：27cm
外箱尺寸：92.5*26*89.5（cm）

34.不锈钢按摩床

规格：1900×650×650

35.不锈钢紫外线灯车 2台

1、灯管功率：≥30W×2

2、灯管数量：2支

3、静态适用面积：≥30m2

4、电源电压：220V±10%，频率：50Hz±10%

5、输人功率：180VA

6、紫外线波长：253.7nm

7、辐照强度：≥214uw/cm2

8、移动可折叠，灯管可内藏，可多角度调节：30°，60°，90°，135°，180°。

9、带定时装置：0-120分钟。

36.不锈钢双抽器械车

双抽屉

规格：700×450×800+80

37.超声波治疗仪

技术参数：

1、输入电压：220V±22V

2、输入频率：50HZ±1Hz

3、输入功率：25VA

4、输出通道：单路输出

5、显示方式：数码管显示

6、超声波频率：1MHZ

*7、输出模式：连续模式，断续模式

*8、输出强度：3W/CM²。输出强度1.2-1.5-2.0-2.5可单键拨号

9、定时范围：1-30分

10、尺寸：305*260*103

11、重量：2.6KG

12、产品通过北京国医械华光认证有限公司（CMD）ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证.

*13、公司通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。

38.便携式隔物灸仪

主要性能参数

综合红外线疗、灸疗、磁疗、药疗四种疗法，以达到消炎镇痛、活血散寒、抗菌抗病毒，促进人体新陈代谢，提高人体自身免疫力的疗效。

工作电压为15伏低压，无烟无火，安全环保。外形轻巧，便于携带，面板按键操作简单，高亮度LED数字显示，夜视操作无障碍。

灸头数量：6个

电源适配器：输入：100-240VAC，50/60HZ   输出：15V  DC，3A

输入功率：120VA

外形尺寸：175X100X24mm

重量：约425g（含主机和电源适配器）

安全类型：Ⅱ类BF型应用部分

时间可调范围：在0到99分钟内可连续调

护垫与皮肤接触面的温度可调范围：38℃到56℃（正负3℃）

39.立式艾灸排烟器

产品特点：
1、机身金属框架结构经久耐用
2、微电脑芯片控制数码显示遥控操控
3、滤芯失效报警
4、多层过滤，急速净化
5、初、中、高效滤芯皆可单独更换

6、能够最大限度利用过滤器
7、降噪结构设计，让工作环境更为宁静怡人
8、万向吸烟臂，随意定向、定位
9、直流无刷电机，性能稳定、寿命长

参数：

输入功率：200W

额定电压：220V

空载转速：4500r/min

外形尺寸：425*250*410mm

重量：14.5KG

40.中频电疗仪

中频频率：2KHZ---10KHZ

治疗方案：多种颈椎病、肩周炎、腰椎间盘突出症的理疗方案；等幅中频电疗法（音频电疗法）、低频调制中频电疗法、干扰电疗法。

输出电流：纯交流跛行最大输出≤100MA

输出档位：198档，每当0.5MA

电流稳定度：不同负载下输出电流变化率≤10%

低频调制频率：0HZ—150HZ

最大透热温度：在室温25度下，电疗仪应用部分最大发热温度≤60度

调制波形：方波、尖波、三角波、锯齿波、指数波、正弦波、梯形波、扇形波、脉冲波9种波形

41.智能关节康复器（膝、踝、髋关节）

## 技术特性

1、膝关节角度活动范围：0°—125°

2、髋关节角度活动范围：25°—100°

3、踝关节角度活动范围：0°—40°

4、关节角度变化速度范围：1.5°—3.6°/s

5、脚托板左右移动角度变化范围：≥40°

6、电源：AC220V，50Hz

7、功耗：≤30VA。

*8、运行总时间：0-240 min

9、数码电路微电脑控制

10、LCD 大屏幕液晶显示运动角度、速度、时间

11、过载自动反转保护

12、膝、踝、髋关节均可活动

13、入选国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品目录

*14、具有医疗器械注册证及注册登记表

*15、产品通过ISO9001、13485 医疗器械质量管理体系认证。

16、生产厂家通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。

42.温热电针综合治疗仪

技术参数：

1、微电脑控制，液晶显示，四路脉冲和温针输出

2、额定输入功率：35VA

3、治疗仪输出波形有：连续波、疏密波、轻捶波、按摩波（E1，E2，E3）。

连续波、疏密波、轻捶波为非对称双向三角尖波，参数有：

连续波脉冲周期范围：0.01s～2.0s可调，允差±10％；

疏密波脉冲周期范围：0.02s～2.0s可调，允差±10％；

轻捶波脉冲周期范围：0.02s～4.0s可调，允差±10％；

密波频率：疏波频率＝5:2。

按摩波E1是由三角波对轻捶波进行幅度调制波形，参数有：

调制波为三角波，周期：40ms～480ms可调；

调幅度为100％, 允差±15％。

按摩波E2是由锯齿波对轻捶波进行幅度调制波形，参数有：

调制波为锯齿波，周期：20ms～240ms可调；

调幅度为100％, 允差±15％。

按摩波E3由变宽度的连续波、变周期的轻捶波、疏密波组成。

4、治疗仪每路输出脉冲强度为：0～23Vpp±10％可调（负载电阻500Ω）。

5、治疗仪开机后，按下温针键，10min后温针输出夹上的温度为：85℃±10℃。

6、定时功能：治疗时间可在10min-60min设定级差5min，治疗时间达到设定的时间时，有音乐提示，输出停止，所有通道输出强度自动清零。

7、入选国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品目录

8、为了保证产品质量和售后服务，要求生产企业注册资金≥6000万元

*9、产品通过北京国医械华光认证有限公司（CMD）ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。