## Sheet1
光学相干断层扫描仪询价参数
序号 | 技术参数要求
一 | 基本功能要求
1.1 | 临床应用：视网膜、视盘和视网膜神经纤维层（RNFL）的断层成像与测量，用于青光眼和眼底疾病的诊断和分析
1.2 | 扫描方式：三维立体：黄斑512*128；黄斑200*200；视盘200*200。线扫：HD-5Line；5Line（扫描线长度，间隔，位置，角度可调整）。高清21线扫描，高清放射扫，高清十字扫描，高清百里挑一扫描。前节扫描：5Line；512*128。
★1.3 | 年龄相关正常值数据库：多中心、多人种正常值数据库（黄斑厚度；视盘结构；神经纤维层厚度；神经节细胞复合体厚度）；全新频域亚洲人数据库（黄斑厚度；视盘结构；神经纤维层厚度；神经节细胞复合体厚度）
★1.4 | 定量分析能力：有FDA文件证实同时具备图像采集和定量分析（Analysis）能力
★1.5 | 眼球跟踪：具备20HZ速度的眼球跟踪功能（Fast-Tracing）
★1.6 | 量化随访管理软件：具备黄斑改变分析；GPA分析；Pano Map 黄斑视盘综合分析；高级RPE分析等量化随访软件
★1.7 | 操作系统语言：具备全中文操作系统
★1.8 | 具备双眼黄斑视盘对比分析及单眼黄斑视盘对比分析报告
★1.9 | 自动居中：具备黄斑和视盘自动居中功能，确保量化数据的准确性和高重复性
二、 | OCT成像具体参数要求
2.1 | 信号类型：眼底组织的光散射＋频域成像＋傅立叶算法
2.2 | 光源：840nm超级发光二极管（SLD）
2.3 | 光能量：到角膜处≤725μW,拥有自动保护装置，一旦能量高于改值自动切断SLD
2.4 | A-Scan：扫描速度68000 A-sacn/秒；轴向分辨率：组织中达5μm，或优于2μm/pixel
2.5 | B-Scan：扫描方式为立方扫描；线扫；（位置，方向，长度，线间隔都可调）
三 | 眼底成像具体参数要求
3.1 | 光源：750nm超级发光二极管（SLD）
3.2 | 光能量：到角膜处≤1.5mW
3.3 | 固视方式：内固视 绿色LED灯，外固视 闪烁红色LED灯
★3.4 | 扫描类型；激光眼底扫描与OCT 扫描同步
3.5 | 图像采集速度：20Hz
3.6 | 视场角: 36°×30°
3.7 | 患者屈光补偿: （－20 ～＋ 20D)
3.8 | 瞳孔要求: 2.0mm以上，一般无需散瞳检查
四 | 图像显示
4.1 | OCT 图像色彩：彩色（国际标准OCT彩图）、灰度（可自定义对比度和亮度）
4.2 | OCT图像显示：2D,3D（RPE地形图，内界膜地形图，视网膜地形图）,电影 ，C-scan
4.3 | C-scan图像显示：可按照RPE或内界膜作为参考平面，作C-Scan层面图像分析
*4.4 | OCT图像与眼底部位对应：在任何扫描范围内，有坐标线定位在OCT图，眼底图，3D图，C-Scan层面图等上，且完全一致
4.5 | RNFL地形图：扫描6mm×6mm获得，保证取以视盘中心为圆心直径为3.46mm的圆，扫描部位各点数据和年龄相关正常值数据库对比，了解真实RNFL缺损部位
4.6 | 眼底图像和OCT图像叠加：可叠加任何2D或3D的OCT图像到眼底图上，还可叠加C-Scan图像和眼底图
4.7 | 图像分析错误修正：图像错误的视网膜前后边界可以手动修正，避免计算结果出错
五 | 量化分析软件功能
★5.1 | 黄斑改变分析：具有对比分析黄斑厚度前后改变功能，并且能自动重合扫描位置
★5.2 | GPA：经过FDA批准认证的青光眼随访软件
★5.3 | 高级RPE分析：能量化RPE隆起及萎缩的面积，体积等数据，并可进行前后随访数据对比
★5.4 | GCA：具备神经节细胞+内丛状层厚度测量计数功能
5.5 | C-scan 分析：可按照RPE，内界膜或水平线作为参考平面，作C-Scan层面图像分析
*5.6 | 厚度结构参数分析：可对黄斑厚度，视盘结构，神经节细胞+内丛状层厚度，神经纤维层厚度，RPE损害等进行量化
★5.7 | 自动重复检查功能：可实现对患者下颌托、视网膜/RNFL扫描部位、扫描光强度、方向、扫描程序和眼底图像拍照的自动重复
★5.8 | Pano Map 分析：囊括四大分析RNFL, ONH, GCA, 及黄斑厚度分析
六 | 仪器操作性
★6.1 | 一体化，90度，鼠标操作设计
★6.2 | 电动下颌托
★6.3 | 自动对焦功能：可实现对视网膜的自动对焦和成像，方便操作者，节约检查时间
七 | 电脑和打印系统
★7.1 | 硬盘：容量=2T，可无限扩展；最少8万次扫描存储
★7.2 | 操作系统：Windows 7
7.3 | CPU：奔腾4以上，双核处理器
7.4 | 内存：16G或以上
7.5 | 光驱：CD-RW, DVD-ROM，USB接口，自动完成备份和存档
★7.6 | 显示器：19寸内置进口液晶显示器
★7.7 | DICOM：DICOM标准数据输出
7.8 | 激光打印机
备注：“★”号作为不可偏离条款。