数量：1台                               控制价：3.98万元

肌电诱发电位监测仪技术参数

1.触屏操作：≤14寸彩色液晶显示屏方便移动，分辨率≥1024*768，直观清晰，操作简便。

2.曲线自适应功能：屏幕显示肌电波形曲线时，自动调节曲线幅度显示出完整的波形，无需手动调节曲线幅度。

3.通道关闭功能：具备可选择的通道关闭功能，用于关闭影响波形判断和计算的通道，可以选择关闭通道声音和显示波形，也可以选择关闭通道声音和关闭波形。

4.多语言界面：支持中、英文语言界面。

5.音频输出：具备多种提示音，包括开机提示音、事件提示音和刺激提示音等。最大音频＞110dB。

6.电极选择：支持多种刺激探针和电极，刺激探针必须配有弹性探头，接触神经能够反弹保护神经，所配刺激探针必须具有单独的注册证

7.滤波功能：具备可选择的滤波功能，用于排除外部干扰对波形判断和计算的影响。

8.扫描延迟功能：具备可设置的扫描延迟功能，用于排除刺激伪迹对事件波形判断和计算的影响。

9.一体化设计，体积小巧，便于携带，重量≤4kg。

10.采集部分

10.1  测量范围：20μV-10000μV；

10.2  带宽：15Hz-2KHz；

10.3  共模抑制比：≥110dB；

10.4  输入阻抗：≥2MΩ；

10.5  噪声水平：≤0.7μVRMS；

11.电刺激部分

11.1  刺激方式：恒流；

11.2  负载范围：0-10KΩ；

11.3  刺激强度：0mA-30mA，可调节；

11.4  刺激频率：1Hz-30Hz，可调节；

11.5  刺激脉冲宽度：50μs、100μs、150μs、200μs或250μs，可调节；

11.6  直流分量：0V;

12.配置要求：

12.1 监测主机 1台;

12.2 界面盒 1个;

12.3神经监护气管插管 1套，插管刺激探针一体式包装，插管内径从5.5MM-8.5MM均有型号覆盖，满足不同体型患者需求;

数量：1台                               控制价：3.84万元

膀胱神经和肌肉电刺激仪技术参数

1.一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过飞梭按键的旋转按压实现；

2.输出路数：双通道（≥8路）；

3.输入功率：175VA；

4.输出脉宽：脉宽1.0ms，6.0ms，精度±10%；

▲5.重复频率：10Hz～70Hz可调，步距增量1Hz，进度±10%；

6.定时时间选择：1分钟～99分钟，步距增量为1分钟，精度±5%；

▲7.工作模式：同步治疗模式、异步治疗模式；

8.持续刺激时间：1ｓ～8ｓ可调，步距增量1s，精度±10%，间隙≥1s；

9.开路输出电压≤500V；

▲10、输出最大幅度≤25V (500Ω负载) ，均分为 100 档，步幅为 0.25V，逐档连续可调；

11、单脉冲最大能量：＜300ｍＪ；

12、单个脉冲电量≥7ｕＣ；

数量：1台                               控制价：3.5万元

低频脉冲气压治疗仪技术参数

▲1.全触摸屏操作，界面简洁，人机界面友好，优化了临床使用的治疗效率；

2.台式设计，单独使用，小巧便携；

▲3.输出通道：≥12路输出；

▲4.治疗头应输出脉动气压,脉动气压频率为50Hz±2%，治疗头脉动气压压力≥15kPa；

5.治疗时间：15～99min连续可调，步进为1min，误差±10%；

6.设备安全分类：Ⅰ类 B型设备；

7.输入功率：200VA；

8.符合 GB 9706.1-2020《医用电气设备第I部分:基本安全和基本性能的通用要求》；

9.符合 YY 9706.102-2021《医用电气设备第1-2部分:基本安全和基本性能的通用要求并列标准:电磁兼容要求和试验》的规定；

数量：1台                               控制价：1.38万元

无创低频胫神经刺激器技术参数

- 1.用于治疗膀胱过度活动症，并伴有尿急、尿频和急迫性尿失禁相关症状的患者，足底经皮胫神经刺激的设备。

- 2.刺激器约长136mm×宽84mm×高26.5mm，设备重量≤175克（不含电池），延长线1米长。

- 3.供电方式为碱性干电池，供电电压6V DC，防电击类型：内部电源，防电击程度：BF型应用部分。

- 4.▲输入功率（负载500Ω）平均功率值＜1W，瞬间功率值＜10W，设备内部刺激电压最高125V直流电，刺激电流为0至80mA，直流分量为0至0.12mA，负载阻抗为500/1000Ω，1000Ω以下负载对输出无影响。

- 5.▲刺激水平设置范围：0%-100%（在0%至100%间，以1%的变化量连续可调，每1%的变化代表0.8mA），刺激频率为20Hz，脉冲宽度为200微秒，脉冲为单相，输出波形为方波，脉冲序列占空比为前5个输出脉冲100%输出，随后5个输出脉冲50%输出，依次循环。

- 6.刺激负载为500Ω至1kΩ，最大输出脉冲幅度为80mA，刺激负载为1kΩ至2kΩ，最大输出脉冲幅度为50mA～80mA。

- 7.配置需求

- (1）主机1台

- (2）电极片10片