桂林市中西医结合医院体外膜肺氧合机（ECMO）采购项目需求调查公告

为加强政府采购需求管理，确保采购需求的完整性及明确性, 根据《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）、《广西壮族自治区财政厅关于转发财政部政府采购需求管理办法的通知》（桂财采〔2021〕67号）有关规定，我院就“桂林市中西医结合医院体外膜肺氧合机（ECMO）采购项目”向潜在市场主体开展采购需求调查，欢迎各市场主体积极参与，现将有关事宜公告如下：

一、项目基本情况

本项目采购内容为体外膜肺氧合机（ECMO）1台，具体详见《采购需求表》。

二、采购需求调查内容

本次采购需求调查内容如下：

1.采购需求调查问卷；

2.采购需求合理化建议；

3.针对本项目的其他建议（如有）。

三、采购需求调查方式

问卷调查

四、采购需求调查要求

1.市场主体资格要求

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单不得参与报名。

2.调查反馈意见及材料送交方式
（1）参询邮件要求如下：邮件主题命名格式:项目名称+公司名称+市场需求调查；邮件内容：附件1及其他证明材料（如有）。需提供扫描文件（格式：PDF）以及可编辑的Word格式电子文件（格式：doc或docx），并以邮件附件形式在递交截止时间前提交至邮箱791374105@qq.com。
（2）反馈材料递交截止时间：2025年11月6日17时前。

五、需求调查声明

1.本次需求调查坚持公平、公正、公开原则。

2.市场主体应对其所提供的意见及相关材料的真实性、准确性负责。

3.市场主体针对本项目提供的反馈意见，仅作为确定合理采购需求的参考，如被采纳将直接体现在后续招标采购文件中，采购单位和咨询机构在本次需求调查过程中不向参与调查的市场主体收取或支付任何费用。

4.本次调查仅为信息收集，不构成任何形式的承诺、合同或采购行为，本项目后续将按照政府采购法律法规规定开展采购活动。

5.凡参加本次需求调查的市场主体均视为同意并接受上述声明。

六、公告发布媒体

桂林市中西医结合医院官网
七、联系方式

联系人：杨老师
电话：17777379199

时间：2025年10月31日

附件1：
需求调查回复函

桂林市中西医结合医院：
根据贵单位发布的“桂林市中西医结合医院体外膜肺氧合机（ECMO）采购项目需求调查”，我公司符合公告规定的资格条件，设备参数满足采购需求，经我公司研究决定，我公司愿意参与该项目的需求调查，我公司承诺在本次调查中遵守相关约定，且无其他不符合法律法规的行为。并拟用  XXX型号机型参与后期贵院的议价论证及相关采购活动。        
附：1.公司营业执照、相关资质证书

2.生产厂家营业执照、相关资质证书

3.拟参询设备参数或产品白皮书

4.采购需求响应情况表（偏离表）
5.拟参询设备业绩（如有）
公司名称：（加盖公章）
联 系 人：
联系电话：
联系邮箱：
日    期：

附件2：
采购需求表

一、基本功能要求

适用于严重呼吸衰竭、循环衰竭（包括心源性休克、心脏术后、高危PCI术中辅助、ECPR等）、围术期支持（包括肺移植、心脏移植围手术生命支持）、器官维护等患者。

二、具体参数要求

1.主要功能技术要求

1.1具备床旁和转运二种模式：整机≥10kg。可以调节流量和转速数据。

1.2内置备用电池，持续供电供电≥90分钟。

▲1.3监测内容：转速、流量、气泡、温度

1.4具备开机自检及错误诊断功能，具备流量高低限报警，转速高低限报警功能，并可设置报警范围。

▲1.5 具备≥2路压力监测：泵前、膜前、膜后、跨膜压。

★1.6转速范围：≤0-5500RPM，实现低转速高流量，避免过高转速产热造成血液破坏。
1.7转速误差：±20RPM。

1.8流量范围：≥0-8L/min。

▲1.9 具备紧急备用泵，重量≤5kg

▲1.10 泵头表面积：≥185cm2

1.11具有流量、气泡、压力报警功能。

1.12具备8英寸彩色液晶屏，中文操作软件。

★1.13泵头预冲量：同品牌离心泵泵头，预充量≥24ml，保证低预充的同时确保流量充分。

1.14泵头进/出口径：3/8”。

★1.15设备具备可兼容其他多品牌的氧合器及氧合器套包，可长时间用于ICU病人≥7天。

1.16设备使用寿命≥8年。

2.转运车：能安全放置离心泵、小水箱等设备及其辅助配套设备。

3.空氧混合器：适用于各类型膜式氧合器

4.水箱：水温设定控制范围35~39℃

三、配置要求

1.主机                           1台        2.离心泵驱动器              2个

3.流量气泡传感器          1个       4.温度传感器                  1个

5.内置可拆卸电池          2块        6.医用升降温水箱       1台

7.空气氧气混合器        1个        8.台车                          1辆

备注：★是实质性参数，▲重要性参数。
