肿瘤科医疗设备一批采购项目需求表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 控制单价 （万元） | 总价 （万元） | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活度计 | 1 | 台 | 4.2 |  | 1、能量范围25Kev以上的Χ、γ及其1Mev以上的β核素。 2、量程范围1μCi—10Ci （99mTc）。 3、显示分辨1μCi（特殊核素需要，可根据用户要求扩展显示为0.1μCi） 4、测量精度1%～2%±1字。 5、静电计精度好于1%。 6、可采用居里（Ci）或贝可（Bq）两种显示单位方式。 7、测量速度读数95%的典型时间为3～5秒。 8、几何响应样品轴向变动2cm，读数变动±0.5% |
| 2 | 肿瘤微创治疗系统 | 1 | 套 | 32 |  | 一主要技术参数及功能要求 一、主要功能 具有头颈部、体部、前列腺、食管、胆管支架携带治疗的术前设计、术中设计和术后剂量验证。 二、肿瘤微创介入治疗系统硬件系统 1.主控主机CPU酷睿 ≥i7 内存容量≥8GB，硬盘容量≥1T，显卡类型 独立显卡 音频系统集成 有线网卡1000Mbps以太网卡 核心/线程数 ,双核心 总线5.0GT/s； 2.液晶显示器≥27"； 3.打印机A4幅面彩色打印机； 4.主机工作台集成系统（含PACS、USB接口、光驱）； 5.移动U盘≥64G。 三、肿瘤微创介入治疗系统软件系统 （一）图像数据输入 1.支持电子数据图像和扫描图像并存，CT、B超和MRI等图象并存 （二）图像数据处理模块 1.具备靶区和重要器官等目标轮廓的自动或交互提取功能，具有轮廓线缩放、插值功能 （三）三维图像重建及显示 ▲1.实时显示B超图像，与B超实时连接，实现实时B超图像的采集、实时优化、实时验证 ▲2.具有能三维透明、半透明显示，包括皮肤、骨骼、血管、神经、肿瘤靶区的三维透明和半透明显示的功能； （四）治疗设计模块 1.支持条件设定的全自动剂量布源功能 （五）剂量评估和输出治疗报告 1.显示等剂量面与靶区及断层图像在三维空间中各个角度的吻合情况和相互关系，具备三维全实体显示、半透明三维立体显示、线状三维立体显示剂量曲线显示； （六）治疗验证模块 1.支持基于模拟机（X光机）正位、侧位片的定位功能，自动识别的空间分布 （七）数据资料管理 1.具备完善的病例数据库管理,包括新建、编辑、修改、删除、查询等功能 2.数据的管理，包括新建、编辑、修改、删除等功能 （八）系统必备功能 1.系统与3D模板设计、制作、显示一体化系统，治疗设计能一健生成3D打印模板，保证3D打印模板与体表高度适形，让穿刺针不偏离穿刺路径，精准穿刺到指定位置。实现3D打印模板和术前与术中治疗对接，实现3D打印模板信息与治疗报告信息融和； 2.系统具备与CT、核磁、B超实时连接、实时显示剂量的功能； 3系统具备能实时显示剂量和穿刺针道信息功能； 4.系统具备条件设定的全自动剂量布源功能； 5系统具备三维空间自动识别验证功能； 6.系统具备任意角度方向进针、多模板设计的功能，每一针道可旋转调节方向，调节角度分辨率是0.1度； 7.系统兼容前列腺定位支架、体部定位支架及脑部定位系统； 8.治疗报告内容包括：数量、针数量、每支针穿刺位置、方向、 深度和数量； 9.治疗信息与3D模板治疗报告一个数字显示，包括3D模板厚度、导向柱高度、人体深度； ▲10.系统具有体表、靶区和重要器官等多目标的三维重建与显示，具有体素三维重建的功能，包括：皮肤、骨骼、血管、重要器官、肿瘤靶区的重建，能够直观显示穿刺通道的路径,有效的避开血管、骨骼及重要器官； ▲11.治疗系统具有结合传统脑图谱，支持功能性神经核团的自动探测，入脑点和手术路径在序列断层图像上的直观显示及三维模拟显示； （九）植入系统： 植入枪1把；消毒盒1个 ；植入弹夹10个； 医用镊子1个 ； 1保修：3年（安装验收合格之日起） 2免费提供软件升级服务。 |
| 3 | 铅桶 | 1 | 个 | 0.4 |  | 1.规格尺寸：内径直径250mm×高度400mm； 2.材质：内里铅板2mm，外覆304不锈钢； 3.防护等级：2mmpb； |
| 4 | 病房铅门及包边 | 1 | 樘 | 1.5 |  | - 1.规格1200*2100mm - 2.铅玻璃300*400*12mm - 3.防护等级：1.5mmpb - 4.门套表面装饰材质采用1.2mm厚304不锈钢； - 底板材质采用1.0防火阻燃板 |
| 5 | 建设项目职业病危害评价费 | 1 | 项 | 5.2 |  | 1.编制建设项目职业病危害放射防护预评价报告书； 2.编制建设项目职业病危害控制效果放射防护评价报告书； 上述服务内容须根据《放射诊疗管理规定》的相关要求编制评价报告书。并向采购人分别提交成果文件电子版1份及纸质版2份，A4纸打印，评价报告书符合专家验收标准，必须协助采购人办理相关工作，保证成果文件能通过卫生主管部门卫生审查。 |
| 6 | 防护 用品 | 1 | 批 | 3 （4套） |  | 医用X射线防护服： 1.1规格：通用款X射线防护服； 1.2铅当量：0.5mmpb。 1.3材质：铅胶皮； 1.4布料：牛津布； 1.5款式：单面式； 1.6功能：X射线防护及其他射线防护； 1.7尺码：S、M、L（具体规格由招标人自行选择）； 1.8材质：由橡胶、黄丹粉加工而成，内部为多层标准防护材料； 1.9 面料：结实耐磨，质地柔软、防水、防静电，易于清洁、消毒，魔术贴粘连紧密； 铅围脖: 1.1规格：异型 X射线防护围领； 1.2铅当量：0.5mmpb 1.3材质：铅胶皮； 1.4布料：牛津布； 1.5款式：异型； 1.6材质：产品由橡胶、黄丹粉加工而成，内部为多层标准防护材料防护性能佳。 铅帽: 1.1规格：通用型； 1.2铅当量：0.5mmpb 1.3材质：铅胶皮； 1.4布料：牛津布； 1.5款式：通用型； 1.6功能：X射线防护及其他射线防护； 1.7类型：X射线防护帽； 1.8材质：由橡胶、黄丹粉加工而成，内部为多层标准防护材料； 防护裤头: 1、规格：500mm*380mm； 2、铅当量：0.5mmpb 3、材质：多层铅橡胶防护材料； 4、布料：牛津布； 5、面料：防水、防静电，魔术贴粘连紧密。 防护巾: 1、规格：450mm*300mm； 2、铅当量：0.5mmpb 3、材质：多层铅橡胶防护材料； 4、布料：牛津布； 5、款式：三角式 6、面料：防水、防静电，魔术贴粘连紧密。 |
| 7 | 铅衣架 | 1 | 个 | 0.1 |  | 1.精制304不锈钢衣架；铅衣8件挂式 2.配置4个360度万向滑轮； |
| 8 | X射线防护屏 | 1 | 个 | 1 |  | 1.移动式； 2.屏风表面采用1mm厚不锈钢，防护材料为2mm防辐射专用医用铅板，铅当量大于等于2mmpb； 3.带移动万向脚轮，脚轮单个承重≥80公斤，脚轮带刹车装置； 4.屏风不漂移，不下垂，不变形，设计使用寿命10年，推拉力不大于6.5Kg，隔音效果60分贝； 5.防护设计：多联铅屏风拼接处有专用三角防护条，确保任意角度折叠均无辐射泄露； 6.铅屏风款式和尺寸： 6.1单联铅屏风规格（约）：2000宽×1350mm高±10mm； 6.2铅当量：2mmpb； |
| 合计 |  |  |  | 47.4 |  |  |