数量：1台                                控制价：123万元

采购需求表

一、基本功能要求

适用于严重呼吸衰竭、循环衰竭（包括心源性休克、心脏术后、高危PCI术中辅助、ECPR等）、围术期支持（包括肺移植、心脏移植围手术生命支持）、器官维护等患者。

二、具体参数要求

1.主要功能技术要求

1.1具备床旁和转运二种模式：整机≥10kg。可以调节流量和转速数据。

1.2内置备用电池，持续供电供电≥90分钟。

▲1.3监测内容：转速、流量、气泡、温度

1.4具备开机自检及错误诊断功能，具备流量高低限报警，转速高低限报警功能，并可设置报警范围。

▲1.5 具备≥2路压力监测：泵前、膜前、膜后、跨膜压。

★1.6转速范围：≤0-5500RPM，实现低转速高流量，避免过高转速产热造成血液破坏。

1.7转速误差：±20RPM。

1.8流量范围：≥0-8L/min。

▲1.9 具备紧急备用泵，重量≤5kg

▲1.10 泵头表面积：≥185cm2

1.11具有流量、气泡、压力报警功能。

1.12具备8英寸彩色液晶屏，中文操作软件。

★1.13泵头预冲量：同品牌离心泵泵头，预充量≥24ml，保证低预充的同时确保流量充分。

1.14泵头进/出口径：3/8”。

★1.15设备具备可兼容其他多品牌的氧合器及氧合器套包，可长时间用于ICU病人≥7天。

1.16设备使用寿命≥8年。

2.转运车：能安全放置离心泵、小水箱等设备及其辅助配套设备。

3.空氧混合器：适用于各类型膜式氧合器

4.水箱：水温设定控制范围35~39℃

三、配置要求

1.主机                            1台

2.离心泵驱动器              2个

3.流量气泡传感器           1个

4.温度传感器                 1个

5.内置可拆卸电池         2块

6.医用升降温水箱        1台

7.空气氧气混合器          1个

8.台车                           1辆