数量: 1台                                 控制价：4.7万元

吞咽神经和肌肉电刺激仪

▲1、入选国家中医药管理局“中医诊疗设备评估选型推荐品目（2011版第一批）”，提供国家中医局文件为准。

2、适用范围：主要用于对咽部非机械原因损伤引起的吞咽及构音障碍进行评估、治疗及训练。

3、主要构成：由主机、操作控制器及电极线组成。

★4、结构形式：挂壁、手提、台式三合一结构；按键方式：一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成；治疗功能及输出路（线）数：同时具备评估、治疗及训练三种功能；治疗（成人、儿童）模式：2路（4线）；评估、训练模式：1路（2线）。

- 显示方式：真彩液晶界面显示方式。

6、开路电压峰值：≤150V

7、定时范围：1-99min

8、输入功率：≤175VA

★9、不少于四种输出模式：成人连续脉冲治疗模式、儿童交替脉冲治疗模式、单脉冲训练模式（训练模式有手控触发与自动触发）、评估模式。连续脉冲治疗模式（成人）：脉冲强度：0-30mA可调，不少于50档可调；脉冲宽度：100-300uS可调，步距增量20uS，不少于11档可调；脉冲间隔：100uS；脉冲频率：20Hz-100Hz可调。交替脉冲治疗模式（儿童）：脉冲强度：0-30mA可调，不少于50档可调；脉冲宽度：100-300uS可调，步距增量20uS，不少于11档可调；脉冲间隔：100uS；脉冲频率：20Hz-100Hz可调，持续时间：≥1s。

★10、单脉冲训练模式（手控触发与自动触发）：脉冲强度：0-30mA可调，不少于50档可调；脉冲宽度：10ms-1000ms可调，步距增量10ms、50ms；脉冲间隔：1s-5s可调，步距增量1s。评估模式：评估模式脉冲宽度：1000ms；评估模式脉冲间隔：1000ms；评估模式阈值I：0-30mA可调，步距增量0.12mA；评估模式阈值Ⅱ：0-30mA可调，步距增量0.12mA。

11、CMD颁发的、针对本产品的ISO13485:2016和ISO9001:2015《质量管理体系认证证书》 。

▲12、具有自主知识产权的软件著作权（包括：计算机软件著作权登记证书、软件产品登记证书）。

13、入选省科技厅“2023年第一批入库科技型中小企业”，提供省科技厅文件。

数量: 1台                                   控制价：9.5万元

医用红外热像仪

技术参数：

- 探测器类型：非制冷焦平面红外探测器

- 探测器材质：多晶硅（非晶硅）

- 工作波段：8-14μm

- 像元尺寸：≥17μm

- 红外分辨率：≥384×288×16bit

- 温度分辨率NETD：≤0.025@25℃

- 测温范围：30℃~42℃

- ★测温准确度：≤±0.2℃，温度测量重复性：＜±0.2℃，全屏测温一致性：≤±0.4℃，光学系统：医学级增透工艺 多片镜组合技术，调焦方式：电动聚焦，视场角：≥34°（水平）×44°（竖直）

- 成像距离：0.5m-3m

- 瞬时视场：≥2.125mrad

- 图像帧率：≥50Hz

- 图像场周期：≤0.02秒/帧

- 数据传输接口类型：RJ45网络接口（网络传输无延时更稳定）

- ★预热时间：从加电开始到形成红外热像图的时间≤20s

- 热红外健康软件管理平台提供软件著作权及CTC认证报告，医用红外热像仪中医体质报告软件，医用红外热像仪体检报告软件等；

- 采集交互：采图画面有“工”字型线框提示，方便人站立一幅图采集人体全身热图像，支持采集后保存之前实时预览，方便不合规的热图像现场采集覆盖掉原来的红外热像图；

- ★分析功能：单图多图自由切换分析，切换成多图全屏支持8幅热图像同一界面显示分析，切换成单图模式支持2幅大图全屏分析，支持鼠标滚轮调整多幅图像大图全屏分析；支持不少于7种医学红外调色板切换，背景色温调整，温宽及温窗调整，平均温度值、最高温度值、最低温度值，有点，线，面，圆，多边形等多种测量功能；疗效比对功能：支持同一用户不同时间段的热图像在同一软件界面比对，至少关联同一用户八次热图像比对功能，同时支持多图比对功能；

- 分析报告功能：可以生成pdf版本的中、西医报告（评估提示、综合建议）并可查询、打开、下载、打印报告；可以生成不同检测时间段的比对红外热图像报告；

- ▲二类医疗器械注册证，高新技术企业，瞪羚企业认证，质量体系认证，软件企业认证

- 服务响应：服务支持1h内、维修响应24h内、一年质保只换不修。