数量：1台                          控制价：0.5万元

全自动核酸扩增分析仪参数

1.测试项目：人乳头瘤病毒（HPV）核酸检测

2.重复性：用人乳头瘤病毒 16 型、18 型及 33 型国家参考品或经标化的企业参考品进行不同浓度水平稀释，检测浓度水平为阴性、弱阳性和阳性的国家参考品或经标化的企业参考品； 用浓度水平为阴性的人乳头瘤病毒 16 型、18 型及 33 型国家参考品或经标化的企业参考品进行检测， 检测结果为阴性（n=10）； 用浓度水平为弱阳性的人乳头瘤病毒 16 型、18 型及 33 型国家参考品或经标化的企业参考品进行检测， 检测结果为阳性，阳性 Ct 值的 CV≤5.0%（n=10）； 用浓度水平为阳性的人乳头瘤病毒 16 型、18 型及 33 型国家参考品或经标化的企业参考品进行检测， 检测结果为阳性，阳性 Ct 值的 CV≤5.0%（n=10）

3.标本类型：人宫颈脱落细胞

4.△预期用途：体外定性检测人宫颈脱落细胞中人乳头瘤病毒（Human papillomavirus，HPV）16型、18型、31型、33型、35型、39型、45型、51型、52型、56型、58型、59型、66型及68型的DNA，并对其中的16型和18型进行分型检测。

5.△检测时间：≤30分钟出结果

6.检测通道数：≥4

7.升温速率	平均升温速率：从50℃~90℃，≥5.5℃/s；

8.最大升温速率：从50℃~90℃，≥8℃/s

9.降温速率	平均降温速率：从90℃~50℃，≥5℃/s

10.最大降温速率：从90℃~50℃，≥7℃/s

11.模块控温精度	≤0.5℃

12.试剂有效期：≥12个月