数量：5台                       控制价：3万元/台

遥测多参数监护仪技术参数

1.遥测盒体积小，方便随身携带；

2.≥3.5英寸彩色液晶屏显示，各种参数波形、数值一目了然，方便查房、急救时查看波形数据；

3.遥测监护盒有报警设置，至少能光闪烁报警；

4.具有护士呼叫功能；

5.有急诊模式便于查房与急救诊断；

6.心电3线/5线自由切换，可支持心电三道波形同屏显示；

7.抗除颤、抗高频电刀设计，保证在抢救病人等复杂环境下能正常使用；

8.专业防摔设计，1M高度抗摔，保证仪器意外落地时完好无损；

9.★可充电18650大容量锂电池(不小于24Wh)供电,持续工作时间>48小时,拆卸方便；

10.★一体式遥测盒，监护参数：心电、血氧饱和度、无创血压、脉率、呼吸、体温；

11.心率监测范围：30bpm～300bpm，误差应不大于±10%或±5bpm，取较大者；；

12.呼吸率监测范围：10rpm～60rpm，误差应不大于±10%或±5rpm，取较大者；

13.血压监测范围：收缩压60 mmHg～260mmHg，舒张压0 mmHg～200mmHg，误差应不大于±5mmHg；

14.体温监测范围：25℃～50℃，在30℃～45℃内误差应不大于±0.2℃，其他范围未定义；

15.血氧饱和度监测范围：35%～100%，其中，70%～100%，误差应不大于±2%,70%以下未定义；

16.脉率监测范围：20bpm～250bpmm，误差应不大于±3bpm；

17.★无线通讯模式：无线射频、WIFI、蓝牙、4G/5G都可选；

数量：8台                        控制价：3万元/台

遥测监护仪招标参数

▲投标产品通过中国国家食品药品监督管理局II类或以上医疗器械产品注册，适用于成人、小儿的监测。

▲主机支持心电、呼吸、血氧、脉率、血压的监测，重量＜260g，标配挂包，便于病人随身携带。

★防水防尘等级符合IP67要求。

满足1.5米跌落测试要求。

显示屏幕尺寸＞3.5英寸，分辨率不小于480*320，且支持触摸屏。

具有自动息屏功能，支持用户自定义时间，在无操作时进入具低功耗模式。

提供3/5导心电监护，支持升级6/12导心电监护。

具有多导心电监护算法，良好的抗干扰性能。

★支持升级连续无创血压测量，可以实现无创血压的每搏监测。

★具备电池充电站，方便临床进行统一的电池管理。

具有一键实现呼叫护士功能，支持对病人远程监护，并具呼叫病人功能，保证监护安全。

需要能接入科室原中央工作站系统。