数量：1套                           控制价：10万元

全自动血液分析流水线技术参数

- 全自动血液流水线基本功能

- 全自动血液分析流水由全自动血液分析仪+全自动样品处理系统通过轨道连接组成。

- 流水线系统可拓展与全自动推片染色机、全自动血细胞形态学分析仪、特定蛋白分析仪、全自动样品前/后处理系统等自由组合联接。

- 样本前处理模块：支持试管标本轨道式连续进样，条码自动识别功能，具有360度旋转条目识别功能，一次性可装载样本≥200个，样本测试前缓存位≥150个。

- 地柜模块：支撑仪器，可快速拆拼，存放耗材，可根据实验室布局整体移动仪器。

- 样本条码识别：系统内置扫描器，可识别读取样本/质控/校准试管上的一维/二维码信息。

- 全自动血液分析仪参数：

- 1、检测原理：激光流式细胞术和细胞核酸荧光染色技术

2、测量通道：具有独立网织红细胞（RET）检测通道，嗜碱及有核红细胞（WNR）检测通道、白细胞分类（DIFF）检测通道、原始细胞（WPC）检测通道，CRP/SAA通道。

- 3、WBC计数及分类：DIFF和WNR双通道，实现白细胞计数及分类

★4、血常规检测项目:≥28项血液报告参数、6项报告图谱、41项研究参数，C-反应蛋白检测可提供3项报告参数。血清淀粉样蛋白A检测可提供1项报告参数。

5、体液检测项目:≥7项参数，2项报告图谱，研究性参数≥10项

6、血液分析模式：应有CBC+DIFF、CBC+DIFF+RET、RET、CBC+DIFF+RET/PLT-L

7、进样方式：封闭全血、开放全血、开放预稀释、开放体液

### 8、样本类型：血液、脑脊液、浆膜腔积液、滑膜液、腹透液或胸腹水

### 9、样本用量：预稀释≤40μL；全血≤145μL；体液≤145μL

★10、流水线综合测试速度：CBC+DIFF模式≥320个样本/小时；CBC+DIFF+RET≥120个样本/小时；CBC+DIFF+CRP≥300个样本/小时；CBC+DIFF+SAA模式≥300个样本/小时；

11、数据存储:≥100万个测试结果（含图形）

12、线性范围：WBC：（0--500）×109/L，RBC:（0--8）×1012/L，HGB：（0--280）×g/L，HCT：0--75%，PLT：（0--5000）×109/L，RET#：（0--0.8）×1012/L

14、精密度（CV）：WBC：≤3.0%、LYM%：≤6.0%、NEU%：≤6.0%、RBC：≤1.5%、HGB：≤1.0%、HCT：≤1.5%、MCV：≤1.0%、PLT：≤4.0%、RET#：≤15%