- 数量：1台                            控制价：25万

- 内窥镜摄像系统（4K超高清）参数

- 一、内窥镜摄像系统(4K)一台

- 1.4K摄像系统采用原生4K成像技术，具有3840×2160超高清分辨率；

- 2.具有≥7寸IPS触摸屏，可在触摸屏上进行功能显示设置；

- 3.具有白平衡、色调、颜色、亮度、对比度、饱和度、锐度、增益、降噪、伽马、曝光、动态范围、手术场景、文件回放、系统配置等多种功能；

- 4.具有多种用户应用场景配置功能，用户可自定义9种喜好的参数保存，并直接调用自定义模式；

- 5.具有消除网格功能，可实现纤维镜摩尔纹优化消除使用；

- 6.具有HDMI/DVI/SDI等多种视频信号输出功能，可实现手术室主/副显示器多种视频信号连接；

- 7.▲具有伽马调节：多种模式其中至少包括2.4、2.3、2.2、2.0、2.1、1.9等可调节模式

- 二、4K摄像头一个

- 1.▲采用1/1.8 CMOS传感器，具有原生4K成像技术，具有3840×2160（60帧）超高清分辨率；

- 2.▲具有≥4键多功能按钮，可通过设置实现白平衡、冻结、亮度+、亮度-、消除网格、手术切换、放大、缩小等按键功能；

- 三、LED内窥镜冷光源一台

- 1.采用LED发光组件，≥7寸IPS触摸屏；

- 2.色温≥3000K-7000K，显色指数≥90；

- 3.▲LED灯寿命≥60000h，光源具有累计时长、光输出开启、关闭功能；

- 四、4K监视器一台

- 1.4K监视器采用≥27寸医用液晶屏、具有多种伽马曲线；

- 2.支持60Hz/4K超高清3840×2160分辨率显示；

- 3.具有4K超高清HDMI接口，可满足3840×2160超高清图像显示；

- 五、图文工作站一台

- 1.图文工作站影像采集：图像清晰、病例管理、多种病例报告样式打印选择功能；

- 2.系统保护：数据备份及恢复功能，配备加密锁为系统安全保驾护航。

- 3.配件：专用电脑*1，品牌打印机*1

- 六、配件

- 1.耳内镜（0°2.7*100mm）*5 ，鼻内窥镜（0°4*175mm）*5 ，内窥镜消毒盒*5，导光束1根，光学接口1个，台车1台。

- 数量：1台                                  控制价：6.5万

- 耳鼻喉检查治疗台参数

- ▲1.治疗台面：采用高级汉白玉玻璃材质，不渗透， 防划痕，外形美观大方，表面易于消毒，清理。 机箱：整体模具化制作，高级工程塑料（ABS）材料。

- 2.药雾喷枪：采用稳定的一体正压喷枪,空气压缩系统使用过程中最大压力强≥3Bar，喷雾均匀不滴漏，防堵设计。

- 3.吸引枪：其吸力为0～850mmHg可调，外挂式吸引，防回流装置。

- 4.吹枪：≥2支，正压在0~284kpa之间可调。

- ▲5.喉镜预热装置：450W低耗能，加热0-180秒可调，到时自动关闭。

- ▲6.LED照明灯装置：可调高度、可调任何角度，色温6300K，光照度≥12000LX,多级调光。

- 7.触摸式智能控制面板，可控制主机单元、电动治疗椅。

- 8.智能控制系统：该系统具有智能断电保护功能。

- 9.独立式：正压力泵、负压力泵。

- 10.排污清洁装置：有污物容量上限自动预警。

- 11.阅片灯：LED光源。

- 12.污物桶、器械回收盘：内置式设计，美观大方。

- 13.医用小药瓶、器械盘、棉球杯、腰盘。

- 14.医生座椅：可上、下升降，360度旋转；

- 数量：1台                                控制价：3.3万

- 短波紫外线治疗仪参数

- 尺寸（允差±5%）：长380mm，宽310mm，高135mm。

- 显示方式：5英寸TFT液晶屏。

- 紫外线光源：集成进口医疗级紫外线灯管和高功率贴片式灯珠。

- ▲紫外线波长：253.7nm，±3nm。

- ▲体腔治疗头辐照度：直光导：22mW/cm2，允差±20%；弯光导：17mW/cm2，允差±20%。

- ▲体表治疗头辐照度：25mW/cm2，允差±20%。

- 定时时间：1～999秒，步进1s，允差±2%。

- 输出通道为双通道输出

- 具有体腔照射器和体表照射器。

- 体腔照射器配有直光导和弯光导。

- 数量：1台                                  控制价：3万

- 耳鼻喉手术器械参数

| - 名称 | - 数量 | - 参数 |
| --- | --- | --- |
| - 蝶窦咬骨钳 | - 1把 | - 上弯70°，切口2mm 高品质到不锈钢或特殊合金材质，表面经过特殊处理以提高耐用性和防腐性能。 |
| - 蝶窦咬骨钳 | - 1把 | - 可拆卸可旋转，30°，切口3mm 高品质到不锈钢或特殊合金材质，表面经过特殊处理以提高耐用性和防腐性能。 |
| - 鼻剥离器 | - 1把 | - 双面带吸引，旋转45°，切口3mm 高品质到不锈钢或特殊合金材质，表面经过特殊处理以提高耐用性和防腐性能。 |
| - 鼻咬切钳 | - 1把 | - 45°，切口3mm*130mm 表面经过特殊处理以提高耐用性和防腐性能。 |
| - 鼻咬切钳 | - 1把 | - 长圆口，切口3.5mm*130mm 高品质到不锈钢或特殊合金材质，表面经过特殊处理以提高耐用性和防腐性能。 |
| - 上颚窦探针 | - 1把 | - 双头 |
| - 鼻（窦）息肉钳 | - 1把 | - 前后开口110° 高品质到不锈钢或特殊合金材质，表面经过特殊处理以提高耐用性和防腐性能。 |
| - 鼻（窦）息肉钳 | - 1把 | - 左右开口110° 高品质到不锈钢或特殊合金材质，表面经过特殊处理以提高耐用性和防腐性能。 |
| - 鼻吸引管 | - 1把 | - 3mm*140mm，带负压片 |
| - 鼻吸引管 | - 1把 | - 3.5mm*130mm，带负压片 |
| - 耳钳 | - 1把 | - 麦粒头 110mm |
| - 中耳息肉钳 | - 1把 | - 杯口0°1.5mm - 高品质到不锈钢或特殊合金材质，表面经过特殊处理以提高耐用性和防腐性能 |
| - 中耳息肉钳 | - 1把 | - 杯口0°1.5mm - 高品质到不锈钢或特殊合金材质，表面经过特殊处理以提高耐用性和防腐性能 |
| - 耳道皮瓣刀 | - 1把 | - 2mm 45° - 高品质到不锈钢或特殊合金材质，表面经过特殊处理以提高耐用性和防腐性能 |
| - 耳道皮瓣刀 | - 1把 | - 2mm 直 0° - 高品质到不锈钢或特殊合金材质，表面经过特殊处理以提高耐用性和防腐性能 |
| - 耳用吸引管 | - 1把 | - 80mm*1.0mm |
| - 显微耳钩 | - 1把 | - 1mm 45° |

- 数量：1台                                    控制价：2万

- 生物安全柜挂网参数

- 气流模式：100%外排

- ▲通过生物安全柜YY0569-2011 Ⅱ级生物安全柜认证和GB 41918-2022 生物安全柜认证

- 流入气流平均风速≥0.52m/s，下降气流平均风速≥0.32m/s

- 送风过滤器与排风过滤器均采用ULPA超高效空气过滤器，过滤效率≥99.9995%

- 具有气流隔断技术，沿玻璃门上沿缝隙有负压气流阻断保护，防止工作区内外气体交互

- 在线实时监测并条形码显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能

- 紫外灯安装在工作区背面上部，确保操作区能完全覆盖照射杀菌，同时具有一键紫外灯预约功能，并可设定更改预约时长

- ▲前窗玻璃具有全幅可清洁功能,彻底解决安全柜玻璃内部无法清洗障碍， 扫除卫生死角

- 配备双路压力传感器，实时监测送风过滤器以及排风过滤器的压差,压力变化超限时自动声光报警

- ▲报警代码显示提醒设计

- 11.高效过滤器与风机的维修、更换，均可在柜体前侧进行，并且可实现单人更换，维修保养快捷

- 12.国家食品药品监督管理局核发的生物安全柜产品注册证

- 数量：1台                                     控制价：9万

- 眼震检查目镜参数

- 1.具备单眼双眼图像显示功能。

- 2.▲视频数据可通过存储卡或目镜主机连接电脑两种方式进行数据传输。

- 3.具备视频录制、拍照、暂停、快进、快退、回放等功能。

- 4.▲目镜具备触摸屏及物理按键两种操作模式。

- 5.机身自带≥64GB存储卡，可通过电脑随时传输、查看采集的数据。

- 6.具备临床辅助检查功能，可做BPPV、自发性试验等。

- 7.机身集成type-c接口、micro-USB接口、micro-HDMI接口，电池可装卸。

- 8.配备工作站，预设多种A4报告模板。

- 9.采集数据兼容Windows 、Android系统，具有直接识别功能。

- 10.目镜可外接扩展投影、电视显示。

- 11. ▲预留电子耳镜接口。

- 12.机身重量≤450g。

- 13.超长续航≥180小时。

- 14. ▲内置双固视灯，可直接评估生理性/病理性眼震，可设置固视灯的开启侧别、开启时间及设置实时固视灯导航。

- 15.内嵌微型高清红外摄像头，提供实时高清双眼眼动视频。

- 16. ▲具备延时录制、延时拍照、开机自动录制功能，一键调节屏幕亮度、对比度、省电模式。

- 17.可远程查看患者视频/照片记录的结果，并做出快速诊断。