数量：1套                                           控制价：35.52万元

无线中央监护系统1拖15技术参数

一、中心监护系统：1套

1.中心监护系统支持中央站, 工作站, 浏览站, 远程查询系统等多种产品形态互连；

2.浏览站提供远程集中监护中央站上接收的病人；

3.中心监护系统支持有线、无线、遥测多元化的组网方式，中心监护网络中支持≥1200台床旁设备互连；

4.中心监护系统可支持参数监测ECG， ST, QT/QTc， RESP，SPO2， PR， TEMP，NIBP， IBP， C.O.，CCO， ScvO2，ICG，BIS，RM，CO2，AG，EEG，NMT，rSO2，TcGas；

5.支持连接输液泵、彩超、呼吸机、麻醉机、监护仪、心电图机、除颤仪等设备；

6.中心监护系统支持Window 10中、英文操作系统；中心监护系统支持≥24寸液晶屏幕显示，≥1280×1024高分辨率彩色液晶显示。

7.可同时集中监护≥64个病人，单个屏幕可支持≥16个病人的同时集中监护。支持≥4个显示屏显示；

8.支持重点观察某床病人，双屏和多屏时可支持固定一个辅助屏显示重点单床观察；

▲9.提供声、光、文字多重报警提醒功能，提供高、中、低三级报警。具有报警自动记录或打印功能。保存报警时刻前后32秒的波形；

支持远程控制床旁监护仪报警暂停、报警复位，设置报警开关、报警级别、报警上下限等。

二、遥测监护仪：10套

1.整机要求

1.1遥测发射盒重量≤170克（含电池）。

1.2遥测发射盒尺寸≤99 x 60 x 24  mm。

1.3遥测发射盒防水等级符合IPX7要求，抗跌落测试通过1.5米跌落测试，电击防护等级CF（包括ECG、SpO2）。

1.4遥测发射盒采用彩色屏，屏幕尺寸≥1.2英寸，屏幕分辨率≥240 x 240像素。遥测发射盒屏幕可同时显示2个参数和1道波形。

2.监测参数

2.1标配心电监护，提供HR，ST，PVC测量值，血氧监测，测量值（ST，PVC在中央站上显示）；

2.2提供3/5导心电监护,心率测量范围：成人15–300 bpm，小儿15–350 bpm。

▲2.3支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥27种实时心律失常分析。

3.系统功能

3.1遥测发射盒主界面上能够显示病人信息。支持在同品牌监护仪上通过它床观察的方式查看连接到中央站的遥测监测数据和报警；

▲3.2支持设备实时定位和设备历史位置追踪功能。支持给患者发送消息。可以采用一块可充电锂电池供电，使用全新充满电的锂电池，工作时间≥170h；可以采用采用3 节AA 电池供电，全新3 节AA 电池，工作时间≥110h。(提供有效证明材料，可以是官方可查询彩页或说明书或第三方检测报告等）；

3.3采用无线网络传输技术，实现遥测数据的传输；

3.4锂电池集中充电器能够同时提供≥10块电池同时充电，每个充电位都提供电池充电状态指示灯，一块电池充电到90%的时间≤5小时；

3.5投标产品适用于成人、小儿的监测。

床旁监护仪：5套

1：整机要求：

1.1、≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，屏幕采用最新电容屏非电阻屏，分辨率≥1280×800像素或更高，≤10通道波形显示，一体化便携监护仪，整机无风扇设计；

1.2、监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种。防水等级≥IPX2整机抗跌落设计通过≥0.75米6面跌落测试。

2：监测参数：

2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测；

2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证，心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s，提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿，提供手动，自动，连续和序列、整点5种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用，无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。

2.3、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿；

2.4、支持指套式血氧探头，≥IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁；

2.5、提供辅助静脉穿刺功能；

2.6、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名；

3：系统功能：

3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能；

3.2、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾，≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值，≥1000组NIBP测量结果。≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾；

3.3、支持接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

数量：2台                                   控制价：3.6万元/台

双水平无创呼吸机技术参数

1. 适用范围：适用于呼吸功能不全，具有自主呼吸、需要机械通气的患者治疗，包含高流量功能，能够提供一定流量、加温湿化的呼吸气体进行有效的治疗。

2. 技术参数

2.1高流量功能参数要求

2.1.1.设备具有流量，温度，氧浓度一体化调节功能并显示。

2.1.2屏幕实时显示主机设置流量和实际流量、设置温度和实际温度、设置氧浓度和实际氧浓度。

2.1.4显示屏可实时显示ROX指数，帮助医护人员进一步了解治疗效果。

2.1.5设备具有HFlow高流量、LFlow低流量两种工作模式。

2.1.6设备流量设置范围2L/min-80L/min。

2.1.7 HFlow模式下流量范围可设置8-80L/min。

2.1.8 LFlow模式下流量范围可设置2-30L/min。

2.1.9设备的温度控制范围29℃~37℃，9档可调，每1℃为1档。

2.1.10设备具有湿度补偿功能，±3档可调，共7档可调，应对各种不同季节的温湿度环境。

2.1.11设备的氧浓度能够自动调节，范围：21%-100%，调节步长1%，并具备21%-100%的氧浓度实时监测功能。在机器流量为 80L/min 时，气体氧浓度可达 100% ，氧浓度不受流量变化影响。

2.1.12设备在80L/min流量输出条件下，温度可设置为37℃。

2.1.13设备具备趋势回顾功能，可回顾1天、3天以及7天的历史治疗波形图，包括流量、温度、氧浓度、血氧和呼吸频率。

2.2无创通气功能参数要求

▲2.2.1设备具有CPAP模式、S模式、T模式、S/T模式、目标潮气量功能。

2.2.2吸气压调节范围4-30cmH2O。

2.2.3呼气压调节范围4-25cmH2O。

2.2.4 CPAP模式下，治疗压力调节范围4-20cmH2O。

2.2.5目标潮气量调节范围100-2000mL。

2.2.6吸气灵敏度可分档调节，1-8档；呼气灵敏度可分档调节，1-8档。

2.2.7具备70L/min的漏气补偿能力

2.2.8设备的氧浓度能够自动调节，范围：21%-100%，调节步长1%，并具备21%-100%的氧浓度实时监测功能。

2.2.9管路温度可设置调节，18℃-30℃。保证无创通气模式下的湿化能力，减少冷凝水量。

▲2.2.10屏幕界面可显示压力实时波形、流量实时波形、压力数字、潮气量、呼吸频率、分钟通气量、漏气量、吸气时间、血氧、氧浓度和当前设置关键参数。

2.3设备功能参数要求

2.3.1设备具备彩色液晶屏≥3.5寸。

2.3.2设备具有安全气路设计，氧气不经过涡轮风机，减少高浓度氧气和电路直接接触。

▲2.3.3设备氧气气路中要求同时具备压力传感器、流量传感器、减压阀和比例阀，以保障高压氧源能够安全的进入设备中进行空氧混合。

2.3.4设备内进行空氧混合后的输出气路需要同时具备流量传感器和压力传感器，以保障混氧气体能够在稳定压力和流量下输送给患者，保证用机安全。

2.3.5设备同时具备超声实时氧浓度监测和目标氧浓度设置功能，无氧电池消耗，监测和设置范围：21%--100%。

2.3.6机器采用一体式加温湿化器，湿化水罐具备自动注水功能，自动保证水盒内水位，提高加热效率。

2.3.7设备具有以下各种报警功能指示：供电故障、设备失效、管路或面罩脱落、压力高、压力低、呼吸频率低、血氧传感器故障或未佩戴、检查水量、氧压力高、氧压力低、进气口堵塞、漏气、面罩堵塞、分钟通气量低、呼吸频率高、电压低、湿化器失效、无法达到目标氧浓度、无法达到目标温度、无法达到目标流量、鼻塞堵塞、请关闭氧气、管路损坏、请更换滤芯、SD卡写满、重插SD卡。

2.3.8设备具备普通空气滤芯和具备病毒过滤功能的一次性使用呼吸气体过滤器，过滤效果超过99.5%，也可直接使用符合 YY/T 0753.1 及 YY/T 0753.2 标准且具有医疗器械注册证的细菌过滤器，放置患者交叉感染或污染设备。

2.3.9湿化水罐可选择一次性水罐和可重复使用水罐。

2.3.10加热管路可选择一次性加热管路和可重复使用加热管路。

3.配置清单

3.1双水平无创呼吸机主机 1台

3.2一次性使用呼吸管路 1套

3.3湿化罐转接头 1个

3.4患者界面（吸氧管） 1个

3.5面罩 1个

3.6空气滤芯 1片

3.7电源线 1根

3.8台车 1台

数量：1套                                   控制价：30万元

电子上消化道内窥镜（大钳道治疗胃镜）

1.像素：200万像素CMOS图像传感器

2.视场角：≥145º

3.头端部外径：≤10.5mm

4.主软管外径：≤10.5mm

5.景深：3-100mm

6.弯曲角度：上≥210º、下≥90º、左≥100º、右≥100º

★7.钳道孔径：≥3.2mm

8.工作长度：≥1050mm

9.全长：≥1350mm

10.全防水测漏设计装置，无需防水帽

11.具有副送水功能（具备独立副送水通道）

12.与医院现有胃肠镜主机适配