
东江社区卫生服务中心

康复设备一批采购项目采购公告
东江社区卫生服务中心康复设备一批采购项目进行院内评审。请有资质能力的单位前来参与。 

项目名称：东江社区卫生服务中心康复设备一批采购项目
二、资金性质：财政资金

三、对参询单位要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第22条要求；

（二）本次询价不接受联合体参询；

（三）本项目未经采购人许可不得转包、分包；

（四）法定代表人（或股东）为同一个人的参询单位，或归属于同一个参询单位的母公司、全资子公司、控股公司、只能有一家参加同一项目的投标；

四、报名信息

（一）现场报名时间：2026年10月22日至2026年10月28日下午5点，逾期不再接收报名（不接受邮件报名）；

（二）现场报名地点：桂林市七星区半塘路6号 桂林市中西医结合医院 设备科；

（三）参询单位报名时须提供：

    1.营业执照、税务登记证、组织机构代码证(三证合一的提供三证合一证)、法人身份证及受委托人身份证，以上文件需提供复印件并加盖单位公章，如是法人授权委托的须提供授权委托书原件并加盖公章；

    2.经营许可证、资质证书；资料复印件并加盖公章。

    3.近3年内无不良记录，无采取不合法方式解决合同纠纷记录证明或承诺声明（原件）加盖单位公章；

    4.提供在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明，证明材料需提供网站截图并盖公章。

五、报价要求

（一）预算控制价：肆拾玖万玖仟贰佰元整（￥：49.92万元），报价不得超过预算控制价；如有配套使用耗材，请一并报价。
（二）所提供的证书必须合法有效；文字、图表清晰。（必须提供产品技术参数及白皮书）
（三）须提供技术规格偏离表，如存在负偏离请标注。（标注“★”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致响应被否决。）
（四）超出规定评标、询价会议时间，不再接收报价文件；

（五）报价文件必须密封；

（六）所有纸质文件正本必须逐页盖章；

（七）所有文件一式柒份（一正陆副）；

提交的报价文件如不符合一至五项要求则取消参询资格。
六、询价评审标准

（一）综合报价；

（二）服务承诺、维修完成时间；

（三）综合资质和经营能力；

（四）销售业绩；

（五）产品质保期；（质保期≥3年）

对以上各项进行综合评审选定中标产品。

付款方式：验收合格后，乙方先转5%质保金给甲方，乙方开具合法有效的增值税普通发票给甲方，甲方在验收合格后支付合同金额100%（实际付款时间以财政资金到位为准）剩余5%金额在质保期结束后支付。（无息）

八、询价时间及联系方式

1.询价签到时间和地点：另行通知；

2.联系人：凌老师，电话：19142929117。

              桂林市中西医结合医院      

   2026年10月22日

第三章  项目需求

	一、招标内容

	项号
	标的名称
	数量及单位
	技术要求
	单价最高限价（万元）

	1
	上下肢主被动运动康复机


	1台
	1.结构及组成：由下肢训练器、脚踏板、下肢引导器（含小腿支架）、上肢训练器、把手、护手托板、操作显示面板组成；

2.一台设备可提供上肢与下肢的运动康复训练；

3.阻力设定范围≥0-20Nm,档间距1Nm,允许误差±1Nm；

4.★上、下肢被动训练转数≥0-60rpm, 步距1rpm,允许误差±10%；

5.被动训练上肢电机动力最大输出≥9.2Nm，允许误差±20%；

6.被动训练下肢电机动力最大输出≥16Nm，允许误差±20%；

7.定时设置范围≥0-120min,步进可调，步距1min，允许误差±10%；

8.痉挛等级：高、中、低三档；

9.电机等级：高、中、低三档；

10.康复机上肢训练盘旋转面垂直调整角度90°；

11.上肢训练臂可进行水平方向180°旋转；

12.★上肢训练方式：上肢训练臂可进行垂直方向90度旋转，具有上肢垂直圆周运动与水平圆周运动变换功能；

13.患者管理系统：具有训练方案、病例档案存储查询管理功能；可利用智能卡或U盘进行训练方案、病例档案管理，联机打印训练结果；

14.具有对称性训练功能；

15.具有训练时间、训练速度、训练阻力及训练模式的设定功能；

16.具有语音提示功能，实时播报患者当前运动状态；

17.具有智能探测痉挛、缓解痉挛的功能，痉挛探测可进行关闭或开启设置；

18.训练期间显示：运动时间、运动阻力、运动速度、对称性、主被动及痉挛显示；

19.训练结束后显示运动里程、运动时间、能量消耗、训练的主动被动速度、痉挛次数、肌肉张力、对称性；

20.安全防护：异常声音控制、急停按钮、过速保护；

21.主、被动训练模式可自由转换或可手动选择；

22.训练方向：正转与反转，通过方向键可改变转动方向或可定时改变方向；

23.★训练模式：被动模式、助力模式、主被动模式、主动模式、抗痉挛模式、对称性模式、自动模式；

24.上肢训练把手：上肢直手柄、上肢拐臂手柄、上肢托架，一键式更换，便捷高效；

25.护腿板高度可调节，适用于不同身高患者使用；

26.设备具有开机自检功能。

27.设计使用年限:≥8年
	4.98

	2
	全胸振荡排痰机


	1台
	1、适用范围：用于胸腔外部处置时进行气道清除排痰治疗，适用于分泌物排出困难或由粘液阻塞引起的肺膨胀不全患者，同时促进气道清除排痰或改善支气管引流。

2、主要构成：由主机（内置气动脉冲发生器）、导气软管、充气背心和手控器组成。

3、结构形式：便携式兼备台式功能（可装配撑杆座）。

4、显示方式：彩色液晶界面显示方式。

★ 5、按键方式：一键飞梭的操作方式，提供专利证书作为佐证，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成。

6、导气方式：采用二根导气软管同步向充气背心充、放气。软管长度120～200cm，管内直径25～35mm。

7、能快速拆装并可独立清洗的全胸充气背心，提供专利证书作为佐证：背心由外套及气囊两部分组成，可以拆卸，外套可按普通衣物的方式随时清洗，背心胸围尺寸43～175cm。

8、压力范围：0.5kpa～3.2kpa，分10档可调，步距增量0.3kpa。

★ 9、振动频率：5Hz～30Hz，连续可调，歩距增量1Hz。

10、手动模式：治疗中压力及频率可随时调节。

★11、自动模式：按体型不同而分级定制，共有5种自动程序模式，压力及频率是固定值、不可调。

        5种模式为：(6Hz-7Hz-8Hz-7Hz)、(7Hz-8Hz-10Hz-8Hz)、(8Hz-10Hz-12Hz-9Hz)、

(9Hz-11Hz-13Hz-10Hz)、(10Hz-13Hz-15Hz-11Hz)，设备可按照选定的阶梯模式运行。

12、自定义模式：治疗前设定各时段的压力及频率，治疗中不可调。

13、定时时间：自动模式、自定义模式分为5min、10min、15min和20min四档。

手动模式1min～99min连续可调，歩距1min

14、设备标配的手控触发器有“加压”、 “启动”、“停止”三项功能,必要时可利用手控器进行快速停机。

15、具有储存和查询历史治疗信息的功能。

16.设计使用年限:≥10年
	2.56

	3
	气动式关节智能康复系统


	1台
	一、原理：通过空气压力和软体固定手套驱使手指关节活动使患者被动的做抓握或拉伸训练，使手部痉挛，麻痹、瘫痪等症状得到极大改善，通过主从式镜像训练和主动游戏训练对侧训练手段刺激大脑运动皮层，更有效促进脑部神经的康复。

二、功能参数

★1、屏幕为≥13.2英寸液晶触摸屏，全中文导航:通过主界面直接选择到训练界面，操作简单。

2、单/双/三通道切换，可最多同时连接3只手套供3人同时使用。

3、主动训练模式包括：手控训练、助力训练、阻抗训练、抓球训练

4、被动训练模式包括：抓握训练、手指按压训练

5、阻抗训练：佩戴好训练手套后，语音播报提示患者握拳或者松开，机器开始反向训练，使手套屈伸或者抓握。

6、助力训练：佩戴好训练手套后，语音播报提示患者放松，机器自动助力患者进行抓握训练。

★7、手指按压训练：通过按摩手套配件，对手部进行按摩训练。

8、训练时间：1-99分钟可调，10分钟、20分钟、30分钟的预设时间可选，运行速度范围 60°～200°/s，主机输出安全压力-85KPa~180KPa，康复手套四指活动范围 -35°～270，压力保持时间：1秒-15秒可调，训练强度1-6档可调

9、训练力度：可通过主机和手套结构进行双重调节。

手套调节功能：手套拉伸装置具备七档的物理调节功能。

10、防痉挛功能：机器运行速度范围为60°/s-200°/s，误差应≤±10%，机器速度适宜，防止产生痉挛。

★11、核心配件：采用两个气泵独立控制，一个控制抓握，一个控制背伸，气泵的连续工作寿命≥1500小时，使用有效期≥10年，含分体式副机4台，全指分指训练手套＋镜像训练手套4对。
	2.3

	4
	电动康复床


	6台
	1.电动康复床结合了起立床的治疗功能与护理床的舒适设计；

2.具有电动背起床面体位调节，为护理开展提供便捷；

3.产品采用大推力静音医用电机，承重大，起立过程平稳、安全；

4. ★具有国家医疗器械注册证。一键式床挡开启与闭合，操作简单，手控盒操控系统，为临床工作带来便捷；

5.采用医用慢速推杆，起立速度缓慢更，适用于长期卧床患者；

6.全钢架结构，安全稳定；

7.★医用牛津布，抗菌性及透气性更强，配1个无需外接电源有自动记录功能的智能握力环（智能握力环必须提供国家标准的权威机构检测报告）；

8.脚轮设计，快速锁定与开启，方便临床转移患者；

9.电源电压：AC220V±22V ，频率:50Hz±1Hz；

10．电动推杆最大推力：≥10000N；

11.电动推杆数量：≥3个；

12.★角度调节范围：

起立角度范围：0°～82°

背部床板可调角度：0°～67°

床面升降范围：520～750mm；

13.绑带可移动，可拆卸床头、床尾架、床垫可拆；

14.最大承重：≥170KG；

15.重量：≤120KG；

16.规格：外形尺寸：2050mm×920mm×940mm～2280mm (±5mm)

床面尺寸：1960×850mm  (±5mm)

17.脚踏板尺寸：500*460mm  (±5mm)

18.设计使用年限:≥8年
	2.35

	5
	中频电疗仪


	2台
	1、输出通道：4路输出通道，可同步或异步工作

★2、处方数量：预设≥99个治疗处方。

3、该机输出的由低频调制的中频电流，频率高、电阻小、作用深，疗效好。既有低频电的特征，又有中频电疗的治疗机理。 

4、调制波形：具有正弦波、方波、尖波、三角波、锯齿波、指数波、等幅波

★5、调制频率：低频调制频率范围：0～150Hz，中频载波范围：1kHz～10kHz；

6、调节幅度：幅度为0%和100%。

7、输出幅度：最大输出幅度为46V。

8、脉冲宽度：最大脉冲宽度为460us；最小脉冲宽度为30us。

9、输出限制：在500Ω负载下，输出电流不大于80mA（r.m.s）

10、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率不大于10%

11、输入功率：100VA 

12、运行模式：连续运行

13、电源：220V，50Hz

★14、适应症范围需要包含偏瘫治疗。

15.设计使用年限:≥8年

注册证范围包含截瘫治疗。


	0.45

	6
	吞咽神经和肌肉电刺激仪


	1台
	▲1、入选国家中医药管理局“中医诊疗设备评估选型推荐品目（2011版第一批）”，提供国家中医局文件为准。

2、适用范围：主要用于对咽部非机械原因损伤引起的吞咽及构音障碍进行评估、治疗及训练。

3、主要构成：由主机、操作控制器及电极线组成。

★4、结构形式：挂壁、手提、台式三合一结构；按键方式：一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成；治疗功能及输出路（线）数：同时具备评估、治疗及训练三种功能；治疗（成人、儿童）模式：2路（4线）；评估、训练模式：1路（2线）。

5、显示方式：真彩液晶界面显示方式。

6、开路电压峰值：≤150V

7、定时范围：1-99min

8、输入功率：≤175VA

★9、不少于四种输出模式：成人连续脉冲治疗模式、儿童交替脉冲治疗模式、单脉冲训练模式（训练模式有手控触发与自动触发）、评估模式。连续脉冲治疗模式（成人）：脉冲强度：0-30mA可调，不少于50档可调；脉冲宽度：100-300uS可调，步距增量20uS，不少于11档可调；脉冲间隔：100uS；脉冲频率：20Hz-100Hz可调。交替脉冲治疗模式（儿童）：脉冲强度：0-30mA可调，不少于50档可调；脉冲宽度：100-300uS可调，步距增量20uS，不少于11档可调；脉冲间隔：100uS；脉冲频率：20Hz-100Hz可调，持续时间：≥1s。

★10、单脉冲训练模式（手控触发与自动触发）：脉冲强度：0-30mA可调，不少于50档可调；脉冲宽度：10ms-1000ms可调，步距增量10ms、50ms；脉冲间隔：1s-5s可调，步距增量1s。评估模式：评估模式脉冲宽度：1000ms；评估模式脉冲间隔：1000ms；评估模式阈值I：0-30mA可调，步距增量0.12mA；评估模式阈值Ⅱ：0-30mA可调，步距增量0.12mA。

11、CMD颁发的、针对本产品的ISO13485:2016和ISO9001:2015《质量管理体系认证证书》 。

▲12、具有自主知识产权的软件著作权（包括：计算机软件著作权登记证书、软件产品登记证书）。

13、入选省科技厅“2023年第一批入库科技型中小企业”，提供省科技厅文件。                                                                                                    ▲14、产品使用期限：≥10年。

	3.38

	7
	双摇病床


	24张
	1、资质要求：

▲1.产品需通过ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证；通过ISO9001、ISO13485质量管理体系认证。（提供各项资质认证文件）

2、规格：长度2100㎜，宽度960㎜，床体标准高度500mm  ±10mm；

3、功能：

3.1背板调节0-75°；

3.2腿部调节≥35°；

3.3四角刹车；一键刹车。

4、材质要求：

▲4.1床体骨架采用≥80*40*1.5mm的成型方管焊接而成，先进的焊接工艺，焊接质量优质，床体坚固;（为保证产品生产过程的牢固性需提供生产厂家1 台以上包含 1 台激光切割机设备的合同、发票。另需要提供投标生产厂家焊接机器人3台以上包含焊接机器人设备的合同、发票）

4.2床面：采用≥1.2mm的冷轧钢板。冲压成凹型，多气孔设计，便于透气并具有防滑功能。

▲4.3床体采用优质抗菌粉末静电喷涂而成，具有环保、抗菌的作用。（为保证产品喷涂的牢固性需提供生产厂家1 套以上包含 1 套粉末喷涂设备的合同、发票。粉末SGS检验报告）

▲4.5 涂料对微生物大肠挨希氏菌和金黄色葡萄球菌均具有抗菌作用。（提供粉末抗菌性能检验报告）

4.6床头、床尾板采用ABS工程塑料一次吹塑成型，挂式设计可拆卸方便，无缝制成，稳定可靠，拆卸方便，尾板外侧有病人信息卡插槽；

▲4.8配置φ125静音脚轮，四角刹车，易于固定或推动床体。（为保证静音轮配件的耐久性需要生产厂家具备检验静音轮耐久性检验设备，需要提供生产厂家检验设备的发票、合同和实物照片）

4.9护栏采用全覆式铝合金折叠护栏，采用加厚铝合金材质，经久耐用，不易变形，抗腐蚀，光滑美观易清洁。

4.10四角带有输液架插孔。

4.11摇杆传动升降系统，无塑料结构，耐磨、抗压、寿命长，加装双向到位无极限保护装置、增强使用寿命和安全性能。保证使用省力、摇动顺畅。

5.产品使用期限：≥10年。
配置清单：床头柜1个、餐板1块、输液架1根、床垫1张、引流挂钩4个、床底置物架1个。
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	1台
	1、产品注册证适应范围：疼痛的辅助治疗（提供注册证证明）。

2、工作原理:手柄为气压弹道式原理设计(非电磁弹道式)

3、智能彩色触摸屏，屏幕尺寸≥12英寸。

★4、内置治疗处方≥200个。

★5、最大治疗强度：≥5.5bar（5.5×10²kPa），最大能量密度≥5mJ/mm2，最大治疗频率：≥25Hz。

6、手柄具备触发按钮，治疗中可控制手柄暂停与输出。

7、主机单次治疗设置次数可选100-9900次。

8、带语音播报功能，治疗开始和结束有提示音。

9、冲击波脉宽：≥150us。

10、冲击手枪，配备≥6个冲击治疗头。

11、具有阶梯输出控制模式。

12、内置4种VAS疼痛评估模式，动态VAS,静态VAS,睡眠VAS,以及面部表情VAS。

13、具有储存患者信息、治疗数据。

★14、治疗模式≥6种。

15.产品使用期限：≥10年。
	14.5


	★二、商务要求

	（一）售后服务要求
	投标人提供的以下售后服务均应包含在投标报价中，招标人不再就此另行支付任何费用：

按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。

保修期：不得少于3年（从验收合格之日起计算）。

2.招标范围内的货物提供送货上门、安装调试合格；保修期内提供上门维修以及更换零配件服务。如果需要更换配件的，要求更换的配件应与更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得招标人同意。保修期内提供技术培训服务，保证招标人使用人员正常操作产品的各种功能。

3.保修期内接到报障电话应在2小时内给予响应，需要现场维修的，应在8个小时内到达故障现场；一般问题应在到达后2小时内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题应在48小时内解决。

4.若产品自带软件的，则须提供保修期内提供软件升级服务。

5.在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，中标人应负责修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由中标人承担所有发生的全部费用。

②退货处理：中标人应退还招标人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

	（二）标的交付
	1.交付时间：自合同签订之日起20个日历日内安装调试完成并验收合格交付使用。

2.交付地点：广西桂林市内招标人指定地点。

	（三）付款方式
	验收合格后，乙方先转5%质保金给甲方，乙方开具合法有效的增值税普通发票给甲方，甲方在验收合格后支付合同金额100%（实际付款时间以财政资金到位为准）剩余5%金额在质保期结束后支付。（无息）

	（四）包装和运输
	1.中标人应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达招标人指定地点。

2.使用中文说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.中标人在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到招标人四十八小时前通知招标人，以准备接货。

4.货物在招标人最终验收完毕出具验收文书前发生的一切风险均由中标人承担。

	（五）保险
	若投标人为本项目标的及标的涉及的相关材料、设备、人员、运输等购买保险的，相关费用由投标人自行承担。

	（六）验收标准
	1.中标人提供的产品必须符合国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。

2.设备须全新、完好、无破损，产品到货后，招标人现场根据招标文件要求、投标文件承诺以及国家相关标准、地方标准进行验收，必要时，招标人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的检测机构参与共同验收。如产品不满足投标文件要求、中标人投标文件承诺或国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，招标人有权不予验收，由此造成招标人的经济损失由中标人承担全部赔偿责任。

3.中标人必须于供货时向招标人提供所投医疗器械产品由行政主管部门核准资格文件、产品注册时的检测检验报告书，产品彩页或参数说明书等资料材料，以便核实相关技术参数，否则不予验收，中标人应承担逾期交货违约责任。

4.中标人交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为招标人验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交招标人。

5.招标人依据招标文件的技术规格要求和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，招标人应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。验收合格后由双方签署货物验收单并加盖公章，双方各执一份。 

6.招标人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，投标人须负责安装并培训招标人的使用人员，并协助招标人一起调试，直到符合技术要求，招标人予以最终验收。

7.对技术复杂的货物，招标人应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

8.验收时中标人必须在现场，验收完毕后做出验收结果报告，验收费用由中标人负责。

9.招标人对验收有异议的，在验收后7个工作日内以书面形式向中标人提出，中标人应自收到招标人书面异议后7日内及时予以解决。

10.经招标人提出书面整改之日起，中标人七日内仍无法解决的，或经整改达不到招标人验收要求的，招标人有权终止合同，中标人无条件同意终止合同，中标人自愿放弃所有的索赔，由此造成招标人的经济损失由中标人承担全部赔偿责任包括不限于招标人的经济损失及律师费、诉讼费、鉴定费等。

	（七）最高投标限价
	本招标项目最高投标限价为人民币：肆拾玖万玖仟贰佰元整（￥：49.92万元），投标人投标报价超过最高投标限价或各分项标的的单价报价超过单价最高限价的，按否决投标处理。

	（八）医疗器械管理相应有效证明材料
	投标人于投标文件中必须提供所投产品相应有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》复印件（必须包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容）。

	三、与项目实施有关的其他要求

	（一）投标人于投标文件中提供针对本项目的配送及安装实施方案（包含但不限于：①项目管理方案；②配送组织安排；③设备安装方案、设备调试及试运行方案；④设备安装技术人员配备；⑤技术支持方案等）。

（二）投标人于投标文件中提供针对本项目的售后服务方案，包含但不限于：①售后人员配备情况；②常见故障及解决方案；③培训方案；④保修期外维修方案；⑤其他实质性优惠措施等。

（三）履约能力要求

1.投标人或所投核心产品生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证且有效、通过ISO14001环境体系认证且有效。

2.投标人自2022年以来具有核心产品同类产品销售业绩。


第四章  评标办法
一、评标依据及方式

（一）评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、配送及安装实施方案、售后服务方案、履约能力等方面按百分制打分。

（二）评标方式：以封闭方式进行评标。
二、评标办法
（一）对进入详评的，采用综合评估法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1.价格分………………………………………………………………………………………40分

最低投标报价        

投标人价格分 =                                         ×40分 

                                  投标人投标报价    

2.技术分………………………………………………………………………………………37分

经评委独立评审，投标人投标文件满足招标文件全部实质性要求的，得基本分37分；投标人对招标文件第三章“项目需求”“技术要求”中标注 “▲”号的技术要求响应存在负偏离的，每有一项扣基本分3分，未标注 “▲”号的技术要求响应存在负偏离的，每有一项扣基本分2分，最多扣37分。
3.配送及安装实施方案分……………………………………………………………………10分

评委对投标人提供的配送及安装实施方案内容（包括但不限于：①项目管理方案；②配送组织安排；③设备安装方案、设备调试及试运行方案；④设备安装技术人员配备；⑤技术支持方案等）进行独立评审并按以下规则独立打分：

一档：五项评审因素经评审有一项合理、可行的，得2分；

二档：五项评审因素经评审有二项合理、可行的，得4分；

三档：五项评审因素经评审有三项合理、可行的，得6分；

四档：五项评审因素经评审有四项合理、可行的，得8分；

五档：五项评审因素经评审均合理、可行的，得10分。

4.售后服务方案分……………………………………………………………………………10分

评委对投标人提供的售后服务方案内容（包含但不限于：①售后人员配备情况；②常见故障及解决方案；③培训方案；④保修期外维修方案；⑤其他实质性优惠措施等）进行独立评审并按以下规则独立打分：

一档：五项评审因素经评审有一项合理、可行的，得2分；

二档：五项评审因素经评审有二项合理、可行的，得4分；

三档：五项评审因素经评审有三项合理、可行的，得6分；

四档：五项评审因素经评审有四项合理、可行的，得8分；

五档：五项评审因素经评审均合理、可行的，得10分。

    5.履约能力分…………………………………………………………………………………3分

（1）投标人或核心产品生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境体系认证且有效的（投标人于投标文件中提供相关有效认证证书复印件并加盖投标人公章，否则，不予认可），每通过1项认证得1分，最多得2分。

（2）投标人自2022年以来具有核心产品同类产品销售业绩的【以投标人于投标文件中提供的销售合同或中标/成交通知书复印件为准（能清晰反映合同标的或中标/成交内容），加盖投标人公章，否则，不予认可】，每有1项业绩得0.5分，最多得1分。

总得分为以上各项评审因素得分合计。


