[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: _Toc7563][bookmark: _Toc12974][bookmark: OLE_LINK1]桂林市中西医结合医院
康复设备一批采购项目采购公告
桂林市中西医结合医院康复设备一批采购项目进行院内评审采购。请有资质能力的单位前来参与。 
1、 项目名称：桂林市中西医结合医院康复设备一批采购项目采购公告
二、资金性质：自筹资金
三、对参询单位要求
（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第22条要求；
（二）本次询价不接受联合体参询；
（三）本项目未经采购人许可不得转包、分包；
（四）法定代表人（或股东）为同一个人的参询单位，或归属于同一个参询单位的母公司、全资子公司、控股公司、只能有一家参加同一项目的投标；
四、报名信息
（一）现场报名时间：2026年10月22日至2026年10月28日下午5点，逾期不再接收报名（不接受邮件报名）；
（二）现场报名地点：桂林市七星区半塘路6号 桂林市中西医结合医院 设备科；
（三）参询单位报名时须提供：
    1.营业执照、税务登记证、组织机构代码证(三证合一的提供三证合一证)、法人身份证及受委托人身份证，以上文件需提供复印件并加盖单位公章，如是法人授权委托的须提供授权委托书原件并加盖公章；
    2.经营许可证、资质证书；资料复印件并加盖公章。
    3.近3年内无不良记录，无采取不合法方式解决合同纠纷记录证明或承诺声明（原件）加盖单位公章；
    4.提供在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明，证明材料需提供网站截图并盖公章。
五、报价要求
[bookmark: OLE_LINK6]（一）预算控制价：叁拾肆万贰仟元整（￥：34.2万元），报价不得超过预算控制价；如有配套使用耗材，请一并报价。
（二）所提供的证书必须合法有效；文字、图表清晰。（必须提供产品技术参数及白皮书）
（三）须提供技术规格偏离表，如存在负偏离请标注。（标注“★”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致响应被否决。）
（四）超出规定评标、询价会议时间，不再接收报价文件；
（五）报价文件必须密封；
（六）所有纸质文件正本必须逐页盖章；
（七）所有文件一式柒份（一正陆副）；
提交的报价文件如不符合一至五项要求则取消参询资格。
六、询价评审标准
（一）综合报价；
（二）服务承诺、维修完成时间；
（三）综合资质和经营能力；
（四）销售业绩；
[bookmark: _GoBack]（五）产品质保期；质保期≥3年
对以上各项进行综合评审选定中标产品。
7、 [bookmark: OLE_LINK9]付款方式：验收合格后，乙方开具合法有效的增值税普通发票给甲方，甲方在验收合格后支付合同金额95%，剩余5%金额在质保期结束后支付（无息）。
八、询价时间及联系方式
1.询价签到时间和地点：另行通知；
2.联系人：凌老师，电话：19142929117。

              桂林市中西医结合医院      
   2026年10月22日
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[bookmark: _Toc195100152]第三章  项目需求
I.说明
一、实质性要求：“项目需求”中标注“★”项的条款及要求“必须提供”的条款均为实质性要求，若有任意一项负偏离的，按否决投标处理。“项目需求”的“技术要求”中标注 “▲”号的技术参数要求投标响应时存在负偏离，且超过允许存在负偏离的条款数时，按否决投标处理。标注“▲”号的技术要求允许发生负偏离的条款数累计最多为5项，未标注“▲”号的技术参数要求投标响应时存在负偏离数≥9项时，按否决投标处理。

II.招标需求一览表
	一、招标内容

	项号
	标的名称
	数量及单位
	技术要求
	单价最高限价（万元）

	1
	手指手套训练仪(便携)
	10台
	基于运动想象原理与“中枢外周中枢”闭环康复理论，通过健侧手带动患侧手，
控制软体外骨骼康复机器人运动，可激发患者主动意识，实现“感知-控制”双
向闭环神经刺激，重塑患者的神经通路，可以显著提升康复疗效。
1、≥六种训练模式，≥9档力度可调，满足康复全周期；
2、无线数据手套，智能双手分指镜像训练；动作捕捉零延迟
3、升级语音功能，助力神经康复
4、智能小程序，在线同步数据
5、仿生气动手套，模拟专业康复手法，柔性结构设计；
6、大容量电池，充插两用，居家出行随心所欲。
7、具有FDA,CE证书；
充电电压：9V
主机尺寸：≥127×134×85(mm)（长×宽×高）
充电电流：2A
环境温度：5℃~40℃
使用年限：≥5年
	0.2

	2
	CPM(腕关节、肩关节各3)
	6台
	肩关节参数
01. 微特电机驱动，机械结构设计、选材合理，精度高，运行平稳，噪音低，寿命长久。
02. 微特电脑数码控制设计，并采用进口集成元器件，内设大容量进口CPU中央处理器,智能化软件编程，并具有超力矩过载保护等功能。
03. 大屏幕液晶背光显示，所有参数一览无遗，方便了医疗临床研究。
04. 大范围关节活动度，活动范围适应性增大，充分考虑了医疗治疗需要。
05. 采用最优化结构设计，关节角度速度变化分布合理。
06. 运动方式可在水平、垂直面方向转换，长度调节方式灵活，产品适用面广泛，可用于患者的左、右肩关节的前曲、后伸、上举位、外展、内收等各种活动方式，较好地实现了肩关节的被动康复运动。
07. 关节角度活动范围：0°—150°；
08. 关节角度变化速度范围：0.5°—3°/s；
09. 电源：220Vac±10%，50±1Hz；
10. 功耗：≤60W。
使用年限：≥8年



肘关节参数
01. 微特电机驱动，机械结构设计、选材合理，精度高，运行平稳，噪音低，寿命长久。
02. 微特电脑数码控制设计，并采用进口集成元器件，内设大容量进口CPU中央处理器,智能化软件编程，并具有超力矩过载保护等功能。
03. LCD液晶显示，所有参数一览无遗，方便了医疗临床研究。
04. 同一机器可以使用于患者的肘关节，活动范围适应性增大，在一般适用于成人的同时，也适用于一般儿童。充分考虑了医疗治疗需要。
05. 肘关节运动转换方便，长度调节方式灵活，产品适用面广泛，可用于患者的左、右肘关节的被动运动。
06. 采用最优化结构设计，关节角度速度变化分布合理。
07. 关节角度活动范围：0°—125°；
08. 关节角度变化速度范围：0.5°—3°/s；
09. 电源：220Vac±10%，50Hz；
10. 功耗：≤60W。
使用年限：≥8年
	1.4

	3
	下肢CPM
	  1台
	1.大容量CPU全微电脑智能设计，具有中文/英文双路显示和控制版本（可带全功能手控器）。
2.具有全程长度和膝关节角度控制精密方式，全程运行角度控制精确。
3.具有运行角度、速度自动增加模式功能，并具有“控制功率”设定功能，安全可靠。
4.康复器输入功率为70VA。额定工作电压：～220V　50Hz
5.角度范围及允差
1）角度范围
设备角度范围可调节，角度范围（α）为-5°～120°。
2）角度范围允差
在可调节的角度范围内，角度允差：±5°。
6.角速度
设备的角速度应可调节，CPM-F型设备最大角速度4.5°/s，允差：±15%。
7.治疗时间
产品有定时装置，设定范围在0～240min，步进值1min，其准确度误差应不超过±5s。
8.结构要求
1）手持操作器
设备具有供使用者操作的手持操作器，手持操作器能控制设备的启动、停止，操作方便、可靠。
2）固定肢体的支架
固定肢体的支架长度可调节。
设备大腿支架最大有效可调节长度为140mm，小腿支架最大有效使用长度为550mm。允差：±10％。
9.意外断电
  电源中断及恢复通电后，固定肢体的支架应保持在停止时的状态。
10.承重载荷
设备的额定载荷大于200N，在额定荷载内，设备应能正常运行。
11.按键设计，运行更精准，定位更精确，采用更人性化的定时停止功能。
12.复合型双层绑带，柔软舒适，便于清洗。
13.机壳采用ABS注塑成型，主体结构为6061铝合金材质，无油漆部件，整体外观美观。
14.产品纸箱尺寸：1050x430x320mm（误差±20mm）。
15.产品重量：
净重：11.5kg，允差：±1.5kg；毛重：14.0kg，允差：±1.5kg。
16.供医疗机构、康复机构中具备相关专业知识的操作者使用，用于对患者肢体或关节进行被动康复训练，适合患者和医护人员共同操作和观察。
17.采用紧密定制丝杠，噪音低，有效机械运动行程大于60厘米。
18.适用于1.5-1.9米正常平均高度的成人使用。
19.使用年限：≥8年
	1.6

	4
	康复训练床(普通)
	2张
	结构型式：床面、床架、垫子
材质：静电喷塑架、高回弹海绵、PU床面
参考规格(cm)：≥190×122×48
参考床面尺寸(长×宽)cm：≥190×122
参考质量：≥53.0kg
额定载荷：≥135.0kg
使用年限：≥5年
	0.2

	5
	OT桌
	2张
	1、 结构型式：脚横杆、脚间挺杆、不锈钢内心
2、升降支架、传动机构、桌面及框架、手柄
3、材质：静电喷塑架、密度板
4、桌面升架范围mm：610～810
5、手柄转动力距mm：≥10
6、桌面额定载荷mm：≥50
7、桌面参考尺寸（长×宽）mm：≥1200×700
8、参考质量：≥41.0kg
9.使用年限：≥5年
	0.17

	6
	气垫床
	10张
	结构及组成:该产品由气床垫(一体呈形减压框体，垫内无线缆无火灾隐患)、气道(合独立CPR和除湿通道)、充气泵主机(双核系
统、双独立工作、双压力传感器)、嵌入软件组成。
使用年限：≥5年
	0.05

	7
	作业综合训练箱(OT训练套餐)
	2台
	锻炼和提高手指灵活和协调性。规格：≥55×40×14㎝参数：优质木料表面清漆整体是便携式手提木箱，箱子高14cm，内配不锈钢铁棍、木插棒、上螺丝、上螺母、ADL训练器具和玻璃球。
使用年限：≥5年
	0.15

	8
	助行器
	1个
	1.产品为框式扭动式助行架，适合1.55—1.80m人群使用
2.助行架主架采用高强度铝合金焊接而成，管材壁厚为：Ф25*1.2，助行架表面采用光亮氧化处理；
3.助行架利用前臂弹珠打开助行架即可使用，大架可折叠，方便携带，握把采用EVA无毒无害，易清洗材料，舒适度强；
4.主要参数：大架长：55cm,宽：48cm,高度调节范围：74-84cm。
5.性能：适用于下肢肌力较弱和平衡稳定性较差的患者步行训练。
6.使用年限：≥5年
	0.03

	9
	电脑中频治疗仪
	7台
	1. 额定输入功率：180VA。
2.使用电源：交流电压220V±22V, 频率50Hz ±1Hz。
3.尺寸(允差±20mm):长360mm,  宽340mm, 高205mm。
4.显示方式：数码触摸显示。
5.输出通道：四路中频加透热输出、四路离子导
入直流输出、两路干扰电输出。即1、2两通道形成一组干扰；3、4两通 道形成一组干扰。
6.中频频率为1kHz～10kHz, 单一频率允差±10%。
7.低频调制频率为0～150Hz,单一频率允差±10%或±1Hz 取大值。
8.中频载波波形：双向方波，脉宽50us～500us,允差±10%。调制波形有正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。
9.调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。
1)间歇调制：低频调制方波(载波)占空比为50%,允差±20%。
10.中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%,允差±5%。
11.干扰电性能：
工作频率：4kHz,  允差±10%。
调制频率：0.125Hz,  允差±10%。
差频频率范围：0～112Hz,   允差±10%或±1Hz 取较大值。
调幅度：0%、100%,允差±5%。
差频变化周期：5.5s 、32s,   允差±10%。动态节律参数8S, 允差±10%。
12.具有100个固定处方，是理疗专家根据不同的疾病而编制成的，可供医生参考使用。
13.中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA。输出强度分0～99级可调。
14.输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。
15.中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超 过500V。
16.运行：输出设定到最大值时，将输出端开路运行10min 后再短路运行 5min, 治疗仪应能正常工作。
17.电极板温度：38℃~55℃,分6档可调，允差±3℃。加热功能可单独 开启及关闭，
18.离子导入输出直流电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不超过50mA, 分0～99级可调。
19.电极板：应选购具有一类医疗器械备案凭证的合格产品。
20.治疗时间已在处方中，治疗时间根据处方不同为20min 、25min 、30min、 40min、45min, 治疗时间到了有音响提示，并停止输出，时间允差±1min。
21.该产品具有漏电保护、过载保护，短路保护。可连续使用4～5小时。固定形式：柜内存放，临时固定。  
22.使用年限：≥10年                                                                 适用范围
对肩周炎、肱骨外上髁炎、颈椎病、腰椎间盘突出症、退行性 骨性关节病、风湿性关节炎、类风湿关节炎、摈伤、挫伤、肌纤维织炎、  肌肉劳损、狭窄性腱鞘炎、坐骨神经痛、周围神经伤病、关节挛缩、盆腔  炎、附件炎、慢性咽喉炎、乳腺增生、慢性前列腺炎具有消炎和镇痛作用； 对肌炎、骨折延迟愈合、雷诺病具有改善局部血液循环和促进炎症消散的 作用；对废用性肌萎缩、尿潴留、神经或肌肉伤病后肌肉功能障碍、便秘、 胃下垂、术后肠麻痹、声带麻痹具有兴奋神经肌肉的作用；对瘢痕、瘢痕  挛缩、术后粘连、肠粘连、炎症后硬化、注射后硬结、阴茎海绵体硬结、  血肿机化、狭窄性腱鞘炎具有软化瘢痕、松解粘连的作用。
	0.45

	10
	短波紫外线治疗仪
	1台
	紫外线照射人体皮肤时，可引起皮肤红斑反映及色素沉着。不同波长，不同剂量紫外线生物学效应和治疗作用不同，具有消炎杀菌、镇痛、增强机体的免疫力等作用。
技术参数
1、额定输入功率：100VA。
2、使用电源：交流电压220V±22V，频率50Hz±1Hz。
3、外形尺寸（长宽高）：380×310×135mm，允差±5%。
4、操作显示：5英寸液晶屏，一键飞梭+按键。
5、紫外线发光类型：低压汞蒸气荧光灯和贴片式灯珠。
6、紫外线波长：254nm，允差±3nm；设备同时配置体腔照射器、体表照射器；体腔含直光导、弯光导、鼻光导共3种光导；体腔直光导辐照度22mW/cm²、弯光导12mW/cm²、鼻光导17mW/cm²；体表治疗头辐照度25mW/cm²，允差均±20%。（提供注册检验报告佐证）
7、定时时间：1～999秒，步进1s，允差±2%。
8、输出通道：双通道，设备输出通道为双通道，具备体腔、体表两种工作模式。
9、具有体腔照射器和体表照射器。
10、紫外辐照强度的稳定性小于5%；体表照射器紫外线辐照强度均匀性小于±25%。
11.使用年限：≥10年
适用于浅表软组织急性炎症的辅助治疗。
	3

	11
	聚焦超声治疗仪
	1台
	技术参数
1.适用范围：产品利用聚焦超声技术用于人体的颈肩部、腰腹部和四肢部位慢性软组织损伤性疼痛的治疗。
2.超声治疗头主机集成一体机。
3.声工作频率：≥0.8MHz
4.额定输出声功率≤7.0W
5.采用低强度聚焦脉冲超声技术，治疗头输出端采用透声膜。
6.超声换能器球面半径：≥40mm
7.波束类别：会聚型。
8.空间峰值时间平均声强（Ispta）:≤1.5W/cm2
9.焦平面距离： 5-50mm。
10.脉冲占空比：2%-100%；脉冲重复周期:2.5ms。
11.治疗时间：0-300秒范围内可调，步进为1秒。
12.调制波形：方波。
13.治疗头超温：治疗头辐射表面的温度≤41℃。
14.全周期压控技术：控制电路设计采用动态实时反馈技术，对返回电流进行监控，稳定电流，以避免超声功率输出超标，确保治疗仪的安全性。（说明书）
17.设备使用年限不低于8年。
18.内置电池，无线操作。
	4.8
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	PT板凳
	10张
	材质：铝钢结合、座垫泡沫海绵、优质PU革；外形尺寸55×55×88～100cm；凳面高度调节范围：45cm～55cm；带液压油缸，360°旋转；额定承载：≥2000N；产品用途：康复师进行手法治疗时可移动的坐具。特点和功能：1、凳面高度可调，方便康复师做手法治疗。2、凳体底部设计有万向滑轮，可以自由移动。3、凳面可以360°旋转。4、有靠背，方便康复师休息。
使用年限：≥5年
	0.03

	13
	上下肢主被动康复训练系统
	1台
	1.设备提供≥3种基本训练模式，包括被动训练、主动训练、助力训练；
2.设备支持上肢训练、下肢训练和上下肢联动训练； 
3.设备能够根据患者运动状态自动切换主动模式和被动模式，同时支持手动选择模式；
4.提供≥10种预设训练程序，包含标准程序、等速程序、速度程序、协调能力程序、力量和耐力程序、游戏程序、对称性程序、骨科程序、心肺程序、弹簧程序；
5.设备高度支持电动调节，调节范围0~180mm；
6.设备可提供最大下肢被动训练力度20Nm，可提供最大阻力力度为20Nm；
7.设备被动训练速度可调，最大被动速度为90r/min；
8.启动训练、停止训练、手动和自动切换方向时的速度变化率不应大于0.5r/s2  ；
9.主动最大速度限制值为160r/min；
10.设备具有佩戴辅助功能，可电动调节上肢训练器、下肢训练器位置，并提供阻尼锁定；
11.具备≥3种安全保护：痉挛保护、手动急停开关、意外断电保护；
12.设备痉挛灵敏度三级可调，且设备能按设置的痉挛缓解方式运行，包含反向运动、同向运动或者停止运动；
13.设备提供患者管理功能，包含患者新建、编辑、删除（含批量删除）、搜索及加入/移出 （含批量移出）白名单功能；
14.设备提供报告管理功能，包括训练总时长（区分主动、被动、助力）、总距离（主动运动距离、被动运动距离），对称性（左右对称性、被动对称性、主动对称性）等数据；
15.设备提供计划管理功能，包含训练计划的新增、编辑、删除、搜索以及计划状态显示；
16.设备提供物联功能：支持数据接口及用户访问控制，通过Wi-Fi与终端设备进行TCP/IP协议通信；
17.使用年限：≥8年
	6

	14
	普通病床
	9张
	▲1.产品需通过ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证；通过ISO9001、ISO13485质量管理体系认证。（提供各项资质认证文件）
2、规格：长度2100㎜，宽度900㎜，床体高度500mm  ±10mm；
3、功能：
3.1背板调节0-75°；
3.2腿部调节≥35°；
3.3四角刹车；一键刹车。
4、材质要求：
▲4.1床体骨架采用≥80*40*1.5mm的成型方管焊接而成，先进的焊接工艺，焊接质量优质，床体坚固;（为保证产品生产过程的牢固性需提供生产厂家1 台以上包含 1 台激光切割机设备的合同、发票。另需要提供投标生产厂家焊接机器人3台以上包含焊接机器人设备的合同、发票）
4.2床面：采用≥1.2mm的冷轧钢板。冲压成凹型，多气孔设计，便于透气并具有防滑功能。
▲4.3床体采用优质抗菌粉末静电喷涂而成，具有环保、抗菌的作用。（为保证产品喷涂的牢固性需提供生产厂家1 套以上包含 1 套粉末喷涂设备的合同、发票。粉末SGS检验报告）
▲4.5 涂料对微生物大肠挨希氏菌和金黄色葡萄球菌均具有抗菌作用。（提供粉末抗菌性能检验报告）
4.6床头、床尾板采用ABS工程塑料一次吹塑成型，挂式设计可拆卸方便，无缝制成，稳定可靠，拆卸方便，尾板外侧有病人信息卡插槽；
▲4.8配置φ125静音脚轮，四角刹车，易于固定或推动床体。（为保证静音轮配件的耐久性需要生产厂家具备检验静音轮耐久性检验设备，需要提供生产厂家检验设备的发票、合同和实物照片）
4.9护栏采用全覆式铝合金折叠护栏，采用加厚铝合金材质，经久耐用，不易变形，抗腐蚀，光滑美观易清洁。
4.10四角带有输液架插孔。
4.11摇杆传动升降系统，无塑料结构，耐磨、抗压、寿命长，加装双向到位无极限保护装置、增强使用寿命和安全性能。保证使用省力、摇动顺畅。
使用年限：≥10年
配置清单：床头柜1个、餐板1块、输液架1根、床垫1张、引流挂钩4个、床底置物架1个。
	0.3
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	床头柜
	6个
	1、 外形尺寸
尺寸：480*480*760mm，公差 ±10mm
1.整体采用原生ABS材料注塑成型，材料强度高，耐磨、耐刮、防腐蚀（防酸碱等），外形美观大方，颜色选用蓝白色。
2.床头柜由柜体、面盖、柜门、抽屉、拉板、毛巾架等组成，拉板设计有水杯及温度计放置槽；
3.储物柜内空间大，配有隔板。
4.柜体正床头柜形状为圆弧状，左右两侧面配有折叠隐藏式毛巾架，需用时将伸出，反之不用时收拢，放置在柜体侧面型体内，角度范围在90度；
5.柜门拉手特点符合人体工学原理。
使用年限：≥5年
	0.03
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	紫外线消毒车
	1台
	基本参数
1.款式：移动式；
2.尺寸：950*440*350；
3.外壳材质：全金属折弯焊接成型，表面做防锈喷塑处理，结实耐用；
4.采用4个静音360°旋转车轮，移动方便；
5.采用双灯管设计，可分别单管工作；
6.灯臂可调角度：0-180°；
7.灯管长(灯脚):91cm；
8.熔断器规格：F3AL250V；
9.紫外线辐射波长：253.7nm；
技术参数
10.杀菌因子：紫外线
11.灯管功率：2*30W；输入功率：≤60W
12.紫外线强度：（距离灯管1m中心处)121μW/cm²；
13.消毒时间：0-120分钟可调；
14.使用寿命：5000h；
15.工作电源： 220V±22V 50HZ±1HZ；
16.距离紫外线灯1m 处玻片上金黄色葡萄球菌，大肠杆菌，铜绿假单胞菌的杀灭对数值均＞3.00，符合GB28235-2020紫外线消毒器卫生要求；
17.对距离紫外灯1m处物表表面自然菌杀灭对数值＞1.00。
使用年限：≥6年
	0.05

	17
	等离子移动式空气消毒机
	1台
	技术参数：
1、移动式，外观尺寸：340×430×970mm。
2、适用体积：≤120m³。
3、循环消毒风量：≥1200m³/h。
▲4、采用1至13000V可调高压静电场吸附除尘、杀菌、消毒、除异味。
5、等离子体发生器和等离子体机芯使用寿命≥30000小时。
6、等离子体密度值为1.28×1017～6.36×1017m³.
7、消毒后细菌总量≤150cfu/m3
8、消毒时空气中臭氧浓度：≤0.16mg/m³。
▲9、负离子发生量：≥2.15×107个/cm3。
10、120m³空间消毒120min对空气中自然菌的杀灭率≥90%；20m³空间消毒20min对空气中白葡萄球菌杀灭率≥99.90%
11、额定电压：AC 220V±22V，消毒功率：≤180W，额定频率：50Hz±1Hz，噪音：≤60dB 
性能特点： 
12、等离子发生器、电机、负氧离子故障自动检测故障提示、具有消毒及风量加强功能。
13、程控、遥控、按键多控消毒运行，按键采用实体红外线遥控操作，具有程控定时功能.
14、消毒可设置六个时间段，时间可任意设置。
▲15、出风口工作时自动开启，关机自动关闭。
16、工作时自动横向循环扫风，快速循环消毒室内空气。
17、使用初中效活性炭网除臭等辅助消毒手段。
18、独立外观设计，整机尺寸小巧方便，外设防滑扶手，推拉移动自如。
19、手动设置消毒时间自动记忆、具有工作时间累积计时功能。
▲20、全国消毒产品备案网备案通过，具备消毒产品安全评价报告
使用年限：≥6年
	0.45

	

	★二、商务要求

	（一）售后服务要求
	投标人提供的以下售后服务均应包含在投标报价中，招标人不再就此另行支付任何费用：
1. 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。
2. 保修期：不得少于3年（从验收合格之日起计算）。
2.招标范围内的货物提供送货上门、安装调试合格；保修期内提供上门维修以及更换零配件服务。如果需要更换配件的，要求更换的配件应与更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得招标人同意。保修期内提供技术培训服务，保证招标人使用人员正常操作产品的各种功能。
3.保修期内接到报障电话应在2小时内给予响应，需要现场维修的，应在8个小时内到达故障现场；一般问题应在到达后2小时内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题应在48小时内解决。
4.若产品自带软件的，则须提供保修期内提供软件升级服务。
5.在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，中标人应负责修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
①更换：由中标人承担所有发生的全部费用。
②退货处理：中标人应退还招标人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

	（二）标的交付
	1.交付时间：自合同签订之日起20个日历日内安装调试完成并验收合格交付使用。
2.交付地点：广西桂林市内招标人指定地点。

	（三）付款方式
	验收合格后，乙方开具合法有效的增值税普通发票给甲方，甲方在验收合格后支付合同金额95%，剩余5%金额在质保期结束后支付（无息）。

	（四）包装和运输
	1.中标人应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达招标人指定地点。
2.使用中文说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3.中标人在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到招标人四十八小时前通知招标人，以准备接货。
4.货物在招标人最终验收完毕出具验收文书前发生的一切风险均由中标人承担。

	（五）保险
	若投标人为本项目标的及标的涉及的相关材料、设备、人员、运输等购买保险的，相关费用由投标人自行承担。

	（六）验收标准
	1.中标人提供的产品必须符合国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。
2.设备须全新、完好、无破损，产品到货后，招标人现场根据招标文件要求、投标文件承诺以及国家相关标准、地方标准进行验收，必要时，招标人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的检测机构参与共同验收。如产品不满足投标文件要求、中标人投标文件承诺或国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，招标人有权不予验收，由此造成招标人的经济损失由中标人承担全部赔偿责任。
3.中标人必须于供货时向招标人提供所投医疗器械产品由行政主管部门核准资格文件、产品注册时的检测检验报告书，产品彩页或参数说明书等资料材料，以便核实相关技术参数，否则不予验收，中标人应承担逾期交货违约责任。
4.中标人交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为招标人验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交招标人。
5.招标人依据招标文件的技术规格要求和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，招标人应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。验收合格后由双方签署货物验收单并加盖公章，双方各执一份。 
6.招标人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，投标人须负责安装并培训招标人的使用人员，并协助招标人一起调试，直到符合技术要求，招标人予以最终验收。
7.对技术复杂的货物，招标人应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
8.验收时中标人必须在现场，验收完毕后做出验收结果报告，验收费用由中标人负责。
9.招标人对验收有异议的，在验收后7个工作日内以书面形式向中标人提出，中标人应自收到招标人书面异议后7日内及时予以解决。
10.经招标人提出书面整改之日起，中标人七日内仍无法解决的，或经整改达不到招标人验收要求的，招标人有权终止合同，中标人无条件同意终止合同，中标人自愿放弃所有的索赔，由此造成招标人的经济损失由中标人承担全部赔偿责任包括不限于招标人的经济损失及律师费、诉讼费、鉴定费等。

	（七）最高投标限价
	[bookmark: OLE_LINK8]本招标项目最高投标限价为人民币：叁拾肆万贰仟元整（￥：34.2万元），投标人投标报价超过最高投标限价或各分项标的的单价报价超过单价最高限价的，按否决投标处理。

	（八）医疗器械管理相应有效证明材料
	投标人于投标文件中必须提供所投产品相应有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》复印件（必须包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容）。

	三、与项目实施有关的其他要求

	[bookmark: OLE_LINK7]（一）投标人于投标文件中提供针对本项目的配送及安装实施方案（包含但不限于：①项目管理方案；②配送组织安排；③设备安装方案、设备调试及试运行方案；④设备安装技术人员配备；⑤技术支持方案等）。
（二）投标人于投标文件中提供针对本项目的售后服务方案，包含但不限于：①售后人员配备情况；②常见故障及解决方案；③培训方案；④保修期外维修方案；⑤其他实质性优惠措施等。
（三）履约能力要求
1.投标人或所投核心产品生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证且有效、通过ISO14001环境体系认证且有效。
2.投标人自2022年以来具有核心产品同类产品销售业绩。
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第四章  评标办法

一、评标依据及方式
（一）评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、配送及安装实施方案、售后服务方案、履约能力等方面按百分制打分。
（二）评标方式：以封闭方式进行评标。
二、评标办法
（一）对进入详评的，采用综合评估法。
（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1.价格分………………………………………………………………………………………40分
[bookmark: _Toc4658][bookmark: _Toc1424][bookmark: _Toc10316][bookmark: _Toc9792]最低投标报价        
投标人价格分 =                                         ×40分 
                                  投标人投标报价    
2.技术分………………………………………………………………………………………37分
经评委独立评审，投标人投标文件满足招标文件全部实质性要求的，得基本分37分；投标人对招标文件第三章“项目需求”“技术要求”中标注 “▲”号的技术要求响应存在负偏离的，每有一项扣基本分3分，未标注 “▲”号的技术要求响应存在负偏离的，每有一项扣基本分2分，扣完为止。
3.配送及安装实施方案分……………………………………………………………………10分
评委对投标人提供的配送及安装实施方案内容（包括但不限于：①项目管理方案；②配送组织安排；③设备安装方案、设备调试及试运行方案；④设备安装技术人员配备；⑤技术支持方案等）进行独立评审并按以下规则独立打分：
一档：五项评审因素经评审有一项合理、可行的，得2分；
二档：五项评审因素经评审有二项合理、可行的，得4分；
三档：五项评审因素经评审有三项合理、可行的，得6分；
四档：五项评审因素经评审有四项合理、可行的，得8分；
五档：五项评审因素经评审均合理、可行的，得10分。
4.售后服务方案分……………………………………………………………………………10分
评委对投标人提供的售后服务方案内容（包含但不限于：①售后人员配备情况；②常见故障及解决方案；③培训方案；④保修期外维修方案；⑤其他实质性优惠措施等）进行独立评审并按以下规则独立打分：
一档：五项评审因素经评审有一项合理、可行的，得2分；
二档：五项评审因素经评审有二项合理、可行的，得4分；
三档：五项评审因素经评审有三项合理、可行的，得6分；
四档：五项评审因素经评审有四项合理、可行的，得8分；
五档：五项评审因素经评审均合理、可行的，得10分。
    5.履约能力分…………………………………………………………………………………3分
（1）投标人或核心产品生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境体系认证且有效的（投标人于投标文件中提供相关有效认证证书复印件并加盖投标人公章，否则，不予认可），每通过1项认证得1分，最多得2分。
（2）投标人自2022年以来具有核心产品同类产品销售业绩的【以投标人于投标文件中提供的销售合同或中标/成交通知书复印件为准（能清晰反映合同标的或中标/成交内容），加盖投标人公章，否则，不予认可】，每有1项业绩得0.5分，最多得1分。
总得分为以上各项评审因素得分合计。
