[bookmark: OLE_LINK1]桂林市中西医结合医院
胰岛素泵一批采购项目需求调查公告

为加强政府采购需求管理，确保采购需求的完整性及明确性, 根据《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）、《广西壮族自治区财政厅关于转发财政部政府采购需求管理办法的通知》（桂财采〔2021〕67号）有关规定，我院就“桂林市中西医结合医院胰岛素泵一批采购项目需求调查公告”向潜在市场主体开展采购需求调查，欢迎各市场主体积极参与，现将有关事宜公告如下：
一、项目基本情况
（一）采购内容：胰岛素泵一批，具体详见附件3《采购需求表》。
（二）产品质保期：整机质保≥5年
二、采购需求调查内容
本次采购需求调查内容如下：
1.公司简介（附件1）
2.报价表（附件2）
3.资格证明材料（以下证明材料均需加盖单位公章）：
（1）设备生产厂家营业执照复印件；
（2）供应商营业执照复印件；
（3）法定代表人身份证正反面复印件，供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件；
（4）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明或信用信息报告；供应商在“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)查询网站直接打印的信用查询记录,以及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单打印材料。
4.采购需求偏离及合理化建议（附件3）
三、采购需求调查方式
问卷调查。
四、采购需求调查要求
（一）市场主体资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单不得参与报名。
（三）调查反馈意见及材料送交方式
1.参询邮件要求如下：邮件主题命名格式:项目名称+公司名称+市场需求调查；邮件内容：附件1-3及其他证明材料（如有）。需提供扫描文件（格式：PDF）以及可编辑的Word格式电子文件（格式：doc或docx），并以邮件附件形式在递交截止时间前提交至邮箱791374105@qq.com。
2.调研材料递交截止时间：2026年11月12日至2026年11月18日17时前。
五、需求调查声明
1.本次需求调查坚持公平、公正、公开原则。
2.市场主体应对其所提供的意见及相关材料的真实性、准确性负责。
3.市场主体针对本项目提供的反馈意见，仅作为确定合理采购需求的参考，如被采纳将直接体现在后续招标采购文件中，采购单位和咨询机构在本次需求调查过程中不向参与调查的市场主体收取或支付任何费用。
4.本次调查仅为信息收集，不构成任何形式的承诺、合同或采购行为，本项目后续将按照政府采购法律法规规定开展采购活动。
5.凡参加本次需求调查的市场主体均视为同意并接受上述声明。
六、公告发布媒体
桂林市中西医结合医院官网
七、联系方式
联系人：杨老师
电话：17777379199
桂林市中西医结合医院
                                       2026年11月12日


附件1：
桂林市中西医结合医院市场调研报名表
	投标单位名称
	

	项目名称
	

	报名时间
	年    月   日

	纳税人识别号
	

	联系方式
	企业法人代表
□授权代表
	姓名
	

	
	
	身份证号码
	

	
	
	手机
	

	
	
	邮箱
	







附件2
报价表
	序号
	设备名称
	数量
	生产厂家
	型号
	单价
（万元）
	总价
（万元）
	耗材单价
（元）
	备注

	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



供应商（公章）：
法定代表人或委托代理人签名：
日 期：









附件3：

采购需求表
	设备名称
	参考参数

	胰岛素泵
	1.全中文菜单显示。
★2.胰岛素种类：U-100和U-40两种可选，两种浓度胰岛素可以智能换算；短效和速效可选。 
3.基础率分段：24段、48段、自定义分段。
4.基础率设置：自动分配基础率、支持个性化设置基础率。
5.具有历史基础率方案调用功能。 
6.数据库：速效数据库、短效数据库。
7.基础率设置范围：常规范围 0～35 U/h。
8.临基率设置范围：速度设置范围为基础率设置值的0～250%，时间设置范围0～24小时。
9.基础率增幅：默认值0.05 U（1U等于0.01毫升）,0.01U（0-0.2U）、0.05U（0.2-2U）、0.1U（大于2U）,根据患者胰岛素用量自动切换。
10.支持基础率数字和柱状图结合显示。
11.基础率输注最小时段：30分钟。
12.基础率输注方式：最小间隔2分钟。
13.立即输注：快速一键注射。
14.长餐模式：方波输注，双波输注。
15.具有装药自动定位读数功能。
16.具有大剂量向导功能。
17.具有有大剂量预设。
18.大剂量设置范围：0.1～88U。
19.大剂量增幅：0.1U。
20.大剂量输注速度：可调。
21.螺杆复位形式：自动复位，电机驱动。
22.最大装药量：不少于3.18 毫升(318U) 。
23.剂量限制功能：每次大剂量限制、每小时基础量限制、日总量限制。
[bookmark: _GoBack]24.保护功能：按键自动上锁、儿童锁防止误操作、医生凭密码设置、工程师凭密码设置。
25.警示项目：蜂鸣报警（阻塞，低电量，低药量，无输注，药完）、按键声音、用餐提示、测血糖提示。
26.支持报警项目可选。
27.支持堵塞剂量可调。
28.支持低药量报警阈值可设。
29.输注管路：导管针头有5mm、6mm、7mm、8mm等不同长度的供选择。
★30.内置电池，充电60分钟，待机不少于30天。 
31.回顾功能：日总量回顾、大剂量回顾、基础率回顾、螺杆复位回顾、排气回顾，均可回顾不少于50条。
32.泵管理系统：可以配合泵管理软件（蓝牙联接）。
33.泵管理软件有AI估算、AI剂量、泵转笔辅助计算工具模块。
34.泵管理软件有知情同意书、巡泵助手、数据并表等模块并支持打印。
35.设计使用年限：≥10年
36.具备国家第三类医疗器械注册证




