数量： 4台                                  控制价：0.45万元/台
壁挂式等离子体空气消毒器技术参数

最大适用范围：100m3，安装方式：壁挂。
具有PM2.5实时显示功能。
▲采用彩色液晶屏，中文操作菜单直观明确，易于操作。（提供全国消毒产品备案平台上备案的说明书证明）
等离子体的密度：5.85×1017-8.02×1017m-3（提供第三方检测报告）
▲等离子体的电源：是一种能自动调节放电频率的电源，可随排风量的大小来自动调节。（提供第三方证明文件）
采用直流电频风机，风速八档可调，具备风机故障报警功能（提供全国消毒产品备案平台上备案的说明书证明）
等离子体模块采用两段式，电离区电压9.5KV±0.5KV,集尘区电压3.5KV±0.5KV；（提供高压电源规格书）

等离子体集尘区采用微静电技术，正负电极间距≤2mm；（提供实物距离照片）

洁净空气量Q：颗粒物≥360m3/h；（提供CMA检测报告）
净化效果：机器工作60分钟，0.5um以上颗粒物去除率达99.99%；可使十万级洁净度的房间净化达到万级洁净度；（提供第三方检测报告）
控制方式：定时控制程序数量≥10组，每组能选三种时段；（提供全国消毒产品备案平台上备案的说明书证明）
★消毒效果：白色葡萄球菌的杀灭率为≥99.9%
★空气中自然菌的消亡率≥90%
▲在20m3密闭空间，工作60分钟。环境中的臭氧浓度：≤0.001mg/m3（提供全国消毒官网平台上备案的带CMA检测报告）
对甲型流感病毒(H1N1)的清除率>99.99%,对冠状病毒（HCoV-229E)的清除率>99.99%（提供第三方检测报告）

对龟分枝杆菌的杀灭率≥99.97%（提供CMA检测报告）
机器外壳采用ABS注塑工艺，风道采用下进上出结构，不会对人直吹，风量大噪声小。

待机功耗：≤0.5W，输入功率（W）：≤40W

负离子发生量：≥1.2*108个/cm3
初效过滤棉采用折叠式过滤棉。（提供照片证明）
▲产品使用寿命10年（提供全国消毒产品备案平台上备案的说明书和铭牌证明）
产品证件：卫生安全评价报告（提供卫生安全评价报告）

▲循环风量：≥1000m³/h（提供CMA检测报告）
提供手动、常开、定时三种工作模式供用户选择

人机共存：设备为动态消毒机，可在人机共存的环境中使用，且不生成二次污染
数量：6台                                 控制价：1.98万元/台
肌电生物反馈刺激仪技术参数

工作原理

采集患者体表的肌电信号，经过滤波处理提取信号强度，根据肌电反馈大小同步输出相应强度的电刺激，激发患者特定肢体部位肌肉伸缩运动，从而实现患肢自主运动功能训练。

技术参数

▲1.小型便携主机，可随身携带，主机外形：长≥375.5mm，宽≥135.5mm，高≥26.6mm，允差±10%，单个主机重量≤210g；

▲2.≥3.51英寸彩色触摸屏设计，各项数据实时显示，采用内置环保锂电池，Type-C充电端口，充满电可连续使用至少4小时左右；

3.每次启动治疗，所有输出强度均需自动置于0位置，防止在非启动状态下出现有电流造成患者灼伤风险，具备电极脱落检测功能；异常时（短路或开路时）停止刺激输出，并作出屏幕弹窗提示，主机具有低电量报警提示功能；

4.治疗模式：连续脉冲治疗模式，输出波形：双向方波；

5.反馈阈值：10～1000μV，允差±10%，分辨率(测量灵敏度)：≤2μV；

6.通频带：通频带应不窄于20Hz～500Hz(-3dB)(不包括陷波波段)，系统噪声：≤1μV；

7.差模输入阻抗：＞5MΩ，共模抑制比：＞100dB；

8.频率：2Hz～100Hz可调，脉宽：50μs～450μs可调；

▲9.输出峰值电流强度：0～60mA可调,允差±10%或±2mA，两者取较大值。

▲10.不少于4种工作模式，其中至少包括表面肌电评估、神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激、助力电刺激；

11.具备神经肌肉电刺激功能，在被动状态下接受电刺激治疗，以起到提高肌肉兴奋性的作用；

12.具备肌电触发电刺激功能，可采集并量化表面肌电信号，当肌肉激活状态达到目标阈值时，启动相匹配的激励性电刺激，患者进行肌肉收缩，激活电刺激靶肌群，产生强有力正性反馈治疗；

13.具备助力电刺激功能，强化正反馈，根据肌电信号实时改变电刺激强度，肌电值越大，电流强度也越大；强调患者的主观运动，并提供积极、正向的反馈，帮助患者最大限度的恢复运动功能；

★14.具备不锈钢一体式电极，可直接佩戴于手臂，具备表面肌电评估功能，实时评估患者肌力情况，具备表面肌电评估功能，实时评估患者肌力情况；

▲15.主机内置不少于4个处方，其中至少包括：肌力增强、促进血循、缓解痉挛、镇痛。
数量：1台                                 控制价：5.6万元/台
内镜用二氧化碳送气装置技术参数

1.气体类型：医用二氧化碳气体

▲2.具有输出压力监测，当输出管路终端的压力超过45 kPa（允许有±5 kPa的偏差）时，设备应中断二氧化碳气体输出并发出声音提示。

★3.有输出“高流量”档和“低流量”档选择功能，高流量档（Flow High）：3.0 L/min±0.3 L/min，低流量档（Flow Low）：2.0 L/min±0.2 L/min

4.送气装置能实时显示气体流量，开机默认为上一次设置的流量档位。

5.具有输入压力监测，提供欠压/过压报警功能，输入额定压力：350 kPa±30 kPa.

★6.工作压力范围：100 kPa～600 kPa

7.具有定时功能，当未选择定时档位时，定时功能被禁止,开机默认为定时功能被禁止。

★8.定时短（Short）：15 min，误差为±10 s定时长（Long）：30 min，误差为±10 s

▲9.具有输出加热功能，送气装置输出二氧化碳气体温度不超过37℃。

数量：3台                                 控制价：0.55万元/台
输液泵技术参数

★1.整机使用期限≥10年支持输血功能以及支持输肠内营养液功能

2.输液精度≤±5%

3.输液速度范围：0.1-2000ml/h, 且最小步进为0.01ml/h

4.快推速度范围：0.1-2000ml/h

5.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

6.8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、和间断给药模式、点滴模式

7.支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注

▲8.可选时辰给药模式，支持正弦时辰给药和恒速时辰给药两种方式，适用于肿瘤科输注化疗药物（提供相关有效证明材料的，有效证明材料：可以是产品彩页或官网截图或产品使用说明书，并加盖所投产品生产厂家公章）

9.不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术

10.支持药物库，可储存5000种药物信息

11.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持20种以上颜色

12.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

13.阻塞压力报警档位至少15档，最低档位可设置50mmHg

14.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

★15.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

16.具备气泡报警功能，支持最小15μL的单个气泡报警

17.具有历史记录功能，可存储5000条的历史记录

18.电池工作时间≥5小时@25ml/h

▲19.防异物及进液等级IP44

20.整机重量不超过1.5kg

21.满足EN1789标准，适合在救护车使用

22.支持升级接入医院现有监护仪中央站，实现监护仪和输注泵信息同屏查看

23.支持升级接入同品牌设备管理看板，实时了解设备使用状态和科室分布以及使用率、出厂时间和工作时长等信息

数量：1台                                 控制价：2.5万元/台
体外振动排痰机技术参数

1、适用范围：协助术后、体弱患者增强排除呼吸系统痰液等分泌物的能力，改善淤滞的肺部血液循环状况，预防、减少呼吸系统并发症的发生。

★2、结构形式：不可分拆的柜机推车式，显示方式：液晶显示界面，主要构成：由一台主机、二套传动系统和二套动力输出装置（即治疗头）等组成。

★3、操作方式：一键飞梭的操作方式，提供产品图片作为佐证，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成。

▲4、输出路数：至少包含一路C型标准传动形式，一路X型轻便传动形式，伺服系统：具有动力补偿特性，动力补偿能力≥3Hz。

5、标准传动形式：动力头外径尺寸≥90mm，至少配备6种不同型号的治疗头。

6、轻便传动形式：动力头外径尺寸≥50mm，至少配备5种不同型号的治疗头。

7、传动动力头偏心距：轻便型1.7mm±1mm；标准型3mm±0.5mm。

8、工作模式：手动模式和自动程序模式。

9、手动模式频率范围：标准型传动型式为10Hz～60Hz，频率连续可调，步距为1Hz。

轻便型传动型式为10Hz～30Hz，频率连续可调，步距为1Hz。

10、手动模式定时范围：1min-60min，连续可调，步距1min。

▲11、自动程序模式：至少有四种自动程序模式。

12、自动模式定时范围：5min、10min、15min、20min。

▲13、具有自主知识产权的软件著作权（包括：计算机软件著作权登记证书、软件产品登记证书）

▲14、入选国家中医药管理局“中医诊疗设备评估选型推荐品目（2011版第一批）”，提供国家中医局文件为准。

数量：5台                               控制价：0.8万元/台
 医用转运车参数

▲1.规格：1930*640*670/970mm

2.床板长≤1900mm,  床板宽≤640mm, 高低升降670~970mm,  背部升降0 ~75°;

倾斜调节0°~18°。

护栏尺寸：≤1000mm (长)×250mm ( 高 ) (±30 mm)

▲3.安全工作载荷：≥300KG

★4.背部升降系统：采用静音气弹簧控制。

5.高低升降系统：采用油压缸控制，质量更稳定。

6.床板护栏采用进口PP工程塑料一次吹塑成型。

▲7.框架：采用优质钢材制成。

8.脚轮：采用中控锁四个直径≤200mm的脚轮，推车四角都有脚轮控制系统，一脚制动，四轮同时固定。

9.中控刹车连动杆采用一体化圆管成型，保证更高的强度。

10.独立的中心第五轮系统：推车的两侧都安装有控制踏杆，中心第 五轮收起时即自由行进；使用时，即“直行”状态，克服运送过程中 的惯性作用力，有效地控制前进方向，使运送过程更加安全。

11.床体下有一体式托盘，可放置氧气瓶，使用方便，托盘能承重≥10Kg

12.床垫：采用面料表面防水处理，易于清洗，装有拉链，外部面料可水洗。

产品配置

1.钢塑车体*1

2.PE  大护栏*1

3.PE  一次成型床板*1

4.输液架*1

5.带刹万向轮*4

6.中控轮*1

7.液压缸*2

8.可转移防水床垫*1

数量：5台                                 控制价：0.23万元/台
治疗车参数

规格：600×400×880mm、660×440×880mm、800×480×880mm（±20mm）

框架：采用不锈钢材制成。

脚轮：4个脚轮，不少于两个可锁定的脚轮。

