数量：1台                                 控制价：8万元

麻醉机技术参数

一、气源

1.1单气源：氧气

1.2氧气：低压安全保护装置，在供氧压低于200Kpa时报警

1.3快速充氧范围25 - 75 L/min

二、流量计

2.1氧气双管机械流量计，支持低流量、最低流量麻醉

2.2流量计范围O2 ：0 - 10L/min

三、呼吸回路

3.1 金属材质集成式呼吸回路设计

3.2 采用上升式风箱设计，成人、儿童使用无需更换风箱

3.3 APL阀金属材质，具备不对称压力刻度显示（0-70cmH2O)，至少6档精确调节，具备快排功能

3.4 二氧化碳吸收罐容积不小于1.7L，方便拆卸

四、呼吸机

4.1 气动电控呼吸机

4.2 内置8英寸≥彩色触摸显示屏

4.3 中文操作和显示，同屏显示至少2道波形

4.4 通气模式：IPPV、PCV、SIMV-VC、SIMV-PC、PS/CPAP、MANUAL、STANDBY

4.5 具有standby待机模式，患者类型可设置成人、儿童模式

4.6 容量模式下潮气量设置：20ml-1500ml

4.7 呼吸频率：4-100 次/分钟

4.8 吸呼比：4:1到1:8

4.9 PEEP:OFF，3-30cmH2O

4.10可以通过主机操作按键实现手动机控一键转换功能，非回路扳手

▲4.11 标配两种肺复张工具，控制性肺膨胀法和PEEP递增法

4.12标配后备电池使用时间≥120分钟

五、监测

5.1 监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压（峰压平台压、平均压、PEEP）；可选配氧浓度监测

5.2同屏显示实时压力时间、流速时间波形描记

▲5.3可监测压力容量环（P/V环）和流速容量环（F/V环）

5.4报警参数：分钟通气量上下限、气道压力上下限、氧浓度上下限、无潮气量、交流电源故障、持续气道高压、低驱动压

六、麻药蒸发器

6.1单蒸发器罐位，配备通过CE认证蒸发器一只，且麻醉机、蒸发器为同一品牌

6.2 具备温度、流量、压力补偿功能

数量：1台                               控制价：4万元

呼吸机技术参数

1.适用于成人和儿童的急救转运呼吸机

▲2.驱动方式：气动电控

3.控制方式：容量控制

4.显示方式：彩色显示屏≥5寸

电源：AC100V～240V，50Hz/60Hz；DC12V；内置电池

具备窒息后备通气功能

7.续航不少于4.5小时

▲8. 应至少具备以下通气方式： VCV、SIGH、SIMV-V、SPONT、 Manual

9. 参数设置：

9.1  潮气量设置范围不小于：0，20-2000ml

9.2  呼吸频率设置范围不小于：1~120bpm

9.3  呼气末正压：0~20cmH2O

9.4  压力触发灵敏度：-20cmH2O~0cmH2O

9.5  氧浓度：40%~100%   连续可调

10. 监测：潮气量、分钟通气量、峰值压力、总呼吸频率、触发显示、交流供电指示、直流供电指示、充电指示、电池电量监测

11. 呼吸波形监测：压力-时间波形。报警：气道压力上限、气道压力下限、分钟通气量上限、下限报警、氧气供应低、持续气道压力高报警、窒息、交流电源断电、电池电量低、系统故障报警等

13. 多种供电方式：车载、适配器、内部电池、外接备用电池

14. 具有CE、NMPA认证

15. 符合IPX4防水等级

16. 符合EN1789救护车车载标准

数量：1台                               控制价：3.6万元

除颤监护仪技术参数

一、通用要求

1.主机屏幕：≥7英寸TFT彩色液晶显示屏，分辨率≥800×480

2.主机重量（含电池）:≤6.0kg

3.符合欧盟救护车标准EN1789:2020

4.符合除颤国际专用安全标准 IEC60601-2-4:2018

▲5.通过RTCA/DO-160G航空测试认证

6.防尘防水等级:IP54以上

7.通过自由跌落试验要求，可承受六面1m以上跌落冲击

二、技术参数

▲1.采用双相指数截断波（ BTE）除颤波形，具有阻抗自动补偿,成人室颤患者体外首次除颤能量≤150J，保证除颤成功率的同时，减少除颤损伤；

- 2.除颤能量选择最小为1J，最大除颤能量360J，能量选择范围更大，全覆盖少数原本可除颤转复的病例因可选择的能量上限限制导致除颤无效的情况，提高除颤成功率和有效性 ；

- 3. 除颤能量选择范围：能量分21档以上（1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50/70/）

100/150/170/200/300/360J），可通过体外电极板进行调节

4.旋钮式能量选择，快速选择能量，节约时间，提高除颤成功率

5.除颤充电至200J≤5S，充电至360J≤8S

6.病人阻抗范围：体外手动除颤，25-200欧范围以上

7.成人/儿童一体化电极板，至少具有能量选择、充电、放电功能

8.手动除颤电极板具有阻抗提示灯，屏幕可显示具体阻抗数值 ，屏幕阻抗指示条颜色区分阻抗范围

9.AED功能具备一键切换成人和儿童模式

10.支持指导CPR辅助功能，符合2020 AHA/ERC指南

11.体外起搏模式：按需起搏、固定频率起搏，具有降速起搏功能（降速为原值的1/4）

11.1.起搏波形：单相方波，脉冲宽度≥20ms

11.2.起搏频率：40ppm～170ppm范围以上

11.3.起搏电流：0mA～200mA范围以上

12.至少标配5导联心电（ECG)、呼吸（Resp）、体温（Temp）等监护功能

13.监护患者类型：新生儿、儿童、成人3类

14.心电监护模式：具有监护模式，治疗模式，诊断模式3种

15.ECG 扫描速度包括：6.25mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s4种以上

16.ECG 灵敏度：×0.25、×0.5、 ×1、×2、×4等5种以上

17.心率测量：成人：15bmp～300bpm范围以上，小儿：15bpm～350bpm范围以上，新生儿：15bpm～350bpm范围以上

▲18.心律失常分析：通过心电电极片，可监测的心律失常分析种类20种以上

19.呼吸测量：0rpm～120rpm范围以上

20.体温测量，具备双通道测量

21.体温测量范围：0℃～50℃（32℉～122℉）范围以上

22.同屏显示≥3通道监护参数波形

23.具备高分辨率热敏点阵打印记录仪，记录纸宽≥50mm，可同时打印≥3道波形

24.具备黑夜触点功能，能在黑暗环境迅速开启并操作设备

25.可充电锂电池，工作时间最大能量除颤≥100次，200焦耳除颤≥180次，或起搏≥2h，或监护≥3h，低电量报警后，还可连续进行≥20min的生命体征监护，同时可进行最少 6 次最大能量除颤

▲26.存储要求:内置≥16GB，可存储≥240小时连续 ECG 波形，数据可导出至电脑查看

27.AED模式抢救过程支持录音功能，存储时间≥180min

28.趋势资料：可存储≥168小时的趋势资料

29.可存储≥2000条自检记录，≥1200条事件记录，≥200条病人档案

30.具备USB接口，可导出数据分析

31.可升级WIFI、蓝牙和4G数据通讯功能

32.具有自动自检功能，在关机状态下，在设置的时间点进行自动自检

33.可充电锂离子电池，具有电池电量检查按钮和电池电量指示灯

数量：1台                                  控制价：3万元

病人监护仪技术参数

1.一体化多参数监护仪，具备心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率和双通道体温监测功能，产品具备国家食品药品监督管理局颁发的Ⅲ类医疗器械注册证。

2.支持选配可即插即用呼气末二氧化碳（EtCO2）的旁流/主流呼气末二氧化碳,无需用户设置，软件自动识别和加载应用。

3.支持选配有创血压（IBP），支持CVP、ART、PA、PAWP测量。

4.支持选配麻醉气体（AG）和心排（C.O.）。

5.屏幕尺寸：≥12英寸彩色显示屏，分辨率：800×600。支持同屏显示11道波形，以同时观察丰富的信息。

6.主界面上支持自定义快捷键操作，且可根据不同医护人员使用习惯，调整快捷键数量和顺序，提高科室工作效率。

▲7.支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式、插管模式、NFC模式等。

8.主机配备一个VGA或HDMI接口以及不少于2个USB口，可用于外接条码枪扫描枪、键盘、U盘储存等设备。

9.支持AES 128位加密和TLS 256位数据传输加密，在投标文件中提供机器实物图片的相应界面。

10支持网络流量监控及控制，提供更高的网络安全管控，防止恶意软件攻击。

11.在任何滤波模式下均可监测ST值。提供心电ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁、下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。

12.在诊断模式下，支持不低于94dB的共模抑制比；在监护、手术模式下，支持不低于105dB的共模抑制比。

13.支持0.67Hz的高通滤波，确保波形有更好的稳定性。

▲14.无创血压提供手动、自动、连续、序列四种测量模式。自动模式支持自定义设置血压测量间隔，间隔时间支持从1-480分钟内的任意整数数值。

15.同品牌具备多参数数字遥测监护产品，支持未来科室的遥测监护系统升级需求，可实现有线、无线、遥测及混连等方式与中心监护系统联网。

16.支持用户自行安装激光打印机驱动。

17.标配一体式可折叠收纳的挂床提手，不需要额外的工具安装挂床装置，便于挂床安装。

▲18.监护仪设计使用年限≥9年。

19.具备技术报警和生理报警两个独立的报警灯位置，通过不一样的颜色显示两种类型的报警，能够同时显示两种报警，有利于医护人员远距离辨识报警情况。

20.屏幕与物理按键上下分布。物理按键板和飞梭的位置需处于屏幕下方，按键受力位置低，避免机器左右移动，避免造成机器移动倾倒。

21.通过CE、FDA、ETL认证，提升安全可靠性。

数量：1台                             控制价：4.45万元

肺功能测试仪技术参数

1 检测参数

慢肺活量SVC；用力肺活量FVC；最大分钟通气量MVV；

2 模块功能

2.1 肺功能测试模块

2.1.1 检测原理：压差检测原理。

▲2.1.2 传感器类型：双向金属筛网压差式传感器。

2.1.3 流量测量范围：（0～16）L/s；流量精确范围：±5%或者±0.17L/s，取其大者；分辨率：0.01L/s。

2.1.4 容量测量范围：（0～10）L；容量精确范围：±3%或者±0.05L，取其大者；分辨率：0.01L。

2.1.5 气流阻力：流量测量范围内不超过0.35Kpa/（L/s）。

2.1.6 频率响应：应不超过±12%或者±0.25 L/s，取其大者。

2.1.7 呼吸频率：0-120BPM，测量误差为±5%或±1BPM，取其大者。

2.1.8 舒张试验：可进行支气管舒张试验。

▲2.1.9 双向检测：可实时连续检测呼气、吸气指标，实时显示动态曲线（流量容积曲线、时间容积曲线）。

2.1.10 质量控制：依据ATS/ERS自动计算质控评级A、B、C、D、E、U、F，受检者检查过程中，实时数据图像监测呼气时间，呼气末流速等，严格把控检查质量，保证检查结果准确。

2.1.11 软件功能：受检者数据管理、以图表方式重现数据、测试期间实时数据显示、实时显示检测期间的FVC、 SVC、 MVV等图形及数值、在测试期间的流量－容积环，在FVC中显示、可自动分析检测结果。

2.1.12 具备自我评估问卷，可进行慢阻肺（CAT\mMRC\CCQ)评估、哮喘评估、个人健康状态评估(PHQ-9、GAD-7、个人信息及病史)、评估风险等级自动分析，帮助用户了解自身健康情况。

2.1.13 自动环境定标功能：具备自动测量环境参数(温度、湿度、大气压)并进行BTPS自动修正功能。

2.1.14 可通过定标筒进行容量定标和三流速定标。

▲2.1.15 院感防控：具备交叉感染的防控措施，可徒手拆卸浸泡消毒流量传感器头部，可使用通用的肺功能仪耗材。

2.1.16 预计值参数：预设多种肺功能预计值参数，至少包含中国人预计值、Standrad EU、Standrad ZS。

3 系统及数据连接

3.1 传输连接：可支持USB数据线、蓝牙网络、GPRS等数据传输方式。

3.2 系统连接：配备肺功能检查系统软件，包括：电脑端和移动端；可通过数据传输模块将测量数据同步到云端；也可导出历史检测数据；支持对接医院HIS、LIS系统。

3.3 云平台数据传输：将检测数据同步到云端，让医生实现远程查看测量结果，实现呼吸慢病的全程管理档案。

数量：1台                                  控制价：7万元

便携式超声骨密度仪技术参数

1、全干式，检查流程全自动简约一体化；

2、四晶片双发射和双接收，定量测量骨声速(SOS)；

3、多部位测量:（桡骨+胫骨）；

4、全高清彩色液晶触摸屏一体机≤15.6寸；

5、探头中心频率≤1.25MHz，偏差不大于5%；

▲6、手持式探头内置测量轻触开关；

7、智能超声探头导航：显示骨轴偏离角度、旋转角度、水平和轴向方向工作状态，角度显示偏转精度0.1°；

8、支持探头类型：CM、CU、CR；

▲9、重复性检验结果CV≤0.1%（+）%；

10、SOS测量范围:2000m/s～4800m/s；

11、中国人标准数据库:婴儿+儿童（0-3)(3-20岁），成人(20-100)；

12、中、英文软件可选；

13、单次测量时间<10秒；

14、检测结果自动语音播报功能；

15、计算参数：SOS、T值，Z值，骨质量指数（BQI），骨骼的生理年龄（PAB），预期发生骨质疏松的年龄（EOA），相对骨折风险（RRF）等；

16、SQV双体模校准出厂检验（2750m/s有机玻璃及4400m/s黄铜）及温度校准软件；

▲17、内置热敏打印机+外接彩色打印两种模式；

18、超声探头检测系统软件、骨密度测量系统软件、骨密度主机板USB调试系统、骨密度电脑编程接口及测试系统等;

19、具备骨密度数据共享云平台和智能健康管理系统；

20、病案管理功能病例数据库管理系统，自动记录、统计功能（正常/异常/男性/女性/成人/儿童）、分类、备份等；

21、检测完毕的病人信息（姓名、性别、出生日期）可修改，操作更人性化；

22、电磁兼容试验符合：YY0505-2012标准要求；

23、完整的网络体系兼容功能，可联入医院系统；

24、仪器设计使用年限不少于10年；