数量：1台                               控制价：10万元

眼科A/B型超声诊断仪

基本参数

标称超声工作频率

  A超探头：10MHz

  B超探头：10MH

增益调节范围：1-105dB

主要技术指标

B型

扫查范围：53(
探测深度：10MHz:不小于60 mm

△纵向分辨力：10MHz:≤0.1 mm

△横向分辨力：10MHz: ≤0.2mm

扫描方式：机械扇形扫描

动态回放：10秒/100幅 循环或单幅播放

探头持续扫描5分钟后，会自动冻结，以保护探头。

 A型

眼轴生物参数AL测量精度：误差不大于±0.05mm。

测量模式：五组(正常眼、无晶体眼、特殊眼、致密白内障眼、手动测量)

△测量方式： 浸润（Immersion）/ 接触（Contact）测量

人工晶体计算：11组

标准：SRK-T、SRK-II、BINK-II、HOLLADAY、HOFFER-Q、HAIGIS

屈光术后：

History-derived Double K/SRK-T  Refraction-derived  ROSA   SHAMMAS

数量：1台                                   控制价：2.9万元

高压蒸汽灭菌消毒器

1.用途：将水转化成高温高压的蒸汽，用于消毒和灭菌或者满足其它用蒸汽源的要求。

▲2.功能要求：有自动加水、自动产生蒸汽、自动缺水保护、自动超压保护的功能。

3.最高工作压力≥0.60MPa

4.最高工作温度≥165℃

5.电源：380V/50Hz

6.最大电流≥120A

▲7.功率≤60KW

8.最大蒸汽产量≥80kg/h

9.外形尺寸(长×宽×高)
≤800×500×1560  ±10mm

▲10.证件办理：该设备属于压力容器，设备到货后30天内完成办理特种设备使用登记证以压力表、安全阀检验合格后交给采购人。

数量：1台                               控制价：29.69万元

脉动真空灭菌器

1.设备容积≥1200L

2.设计参数：设计压力≥0.3Mpa，设计温度≥144℃；（提供第三方资料），安全阀开启压力：安全阀开启压力≥0.28MPa；
3.▲灭菌器主体寿命及材质：主体设计≥10年。主体结构模型为矩形环形加强筋结构，内壳、门板为304不锈钢材质；
4.设备主体结构：环形加强筋结构，环形加强筋个数≥4个。多点进汽，进汽口数量≥4个，内腔强度和稳定性更高

5.管路结构：管路采用SUS304不锈钢，管路带保温，卡箍连接；

6.设备柜体保温采用彩钢板保温，管路带保温，并且冷热管颜色区分；

7.▲主控制系统：PLC控制，并配置＞8寸彩色触摸屏人机操作界面，显示灭菌器内室、夹套温度压力。提供界面照片，采用智能双压力控制，夹层与内室均采用压力变送器；（提供实物照片）
8.记录方式：灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等均在触摸屏上自动显示配有打印机打印工作过程参数和曲线；
▲9.证件办理：该设备属于压力容器，设备到货后30天内完成办理特种设备使用登记证以压力表、安全阀检验合格后交给采购人。

数量：1台                               控制价：4.35万元
心电图机

1.持12导同步心电图采集，可显示12道、6道、3道、1道波形

2.心电图机一体化平板设计，采集仪模块内置；主机全触控操作，无物理硬按键；支持智能操作系统，可远程更新升级

3.显示屏幕≥10英寸 

4.心电图主机支持内置4G功能，不接受外置模块；心电图主机支持2.4GHz/5GHz双频段无线Wi-Fi

5.输入阻抗：≥100MΩ,内部噪声：≤10μVP-P,定标电压：1mV±1%,共模抑制比：＞125dB（默认交流滤波关闭）,耐极化电压：±600mV,频响范围：0.01-350Hz全频滤波,时间常数：≥5s

6.内置热敏打印机，支持报告自动打印,支持智能胸导联减半打印功能,支持设备内置扫码功能，无需外接扫码枪,支持NFC识别功能,支持GPS定位功能 。

7. QTc参数测量：内置6种以上测量算法，QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置。

8.心电图机支持批量下载预约记录功能，并支持待检查列表显示，列表应包含检查姓名、性别、年龄等信息；心电图机支持本地报告进行同屏对比对于危急值检查数据，支持优先诊断功能，以提醒诊断中心优先诊断；心电图机支持导联脱落、伪差、左右手接反、无法识别、心律失常波形的自动检测和提示功能；支持消息实时提醒功能，如危急报告提醒、诊断退回提醒、导联纠错提醒、诊断完成提醒，诊断语言：支持中/英文切换，支持诊断结论中部分信息进行词条关联修改功能。（提供心电图机该功能截图证明）

9.内置可充电锂离子电池，电池容量不低于5000mAh；支持持续工作时间≥8小时。

10.阿托品试验采集及处理流程；支持梯形图解标记心电图数据；支持心电事件、起搏心电、晚电位功能。

11.任意心搏放大、单导联图谱漂移功能、全屏图谱漂移功能。 

★12.支持与医院现有纳龙心电信息系统无缝对接。

13.配置清单：

主机/1套   导联电极/1套

数量：1台                               控制价： 2.5万元

医用全自动封口机

1.彩色液晶触控屏≥7寸，图形化操作界面，中文和符号显示，内置时钟和参数可以设置并具有自动储存功能；

▲2.可通过自带的彩色触摸控制屏对设备使用参数和需打印的操作者姓名、科室、物品名称、器械名称、锅号、锅次、灭菌日期、失效日期、批次代码进行设置或更改，同时由封口机打印相应设置内容；器械、科室、人员各能存储不少于20个相关信息。
▲3.带有自运行鉴定功能，能打印相关的日期，温度，压力，速度等参数。
▲4.电脑智能温度控制设计，工作温度60～220℃任意设置，温控精度±1%；预设4种常用温度，60、120、180、220度，可以根据用户的日常需求实现快速切换，满足快节奏工作的需要。

5.带有USB接口，可以将数据导入或者导出到电脑。

6.自带正序（倒序），实现0—9999以内的封口数量统计，具有打印边距，打印间隔符合等特殊功能，。
7.高速升温设计： 20℃计数器升至180℃只需30秒，常用工作温度从120℃变换至180℃≤10秒，高效节能，满足快节奏的工作需要；

8.辅助降温设计：配置有微电脑控制的降温机构，减少高温封口温度至低温封口温度的等待时间，常用工作温度从180℃降至120℃≤40秒。

数量：1台                                   控制价： 3万元

蒸汽灭菌器
一：设备参数及配置







1
技术要求






1.1
主体






1.1.1
容积：≥45L





1.1.2
材质：06Cr19Ni10(SUS304)





1.1.3
★设计压力：-0.1/0.3MPa





1.1.4
设计温度：144℃





1.1.5
使用寿命：8年/16000次循环





1.1.6
主体保温：粘胶纤维保温层





1.1.7
腔壁加热
覆膜式加热膜





1.1.8
★测试接口：标准Rc1/4验证口，可特制其它尺寸测试接口



1.2
密封门






1.2.1
门数量：单门





1.2.2
门板
拉伸门板，材料厚度≥2mm；








1.2.3
安全联锁：压力安全联锁，通过省级技术监督部门鉴定；




1.2.4
密封方式
自胀式门胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成；




1.3
管路系统






1.3.2
泵："注水泵：1个具有自吸功能的进口电磁泵，

循环泵：1个增压泵；"





1.3.3
压力传感器：进口独立安装压力传感器（非电路板安装）





1.4
控制系统






1.4.1
操作方式
感应式操作





1.4.2
★控制方式"采用PLC控制,模块化设计的专用灭菌器控制器；

高度集成化的PLC，采用高速处理器芯片，可实现高速运算处理；

水质检测功能：检测灭菌使用水质是否满足标准要求，当水质不符合要求时候，显示屏进行提示；"


