数量：2台                          控制价：18.785万元/台

麻醉机技术参数

▲1.≥12英寸彩色触控屏，可以根据操作位置的需要，在四维层面多角度旋转调节，可折叠。全中文操作系统，后备锂电池，单块电池续航使用时间≥120分钟。

▲2.主机机身正面具备模块插槽，可与插件式监护仪实现模块共享。配ETCO2监测模块、BIS监测模块，可升级选配AG、O2、EEG等监测模块；配AGSS废气回收系统，自主吸引废弃排空。

3.氧气，笑气，空气三气源，工作压力为0.28~0.6Mpa，可选配辅助供氧；通气模式：VCV、PCV、SIMV-VC、SIMV-PC、CPAP/PSV，选配PRVC、SIMV-PRVC、PSVPro；

4.呼吸频率设定范围：4～100次/min；吸呼比设定范围：4:1～1:10；吸气暂停设定范围：OFF，5%~60%；

▲5.呼吸力学监测：压力波形、流速波形、容量波形、CO2波形、EEG脑电波形，最多能够5道波形同屏显示；可选配压力-容积环、压力-流速环、流速-容积环，环图分析功能，可标记参考环，并提供参考环相关呼吸力学参数；

▲6.安全上升式风箱，适用于成人、小儿和婴幼儿，用于各类病人时无需更换风箱；

7.集成式、一体化回路，无需工具可徒手拆卸，回路与主机无管路连接，回路容积≤2.5L；可选配智能化Bypass旁路功能，术中更换钠石灰，不影响麻醉机的运行，且无麻醉药泄漏，安全可靠；

8.标配2个钠石灰罐，安装时能使用单手操作、扣式安装，容量≥1.8L

▲9.呼吸回路的进气端和出气端均位于麻醉机正前方；具备用于排除呼气端积水的上提式排水阀，排水阀采用无积水杯式设计，无需拆卸、支持术中排水，防止麻醉气体泄漏；回路泄漏量不应超过65ml/min。挥发罐容量大于320ml；

10.中央刹车系统：单踏板控制、开合一体式，解锁和锁定为同一踏板，采用导电、静音脚轮；

数量：1台                            控制价：3.98万元/台
病人监护仪技术参数

1.主机与显示器一体化设计，触摸屏为电阻屏，支持用棉签操作，有效减少交叉感染。

2.显示屏为彩色TFT显示，分辨率≥800*600。 

3.≥3道波形显示，波形冻结功能支持冻结单个波形，不影响其他实时波形的显示和全部参数的报警。

4.中文操作界面，提供常规界面与大字体显示等界面。

5.基本参数：心电、血氧、呼吸、脉搏/心率、无创血压，选配有创血压、呼末二氧化碳。

▲6.心电：3/5/12导联心电监护和起搏分析，具备起搏分析包括起搏器未起搏和起搏器未捕获，心电监测可用≤6个电极获得12导联心电。

7.血氧饱和度：全球三大金标准血氧饱和度测量技术（Nellcor、Masimo、FAST）之一，可显示监测部位的灌注指数，标配SpO2指套式探头。

8.双参考点校正：血管内测量法和水银柱测量法。

9.报警：同时用四种方式报警：按严重程度分级的声音报警；带彩色编码的报警信息、报警的参数数值闪烁，明显的不同颜色（红，黄，绿）的报警灯。

10.外接护士呼叫系统接口。

11.配锂电池，续航时间不低于4小时。

12.成人、儿童、新生儿中文专用分析软件。

13.标配临床决策支持系统，提供参数趋势图量化指示功能。

14.可使用柱状图方式显示≥3个监测参数偏移程度；

▲15.可使用柱状图查看≥10组监护参数按时间分布情况

16.可选配有创压力：双有创压力测量功能。

17.可选配二氧化碳测量模块，采用主路法监测呼气末二氧化碳，避免旁路呼气末二氧化碳测量产生的测量偏差及耗材。

18.附件可以在同一品牌的所有监护仪上通用。             

数量：1台                                控制价：7万元/台
监护仪技术参数

1.≥12.1英寸LED高清液晶显示屏，屏幕为电容屏非电阻屏，分辨率≥1280×800像素；模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个；

▲2.多参数监测模块可升级为带屏幕的转运监测模块，支持机身前后双屏同时无遮挡显示与操作，屏幕尺寸≥5.5英寸，转运模块内置锂电池供电≥8小时；

▲3.可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，配2IBP模块。可升级Masimo/Nellcor SPO2、ETCO2、C.O、AG、ICG、BIS、PICCO、EEG、aEEG、氧浓度、窒息唤醒等参数模块；

4.支持3/5导心电，可升级6/12导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能；支持≥27种实时心律失常分析，可识别不规则节律停止和房颤停止并报警；

▲5.具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍，根据心律失常分析结果在每个心拍上进行标注；

6.具有强大的心电抗干扰能力，耐极化电压：±800mV，灵敏度变化范围±5%；

7.心电模式具有诊断、手术、监护、ST模式，其中手术、监护、ST模式共模抑制能力>106db；

8.具有心率变异性分析功能，提供心率变异性相关参数显示，支持RR间期直方图、RR间期差值直方图、散点图、RR间期长度之差的均方根值、RR间期趋势图，用于评价心脏自主神经的活动性，具有重要临床价值；

9.可选配Masimo血氧，测量范围为0％ ～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下）；

10.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式；支持双通道有创压IBP监测，支持升级≥8通道有创压监测；

11.支持多参数组合报警功能，具备参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出同一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变；

12.支持≥240小时趋势表数据和趋势图存储和回顾；支持≥9600条NIBP血压列表数据存储与回顾功能；支持≥3000组报警事件的存储与回顾功能；支持≥72小时全息波形的存储与回顾功能；支持≥48小时心律失常数据的存储与回顾功能；支持160小时ST片段数据的存储和回顾，分辨率为1min；

数量：1套                                控制价：17万元/套
输尿管电子内窥镜系统
一、电子内窥镜处理器
1.1 摄像系统的图像：≥1920×1080

1.2 光源输出总光通量：≥6000m

1.3 冷光源的相关色温在3000K～7000K范围内；

1.4 输出视频信号：≥3种

1.5 白平衡调节方式：≥2种 

1.6 主机具有良好的显色性，显色指数：90

1.7 图像显示比例可选：≥3种 

1.8 自动测光功能≥2种 

1.9 液晶触摸显示屏：≥7.0英寸，方便显示和设置参数

1.10具有双脚踏开关，便于术中实时操作；

1.11具有图像过曝点抑制功能，满足不同科室曝光需求

1.12 图像放大功能:≥3.0倍电子数字放大

1.13 LED光源模组在正常使用的情况下寿命≥60000小时

1.14 具有图像显示切换功能，方屏、圆屏可自由切换

1.15 具有图像去红增强功能，手术视野一览无余

1.16 具有图像冻结、拍照、录像功能。

二、硬性输尿管电子内窥镜
1.1 镜体外径：≤8-9.8Fr                   

1.2 有效工作长度：≥425mm

1.3 视向角：0°                 

★1.4 视场角：≥120°

1.5 像素：≥16万

1.6 景深：3~70mm 

1.7 有效使用工作通道：≥6.0Fr

1.8 视场中心角分辨力≥1.5C/（°） 

1.9 信噪比≥36dB

1.10 单位相对畸变VU-Z控制量（||）：≤35% 

1.11可耐受低温等离子灭菌

1.12镜体采用优质不锈钢材料

1.13采用电子成像技术，解决输尿管镜图像摩尔纹的现象

1.14采用双层密封工艺技术

1.15采用激光焊接工艺技术

三、电子输尿管软镜

1.技术参数：

1.1 视向角：0°

1.2 视场角：≥120°

1.3 景深：2~50mm

1.4 像素：≥16万

1.5 头端硬部最小外径：≤Φ2.8mm

1.6 插入管外径: ≤3.1mm

1.7 械通道内径≥1.2mm

★1.8 有效工作长度≥695mm

1.9 弯曲角度：上弯≥270°，下弯≥285°

1.10 带手柄吸引装置

1.11 视场中心角分辨力≥1.2C/（°）

1.12 信噪比≥36dB

1.13 单位相对畸变VU-Z控制量（||）：≤35%

1.14 双LED冷光源照明，使光照更明亮均匀，帮助临床诊疗获得更好的体验；

1.15 可耐受低温等离子灭菌；

1.16 头端锁止设计可固定弯曲角度，减轻术者疲劳感；

1.17含有三通适配器，可兼容激光治疗。
