## Sheet1
桂林市中西医结合医院医用设备带采购需求表
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 厂家 品牌 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 （元） | 合价 （元）
1 | 医用铝合金设备带 | 1.材质：铝型材 2.规格：200mm×60mm×1.5mm 3.表面采用静电粉末喷涂技术处理，有多种颜色可供选择； ▲4.符合HTM2022标准，釆用了电气分离及强弱电分离的设计理念，符合GB 9706.1-2020医用电气设备第1部分：基本安全和基本性能的通用要求； ▲5.设备带铝合金板材，通过GB/T21510-2008 纳米无机材料抗菌性能检测； ▲6.设备带符合有害物质检测GB/T26572-2011的限量要求； ▲7.设备带符合GB/T2423.17-2008电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法试验ka：盐雾检测； ▲8.设备带符合GB8624-2012建筑材料及制品燃烧性能分级A（A2）检测； ▲9.设备带符合GB/T 5169.21-2017《电工电子产品着火危险试验》； ▲10.设备带铝合金板材通过GB/T 5237.4-2017《铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材》检测； ▲11.设备带抗霉等级达到 0级； ▲12.设备带通过GB 8624-2012建筑材料及制品燃烧性能分级检测要求。 13.设备带内部腔体空间较大，可装载多种电器设备及气体插座，包括照明灯、阅读灯、特殊用途灯、电源插座、电话或网络插座、电气开关、医用气体插座、护士呼叫系统等； 14.灯罩采用医用聚酯透明塑料，长度为40cm； 15.电气设备可根据用户要求进行装配，包括英制、法制、澳制及公制的电源开关及插座。 16.电气设备可选择明装及暗装两种方式，明装是将电气面板安装在设备带面板上方，暗装是将电气模块安装在设备带面板的下方，电气设备表面与设备带平面齐平； 17.面板采用扣压方式装配，容易折卸，便于维修； |  | 米 | 132
2 | 氧气终端 | 1.材质：铜接件 2.规格：国标，工作压力0.75MPa 3.气体终端主材采用铜材料； 4.采用超大流量设计,所有正压气体终端，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压气体终端，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min； |  | 个 | 55
3 | 病房维修阀 | 1.材质：不锈钢接件 2.规格：Φ8螺纹连接 |  | 个 | 25
4 | 医用不锈钢管 | 1.材质：无缝不锈钢管 2.规格：Φ8×1mm |  | 米 | 189
5 | 6YC球头球帽 | 1.材质：不锈钢接件 2.规格：Φ8焊接 |  | 付 | 110
6 | 铝合金小罩 | 1.材质：铝合金 2.规格：60mm×30mm |  | 米 | 103
7 | 床头灯 | 1.名称：T5LED 2.功率：6W |  | 个 | 55
8 | 床头灯罩 | 1.材质：PVC 2.规格：400mm×100mm |  | 个 | 55
9 | 单联开关 | 1.规格：1P大板开关 2.电压：220V;电流10A |  | 个 | 55
10 | 五孔插座 | 1.名称：五孔电源插座 2.电压：220V;电流10A |  | 个 | 110
11 | 漏电保护器 | 1.名称：漏电保护开关 2.电压：220V;电流32A |  | 个 | 21
12 | 电源线 | 1.名称：床头灯电源线 2.规格：2.5平方铜芯线 |  | 米 | 135
13 | 病房医用设备带拆除及安装 | 先拆除及清理原设备带 后安装新设备带系统 |  | 间 | 21
14 | 中央监护网线 | 1.名称：超六类网线 2.规格：HSYV-6e4X2X0.60AL |  | 箱 | 4
15 | 交换机 | 1.名称：全千兆以太网交换机 2.规格：MiniS1224 |  | 台 | 2
16 | 交换机 | 1.名称：全千兆以太网交换机 2.规格：MiniS1216 |  | 台 | 1
17 | 面板 | 1.名称：六类模块面板 2.规格：86型 |  | 个 | 55
18 | 水晶头 | 1.名称：六类千兆（盒装） 2.规格：MLUX-S-6W |  | 盒 | 1
19 | 呼叫系统安装调试费 | 主线从护士站到每个房间 |  | 间 | 21
小 计
合计