西门子MAGNETOM Aera XJ 1.5T核磁共振

故障维修参数

一、采购需求

1.供应商须为中华人民共和国境内注册的独立法人，具备有效的营业执照，具备医疗器械维修相关经营许可资质，无违法违规及失信记录（提供营业执照、相关资质证书、信用中国无失信记录截图）

2.拟派驻场维修技术团队总人数不少于3人，全程固定人员进场，不得随意更换（提供团队人员名单、对应资质证书、近3个月社保缴纳证明）

3.团队项目人员具备5年及以上超导磁共振设备核心系统维修处置经验；须持有医疗器械维修高级工程师职业资格证书或具备原厂颁发的磁共振维修培训合格证书，熟悉西门子超导磁共振设备系统逻辑、调试规范及安全操作标准（提供职称证书、相关项目业绩证明材料）

4.冷头维修更换全周期全包报价，报价包含冷头故障排查、全新适配冷头、配件耗材、人工、运输、税费、安装调试、校准、质控检测、质保期服务等所有费用，院方不额外支付任何费用（提供报价承诺函）。

5.本次更换的冷头提供≥12个月免费质保期，质保期内冷头同类故障免费处置、免费复检、免费更换。

6.质保期内如冷头发生故障，提供 7×24 小时应急响应服务，接到院方故障通知后 2 小时内响应，24 小时内到场处置，冷头紧急故障6 小时内到场。

- ★7.冷头更换须严格遵循核磁冷头安装技术规范、医疗设备安全操作规范、医院辐射安全及院感管理规定，全程做好安全防护，杜绝磁体失超、辐射泄漏、设备损坏等安全事故。维修中如引发其他故障发生，由乙方负责承担。

★8.冷头安装调试后，须使磁体低温制冷系统运行参数完全符合行业或国家标准，包括冷头运行温度、冷头功率、磁体氦气压力、低温层级温度、制冷单元工况、磁场均匀性、系统稳定性等核心参数。

- ★9.维修所用的冷头须为适配西门子 MAGNETOM Aera XJ 1.5T 设备的全新合规冷头，不得使用非兼容配件，确保与设备原厂系统完全兼容，不改变设备原有性能。

- ★10.冷头更换全过程不得破坏磁体密闭结构、不得改变设备原厂放射防护性能、不得删减 / 修改设备原有临床诊断序列、不得影响设备原有诊疗功能，维修后设备须符合《放射诊疗管理规定》及三甲医院放射诊疗质控相关要求。

- 11.进场后 24 小时内完成冷头及制冷系统全项检测，出具书面《冷头故障根源分析报告》《冷头更换实施方案》，经院方放射科、设备科共同确认后方可施工。

- 12.冷头更换全过程留存完整可溯源维修资料，包括故障报警记录、冷头前后参数对比、施工日志、冷头合格证明、安装记录、调试记录等，完工后全套移交院方归档。

13.冷头更换完工后，须按照《医用磁共振成像系统质量控制检测规范》（WS 76-2020）完成全项质控检测，出具正式质控检测报告，确保设备信噪比、空间分辨率、磁场均匀性、层厚精度等核心指标全部达标，满足临床诊断需求。

14.质保期内每3个月提供1次免费的专项巡检服务，针对本次维修的系统进行参数复核、性能检测，出具巡检报告，提前排查隐患，确保设备长期稳定运行。

15.冷头参数：

- 供电要求：50Hz/60Hz、

- 第一阶段容量：40W@43K	50Hz:40W@43K;60HZ:40W@43K

- 第二阶段容量：1.0W@4.2K

- 最低温度：≦4.5K

- 重量：20kg	20.0kg (44.1lbs.)

- 尺寸：<600X200X350mm

- 待机时间：9000小时-10000小时

三、验收标准

- 1.故障清零验收：冷头相关故障代码彻底消除，连续 72 小时满负荷运行无同类故障复现，无新增冷头及制冷异常报警。

- 2.参数达标验收：磁体低温制冷系统核心参数全部稳定在西门子原厂标准区间，磁体氦压、低温级温度、制冷单元运行工况无波动、无漂移，液氦消耗速率回归正常水平。

- 3.质控合规验收：设备图像质量、放射性能全项符合国家相关质控标准及原厂出厂标准，满足临床常规及增强检查的诊断需求。

- 4.资料完整验收：移交全套维修归档资料，包括故障分析报告、维修方案、配件合格证明、前后参数对比报告、质控检测报告、培训记录、质保承诺函等，齐全规范可溯源。

- 5.安全合规验收：维修后设备通过院方设备安全专项检查，无安全隐患，符合国家医疗设备管理相关法律法规要求。

- 6.付款方式；运行正常并验收合格后乙方开具合法有效的发票支付合同款总金额95％，剩余5％质保期后支付。

四、其他约束要求

- 1.供应商须对院方设备信息、临床数据、维修资料、院内诊疗信息等负有永久保密责任，不得向任何第三方泄露，否则院方有权追究其法律责任。

- 2.供应商未按合同约定工期完成维修、或维修后未达验收标准、或质保期内未履行响应承诺的，院方有权扣除全额质保金，并追究供应商相应违约责任，赔偿院方因此造成的全部损失。

- 3.本项目维修工期要求：签订合同后6小时内工程师到场，到场后48小时内完成冷头更换的全部工作并通过院方初步验收。