
桂林市中西医结合医院

康复设备一批采购项目采购公告
桂林市中西医结合医院康复设备一批采购项目进行院内评审采购。请有资质能力的单位前来参与。 

项目名称：桂林市中西医结合医院康复设备一批采购项目采购公告
二、资金性质：自筹资金

三、对参询单位要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第22条要求；

（二）本次询价不接受联合体参询；

（三）本项目未经采购人许可不得转包、分包；

（四）法定代表人（或股东）为同一个人的参询单位，或归属于同一个参询单位的母公司、全资子公司、控股公司、只能有一家参加同一项目的投标；

四、报名信息

（一）现场报名时间：2026年8月19日至2026年8月25日下午5点，逾期不再接收报名（不接受邮件报名）；

（二）现场报名地点：桂林市七星区半塘路6号 桂林市中西医结合医院 设备科；

（三）参询单位报名时须提供：

    1.营业执照、税务登记证、组织机构代码证(三证合一的提供三证合一证)、法人身份证及受委托人身份证，以上文件需提供复印件并加盖单位公章，如是法人授权委托的须提供授权委托书原件并加盖公章；

    2.经营许可证、资质证书；资料复印件并加盖公章。

    3.近3年内无不良记录，无采取不合法方式解决合同纠纷记录证明或承诺声明（原件）加盖单位公章；

    4.提供在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明，证明材料需提供网站截图并盖公章。

五、报价要求

（一）预算控制价：捌万捌仟元整（￥：8.8万元），报价不得超过预算控制价；如有配套使用耗材，请一并报价。
（二）所提供的证书必须合法有效；文字、图表清晰。（必须提供产品技术参数及白皮书）
（三）须提供技术规格偏离表，如存在负偏离请标注。（标注“★”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致响应被否决。）
（四）超出规定评标、询价会议时间，不再接收报价文件；

（五）报价文件必须密封；

（六）所有纸质文件正本必须逐页盖章；

（七）所有文件一式柒份（一正陆副）；

提交的报价文件如不符合一至五项要求则取消参询资格。
六、询价评审标准

（一）综合报价；

（二）服务承诺、维修完成时间；

（三）综合资质和经营能力；

（四）销售业绩；

（五）产品质保期；

对以上各项进行综合评审选定中标产品。

付款方式：验收合格后，乙方开具合法有效的增值税普通发票给甲方，甲方在验收合格后支付合同金额95%，剩余5%金额在验收合格之日起一年后支付（无息）。

八、询价时间及联系方式

1.询价签到时间和地点：另行通知；

2.联系人：凌老师，电话：19142929117。

              桂林市中西医结合医院      

   2026年8月18日

第三章  项目需求

I.说明

一、本表中的品牌型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要求实质上相当于或优于参考品牌型号要求。

二、本表中参考品牌、技术要求不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请提供详细、正确的品牌、规格型号、技术参数、性能、配置等。

三、实质性要求：“项目需求”中标注“★”项的条款及要求“必须提供”的条款均为实质性要求，若有任意一项负偏离的，按否决投标处理。“项目需求”的“技术要求”中标注 “▲”号的技术参数要求投标响应时存在负偏离，且超过允许存在负偏离的条款数时，按否决投标处理。未标注“▲”号的技术要求允许发生负偏离的条款数累计最多为8项，未标注“▲”号的技术参数要求投标响应时存在负偏离数≥9项时，按否决投标处理。

II.招标需求一览表

	一、招标内容

	项号
	标的名称
	数量及单位
	技术要求
	单价最高限价（元）

	1
	上肢关节康复器 


	2台
	▲1、关节活动角度调节范围：伸展角度最大调节范围为0～120°，屈曲角度最大调节范围为0～125°级差3°，其中123°～125°级差2°，角度不大于50°时允差±5°，角度大于50°时允差±10%。

▲2、角速度：最小角速度为3.0°/s，最大角速度为4.4°/s，允差±20%，分8档调节，级差为0.2°/s。

▲3、运动时间：可在1～240min范围内调节，级差1min，允差±30s。

▲4、康复器支架的调节：

a) 肘关节活动支架长度可调范围0～150mm，允差±10%；

b) 肩上臂支架调整范围0～200mm，允差±10%；

c) 肩前臂支架调整范围0～280mm，允差±10%；

d) 前臂可握手座调节范围0～280mm，允差±10%；

e) 移动支架高度调节范围0～290mm，允差±10%；

f) 调整固定螺栓，可调节肩前臂、上臂的角度；

g) 肩关节运动支架初始位置可调节；

h) 运动支臂左右可调换。

5、设有线控开关，安全可靠。

6、被动训练力矩：25N·m，允差±10%。

7、设备具有手动急停开关，触发后可停止设备所有电动产生的机械运动。

8、电源中断及恢复通电后，固定肢体的支架保持在停止时的状态。

9、启动后，设备开机自检，并自动复位。

10、液晶触摸屏实时显示运动角度、速度、时间。

11、电源：AC220V±22V、50Hz±1Hz。

12、额定输入功率：70VA。
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	2
	下肢关节康复器


	1台
	1.★大容量CPU全微电脑智能设计，具有中文/英文双路显示和控制版本（可带全功能手控器）。

2.▲具有全程长度和膝关节角度控制精密方式，全程运行角度控制精确。

3.▲具有运行角度、速度自动增加模式功能，并具有“控制功率”设定功能，安全可靠。

4.康复器输入功率为70VA。额定工作电压：～220V　50Hz

5.角度范围及允差：
★1）角度范围：设备角度范围可调节，角度范围（α）为-5°～120°。

2）角度范围允差：在可调节的角度范围内，角度允差：±5°。

6.角速度

设备的角速度应可调节，设备最大角速度4.5°/s，允差：±15%。

7.治疗时间

产品有定时装置，设定范围在0～240min，步进值1min，其准确度误差应不超过±5s。

8.结构要求

1）手持操作器

设备具有供使用者操作的手持操作器，手持操作器能控制设备的启动、停止，操作方便、可靠。

2）固定肢体的支架

固定肢体的支架长度可调节。

设备大腿支架最大有效可调节长度为140mm，小腿支架最大有效使用长度为550mm。允差：±10％。

9.意外断电：电源中断及恢复通电后，固定肢体的支架应保持在停止时的状态。

10.承重载荷：设备的额定载荷大于200N，在额定荷载内，设备应能正常运行。
11.按键设计，运行更精准，定位更精确，采用更人性化的定时停止功能。

12.复合型双层绑带，柔软舒适，便于清洗。

13.机壳采用ABS注塑成型，主体结构为6061铝合金材质，无油漆部件，整体外观美观。

14.供医疗机构、康复机构中具备相关专业知识的操作者使用，用于对患者肢体或关节进行被动康复训练，适合患者和医护人员共同操作和观察。

15.采用紧密定制丝杠，噪音低，有效机械运动行程大于60厘米。

16.适用于1.5-1.9米正常平均高度的成人使用。
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	3
	气动式关节智能康复系统


	1台
	一、适应范围：适用于对关节功能障碍患者进行康复训练。

二、需求参数

1、屏幕为≥8寸液晶触摸屏，全中文导航:通过主界面直接选择到训练界面，操作简单。

▲2、单/双/三通道切换，可最多同时连接3只手套供3人同时使用。

▲3、常规训练模式：抓握训练、手控训练、手指操训练、对指训练、自主训练、ADL日常生活能力训练。

▲4、脚腕训练和手腕训练：进行下肢康复和手脚协同康复（主机界面直接操作）；

5、主从式镜像训练：通过健手佩戴镜像手套，通过至少五条高精度传感器，在健手做出手势动作时，患手佩戴手指训练手套，可以做出同样动作，可精确到单根手指的主从式镜像训练，训练的同时屏幕配合对应训练动画；

6、主动游戏训练：通过患手带上镜像训练手套，做出要求手指和主机互动进行主动游戏训练和手势对比训练，可精确单根或几根手指的精细化控制训练；

▲7、按摩训练：通过按摩手套配件，对手部进行按摩训练；

8、互动训练：人发出指定的语音指令，控制机器做手指训练，语音引导：机器工作时，伴有语音提示；

9、4级肌张力及腕部辅助功能：利用动态牵引和静态固定的原理降低腕关节肌张力保持腕关节活动度，同时针对手部4级及以上肌张力患者进行指关节松动训练有效降低肌张力。活动范围：最大背伸角度90°（误差≤5%），最大掌屈角度90°（误差≤5%）。

10、训练时间：1-99分钟可调，预设时间10分钟、20分钟、30分钟可选。

▲11、训练强度：可通过主机和手套结构进行双重调节，主机压力：中、高两档可调，手套调节功能：手套拉伸装置具备三档的物理调节功能。

12、运行速度范围
60°～180°/s。

▲13、主机输出安全压力-85KPa~150KPa。（需注册检报告证明）
14、训练手套四指活动范围
-35°～230。

15、保持压力调节：1秒—12秒可选择。

★16、配置：

至少包含主机1台，含全指训练手套 4只，分指训练手套4只 ，镜像手套2只，按摩手套2只，分体式副机 6台，全指分指训练手套＋镜像训练手套 6对，专用台车 1台。

三、性能参数

★1、核心配件：采用两个气泵独立控制，一个控制抓握，一个控制背伸，气泵的连续工作寿命≥1500小时。

▲2、主机手套材质：进口潜水布料，高弹性、高透气性，手工立体缝纫（非粘性剂粘合）。

 3、主机结构：ABS一体化成型，主机配备正反双向风扇的散热功能。

 4、工作条件：环境温度：-20～60℃。相对湿度：≤80％。使用电源电压：100V～240V，50Hz/60Hz，100VA。
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	★二、商务要求

	（一）售后服务要求
	投标人提供的以下售后服务均应包含在投标报价中，招标人不再就此另行支付任何费用：

按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。

保修期：不得少于2年（从验收合格之日起计算）。

2.招标范围内的货物提供送货上门、安装调试合格；保修期内提供上门维修以及更换零配件服务。如果需要更换配件的，要求更换的配件应与更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得招标人同意。保修期内提供技术培训服务，保证招标人使用人员正常操作产品的各种功能。

3.保修期内接到报障电话应在2小时内给予响应，需要现场维修的，应在8个小时内到达故障现场；一般问题应在到达后2小时内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题应在48小时内解决。

4.若产品自带软件的，则须提供保修期内提供软件升级服务。

5.在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，中标人应负责修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由中标人承担所有发生的全部费用。

②退货处理：中标人应退还招标人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

	（二）标的交付
	1.交付时间：自合同签订之日起20个日历日内安装调试完成并验收合格交付使用。

2.交付地点：广西桂林市内招标人指定地点。

	（三）付款方式
	验收合格后，乙方开具合法有效的增值税普通发票给甲方，甲方在验收合格后支付合同金额95%，剩余5%金额在验收合格之日起一年后支付（无息）。

	（四）包装和运输
	1.中标人应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达招标人指定地点。

2.使用中文说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.中标人在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到招标人四十八小时前通知招标人，以准备接货。

4.货物在招标人最终验收完毕出具验收文书前发生的一切风险均由中标人承担。

	（五）保险
	若投标人为本项目标的及标的涉及的相关材料、设备、人员、运输等购买保险的，相关费用由投标人自行承担。

	（六）验收标准
	1.中标人提供的产品必须符合国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。

2.设备须全新、完好、无破损，产品到货后，招标人现场根据招标文件要求、投标文件承诺以及国家相关标准、地方标准进行验收，必要时，招标人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的检测机构参与共同验收。如产品不满足投标文件要求、中标人投标文件承诺或国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，招标人有权不予验收，由此造成招标人的经济损失由中标人承担全部赔偿责任。

3.中标人必须于供货时向招标人提供所投医疗器械产品由行政主管部门核准资格文件、产品注册时的检测检验报告书，产品彩页或参数说明书等资料材料，以便核实相关技术参数，否则不予验收，中标人应承担逾期交货违约责任。

4.中标人交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为招标人验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交招标人。

5.招标人依据招标文件的技术规格要求和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，招标人应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。验收合格后由双方签署货物验收单并加盖公章，双方各执一份。 

6.招标人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，投标人须负责安装并培训招标人的使用人员，并协助招标人一起调试，直到符合技术要求，招标人予以最终验收。

7.对技术复杂的货物，招标人应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

8.验收时中标人必须在现场，验收完毕后做出验收结果报告，验收费用由中标人负责。

9.招标人对验收有异议的，在验收后7个工作日内以书面形式向中标人提出，中标人应自收到招标人书面异议后7日内及时予以解决。

10.经招标人提出书面整改之日起，中标人七日内仍无法解决的，或经整改达不到招标人验收要求的，招标人有权终止合同，中标人无条件同意终止合同，中标人自愿放弃所有的索赔，由此造成招标人的经济损失由中标人承担全部赔偿责任包括不限于招标人的经济损失及律师费、诉讼费、鉴定费等。

	（七）最高投标限价
	本招标项目最高投标限价为人民币：捌万捌仟元整（￥：8.8万元），投标人投标报价超过最高投标限价或各分项标的的单价报价超过单价最高限价的，按否决投标处理。

	（八）医疗器械管理相应有效证明材料
	投标人于投标文件中必须提供所投产品相应有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》复印件（必须包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容）。

	三、与项目实施有关的其他要求

	（一）投标人于投标文件中提供针对本项目的配送及安装实施方案（包含但不限于：①项目管理方案；②配送组织安排；③设备安装方案、设备调试及试运行方案；④设备安装技术人员配备；⑤技术支持方案等）。

（二）投标人于投标文件中提供针对本项目的售后服务方案，包含但不限于：①售后人员配备情况；②常见故障及解决方案；③培训方案；④保修期外维修方案；⑤其他实质性优惠措施等。

（三）履约能力要求

1.投标人或所投核心产品生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证且有效、通过ISO14001环境体系认证且有效。

2.投标人自2022年以来具有核心产品同类产品销售业绩。


第四章  评标办法
一、评标依据及方式

（一）评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、配送及安装实施方案、售后服务方案、履约能力等方面按百分制打分。

（二）评标方式：以封闭方式进行评标。

二、评标办法
（一）对进入详评的，采用综合评估法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1.价格分………………………………………………………………………………………40分

最低投标报价        

投标人价格分 =                                         ×40分 

                                  投标人投标报价    

2.技术分………………………………………………………………………………………37分

经评委独立评审，投标人投标文件满足招标文件全部实质性要求的，得基本分37分；投标人对招标文件第三章“项目需求”“技术要求”中标注 “▲”号的技术要求响应存在负偏离的，每有一项扣基本分2分，最多扣26分。

3.配送及安装实施方案分……………………………………………………………………10分

评委对投标人提供的配送及安装实施方案内容（包括但不限于：①项目管理方案；②配送组织安排；③设备安装方案、设备调试及试运行方案；④设备安装技术人员配备；⑤技术支持方案等）进行独立评审并按以下规则独立打分：

一档：五项评审因素经评审有一项合理、可行的，得2分；

二档：五项评审因素经评审有二项合理、可行的，得4分；

三档：五项评审因素经评审有三项合理、可行的，得6分；

四档：五项评审因素经评审有四项合理、可行的，得8分；

五档：五项评审因素经评审均合理、可行的，得10分。

4.售后服务方案分……………………………………………………………………………10分

评委对投标人提供的售后服务方案内容（包含但不限于：①售后人员配备情况；②常见故障及解决方案；③培训方案；④保修期外维修方案；⑤其他实质性优惠措施等）进行独立评审并按以下规则独立打分：

一档：五项评审因素经评审有一项合理、可行的，得2分；

二档：五项评审因素经评审有二项合理、可行的，得4分；

三档：五项评审因素经评审有三项合理、可行的，得6分；

四档：五项评审因素经评审有四项合理、可行的，得8分；

五档：五项评审因素经评审均合理、可行的，得10分。

    5.履约能力分…………………………………………………………………………………3分

（1）投标人或核心产品生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境体系认证且有效的（投标人于投标文件中提供相关有效认证证书复印件并加盖投标人公章，否则，不予认可），每通过1项认证得1分，最多得2分。

（2）投标人自2022年以来具有核心产品同类产品销售业绩的【以投标人于投标文件中提供的销售合同或中标/成交通知书复印件为准（能清晰反映合同标的或中标/成交内容），加盖投标人公章，否则，不予认可】，每有1项业绩得0.5分，最多得1分。

总得分为以上各项评审因素得分合计。


