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康复设备一批采购项目需求调查公告

为加强政府采购需求管理，确保采购需求的完整性及明确性, 根据《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）、《广西壮族自治区财政厅关于转发财政部政府采购需求管理办法的通知》（桂财采〔2021〕67号）有关规定，我院就“桂林市中西医结合医院康复设备一批采购项目”向潜在市场主体开展采购需求调查，欢迎各市场主体积极参与，现将有关事宜公告如下：
一、项目基本情况
（一）采购内容：康复设备一批，具体详见附件3《采购需求表》。
（二）产品质保期：整机质保≥3年
二、采购需求调查内容
本次采购需求调查内容如下：
1.公司简介（附件1）
2.报价表（附件2）
3.资格证明材料（以下证明材料均需加盖单位公章）：
（1）设备生产厂家营业执照复印件；
（2）供应商营业执照复印件；
（3）法定代表人身份证正反面复印件，供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件；
（4）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明或信用信息报告；供应商在“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)查询网站直接打印的信用查询记录,以及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单打印材料。
4.采购需求偏离及合理化建议（附件3）
三、采购需求调查方式
问卷调查。
四、采购需求调查要求
（一）市场主体资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单不得参与报名。
（三）调查反馈意见及材料送交方式
1.参询邮件要求如下：邮件主题命名格式:项目名称+公司名称+市场需求调查；邮件内容：附件1-3及其他证明材料（如有）。需提供扫描文件（格式：PDF）以及可编辑的Word格式电子文件（格式：doc或docx），并以邮件附件形式在递交截止时间前提交至邮箱791374105@qq.com。
2.调研材料递交截止时间：2026年9月20日至2026年9月24日17时前。
五、需求调查声明
1.本次需求调查坚持公平、公正、公开原则。
2.市场主体应对其所提供的意见及相关材料的真实性、准确性负责。
3.市场主体针对本项目提供的反馈意见，仅作为确定合理采购需求的参考，如被采纳将直接体现在后续招标采购文件中，采购单位和咨询机构在本次需求调查过程中不向参与调查的市场主体收取或支付任何费用。
4.本次调查仅为信息收集，不构成任何形式的承诺、合同或采购行为，本项目后续将按照政府采购法律法规规定开展采购活动。
5.凡参加本次需求调查的市场主体均视为同意并接受上述声明。
六、公告发布媒体
桂林市中西医结合医院官网
七、联系方式
联系人：杨老师
电话：17777379199
时间：2026年9月20日
桂林市中西医结合医院
                                       2026年9月20日



附件1：
桂林市中西医结合医院市场调研报名表
	投标单位名称
	

	项目名称
	

	报名时间
	年    月   日

	纳税人识别号
	

	联系方式
	企业法人代表
□授权代表
	姓名
	

	
	
	身份证号码
	

	
	
	手机
	

	
	
	邮箱
	





附件2
报价表
单位：万元
	序号
	设备名称
	数量
	生产厂家
	型号
	单价
	总价
	备注

	1
	手指手套训练仪(便携)
	10 
	
	
	
	
	

	2
	CPM(腕关节、肩关节各3)
	6 
	
	
	
	
	

	3
	下肢CPM
	1 
	
	
	
	
	

	4
	康复训练床(普通)
	2 
	
	
	
	
	

	5
	OT桌
	2 
	
	
	
	
	

	6
	气垫床
	10 
	
	
	
	
	

	7
	作业综合训练箱(OT训练套餐)
	2 
	
	
	
	
	

	8
	助行器
	1 
	
	
	
	
	

	9
	电脑中频治疗仪
	7 
	
	
	
	
	

	10
	短波紫外线治疗仪
	1 
	
	
	
	
	

	11
	聚焦超声治疗仪
	1 
	
	
	
	
	

	12
	PT板凳
	10 
	
	
	
	
	

	13
	上下肢主被动康复训练系统
	1 
	
	
	
	
	

	14
	普通病床（缺9张）
	1
	
	
	
	
	

	15
	床头柜
	6
	
	
	
	
	

	16
	紫外线消毒车
	1
	
	
	
	
	

	17
	等离子移动式空气消毒机
	1
	
	
	
	
	

	18
	电动起立康复病床
	10
	
	
	
	
	

	19
	经颅磁刺激仪
	1
	
	
	
	
	

	20
	气动式气道廓清治疗仪
	1
	
	
	
	
	



供应商（公章）：
法定代表人或委托代理人签名：
日 期：
附件3：

采购需求表
	序 号
	设备名称
	参考参数

	1 
	手指手套训练仪(便携)
	基于运动想象原理与“中枢外周中枢”闭环康复理论，通过健侧手带动患侧手，
控制软体外骨骼康复机器人运动，可激发患者主动意识，实现“感知-控制”双
向闭环神经刺激，重塑患者的神经通路，可以显著提升康复疗效。
1、≥六种训练模式，≥9档力度可调，满足康复全周期；
2、无线数据手套，智能双手分指镜像训练；动作捕捉零延迟
3、升级语音功能，助力神经康复
4、智能小程序，在线同步数据
5、仿生气动手套，模拟专业康复手法，柔性结构设计；
6、大容量电池，充插两用，居家出行随心所欲。
7、具有FDA,CE证书；
充电电压：9V
主机尺寸：≥127×134×85(mm)（长×宽×高）
充电电流：2A
环境温度：5℃~40℃

	2 
	CPM(腕关节、肩关节各3)
	肩关节参数
01. 微特电机驱动，机械结构设计、选材合理，精度高，运行平稳，噪音低，寿命长久。
02. 微特电脑数码控制设计，并采用进口集成元器件，内设大容量进口CPU中央处理器,智能化软件编程，并具有超力矩过载保护等功能。
03. 大屏幕液晶背光显示，所有参数一览无遗，方便了医疗临床研究。
04. 大范围关节活动度，活动范围适应性增大，充分考虑了医疗治疗需要。
05. 采用最优化结构设计，关节角度速度变化分布合理。
06. 运动方式可在水平、垂直面方向转换，长度调节方式灵活，产品适用面广泛，可用于患者的左、右肩关节的前曲、后伸、上举位、外展、内收等各种活动方式，较好地实现了肩关节的被动康复运动。
07. 关节角度活动范围：0°—150°；
08. 关节角度变化速度范围：0.5°—3°/s；
09. 电源：220Vac±10%，50±1Hz；
10. 功耗：≤60W。

肘关节参数
01. 微特电机驱动，机械结构设计、选材合理，精度高，运行平稳，噪音低，寿命长久。
02. 微特电脑数码控制设计，并采用进口集成元器件，内设大容量进口CPU中央处理器,智能化软件编程，并具有超力矩过载保护等功能。
03. LCD液晶显示，所有参数一览无遗，方便了医疗临床研究。
04. 同一机器可以使用于患者的肘关节，活动范围适应性增大，在一般适用于成人的同时，也适用于一般儿童。充分考虑了医疗治疗需要。
05. 肘关节运动转换方便，长度调节方式灵活，产品适用面广泛，可用于患者的左、右肘关节的被动运动。
06. 采用最优化结构设计，关节角度速度变化分布合理。
07. 关节角度活动范围：0°—125°；
08. 关节角度变化速度范围：0.5°—3°/s；
09. 电源：220Vac±10%，50Hz；
10. 功耗：≤60W。

	3 
	下肢CPM
	1.大容量CPU全微电脑智能设计，具有中文/英文双路显示和控制版本（可带全功能手控器）。
2.具有全程长度和膝关节角度控制精密方式，全程运行角度控制精确。
3.具有运行角度、速度自动增加模式功能，并具有“控制功率”设定功能，安全可靠。
4.康复器输入功率为70VA。额定工作电压：～220V　50Hz
5.角度范围及允差
1）角度范围
设备角度范围可调节，角度范围（α）为-5°～120°。
2）角度范围允差
在可调节的角度范围内，角度允差：±5°。
6.角速度
设备的角速度应可调节，CPM-F型设备最大角速度4.5°/s，允差：±15%。
7.治疗时间
产品有定时装置，设定范围在0～240min，步进值1min，其准确度误差应不超过±5s。
8.结构要求
1）手持操作器
设备具有供使用者操作的手持操作器，手持操作器能控制设备的启动、停止，操作方便、可靠。
2）固定肢体的支架
固定肢体的支架长度可调节。
设备大腿支架最大有效可调节长度为140mm，小腿支架最大有效使用长度为550mm。允差：±10％。
9.意外断电
电源中断及恢复通电后，固定肢体的支架应保持在停止时的状态。
10.承重载荷
设备的额定载荷大于200N，在额定荷载内，设备应能正常运行。
11.按键设计，运行更精准，定位更精确，采用更人性化的定时停止功能。
12.复合型双层绑带，柔软舒适，便于清洗。
13.机壳采用ABS注塑成型，主体结构为6061铝合金材质，无油漆部件，整体外观美观。
14.产品纸箱尺寸：1050x430x320mm（误差±20mm）。
15.产品重量：
净重：11.5kg，允差：±1.5kg；毛重：14.0kg，允差：±1.5kg。
16.供医疗机构、康复机构中具备相关专业知识的操作者使用，用于对患者肢体或关节进行被动康复训练，适合患者和医护人员共同操作和观察。
17.采用紧密定制丝杠，噪音低，有效机械运动行程大于60厘米。
18.适用于1.5-1.9米正常平均高度的成人使用。

	4 
	康复训练床(普通)
	结构型式：床面、床架、垫子
材质：静电喷塑架、高回弹海绵、PU床面
参考规格(cm)：≥190×122×48
参考床面尺寸(长×宽)cm：≥190×122
参考质量：≥53.0kg
额定载荷：≥135.0kg

	5 
	OT桌
	1、结构型式：脚横杆、脚间挺杆、不锈钢内心
2、升降支架、传动机构、桌面及框架、手柄
3、材质：静电喷塑架、密度板
4、桌面升架范围mm：610～810
5、手柄转动力距mm：≥10
6、桌面额定载荷mm：≥50
7、桌面参考尺寸（长×宽）mm：≥1200×700
8、参考质量：≥41.0kg

	6 
	气垫床
	结构及组成:该产品由气床垫(一体呈形减压框体，垫内无线缆无火灾隐患)、气道(合独立CPR和除湿通道)、充气泵主机(双核系
统、双独立工作、双压力传感器)、嵌入软件组成。

	7 
	作业综合训练箱(OT训练套餐)
	锻炼和提高手指灵活和协调性。规格：≥55×40×14㎝参数：优质木料表面清漆整体是便携式手提木箱，箱子高14cm，内配不锈钢铁棍、木插棒、上螺丝、上螺母、ADL训练器具和玻璃球。

	8 
	助行器
	1）产品为框式扭动式助行架，适合1.55—1.80m人群使用
2）助行架主架采用高强度铝合金焊接而成，管材壁厚为：Ф25*1.2，助行架表面采用光亮氧化处理；
3）助行架利用前臂弹珠打开助行架即可使用，大架可折叠，方便携带，握把采用EVA无毒无害，易清洗材料，舒适度强；
4）主要参数：大架长：55cm,宽：48cm,高度调节范围：74-84cm。
5）性能：适用于下肢肌力较弱和平衡稳定性较差的患者步行训练。

	9 
	电脑中频治疗仪
	1 、额定输入功率：180VA。
2、使用电源：交流电压220V±22V, 频率50Hz ±1Hz。
3 、尺寸(允差±20mm):    长360mm,  宽340mm, 高205mm。
4、显示方式：数码触摸显示。
5、输出通道：四路中频加透热输出、四路离子导
入直流输出、两路干扰电输出。即1、2两通道形成一组干扰；3、4两通 道形成一组干扰。
6、中频频率为1kHz～10kHz,   单一频率允差±10%。
7 、低频调制频率为0～150Hz,  单一频率允差±10%或±1Hz 取大值。
8 、中频载波波形：双向方波，脉宽50us～500us,   允差±10%。调制波形 有正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。
9、调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。
1)间歇调制：低频调制方波(载波)占空比为50%,允差±20%。
10、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%,允差±5%。
11、干扰电性能：
工作频率：4kHz,  允差±10%。
调制频率：0.125Hz,  允差±10%。
差频频率范围：0～112Hz,   允差±10%或±1Hz 取较大值。
调幅度：0%、100%,允差±5%。
差频变化周期：5.5s 、32s,   允差±10%。动态节律参数8S, 允差±10%。
12、具有100个固定处方，是理疗专家根据不同的疾病而编制成的，可供 医生参考使用。
13 、中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA。输 出强度分0～99级可调。
14、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。
15、中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超 过500V。
16 、运行：输出设定到最大值时，将输出端开路运行10min 后再短路运行 5min,  治疗仪应能正常工作。
17、电极板温度：38℃~55℃,分6档可调，允差±3℃。加热功能可单独 开启及关闭，
18、离子导入输出直流电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不超过50mA, 分0～99级可调。
19、电极板：应选购具有一类医疗器械备案凭证的合格产品。
20、治疗时间已在处方中，治疗时间根据处方不同为20min 、25min 、30min、 40min、45min, 治疗时间到了有音响提示，并停止输出，时间允差±1min。
21、该产品具有漏电保护、过载保护，短路保护。可连续使用4～5小时。 固定形式：柜内存放，临时固定。                                                                   适用范围
该产品对肩周炎、肱骨外上髁炎、颈椎病、腰椎间盘突出症、退行性 骨性关节病、风湿性关节炎、类风湿关节炎、摈伤、挫伤、肌纤维织炎、  肌肉劳损、狭窄性腱鞘炎、坐骨神经痛、周围神经伤病、关节挛缩、盆腔  炎、附件炎、慢性咽喉炎、乳腺增生、慢性前列腺炎具有消炎和镇痛作用； 对肌炎、骨折延迟愈合、雷诺病具有改善局部血液循环和促进炎症消散的 作用；对废用性肌萎缩、尿潴留、神经或肌肉伤病后肌肉功能障碍、便秘、 胃下垂、术后肠麻痹、声带麻痹具有兴奋神经肌肉的作用；对瘢痕、瘢痕  挛缩、术后粘连、肠粘连、炎症后硬化、注射后硬结、阴茎海绵体硬结、  血肿机化、狭窄性腱鞘炎具有软化瘢痕、松解粘连的作用。

	10 
	短波紫外线治疗仪
	紫外线照射人体皮肤时，可引起皮肤红斑反映及色素沉着。不同波长，不同剂量紫外线生物学效应和治疗作用不同，具有消炎杀菌、镇痛、增强机体的免疫力等作用。
技术参数
1、额定输入功率：100VA。
2、使用电源：交流电压220V±22V，频率50Hz±1Hz。
3、外形尺寸（长宽高）：380×310×135mm，允差±5%。
4、操作显示：5英寸液晶屏，一键飞梭+按键。
5、紫外线发光类型：低压汞蒸气荧光灯和贴片式灯珠。
6、紫外线波长：254nm，允差±3nm；设备同时配置体腔照射器、体表照射器；体腔含直光导、弯光导、鼻光导共3种光导；体腔直光导辐照度22mW/cm²、弯光导12mW/cm²、鼻光导17mW/cm²；体表治疗头辐照度25mW/cm²，允差均±20%。（提供注册检验报告佐证）
7、定时时间：1～999秒，步进1s，允差±2%。
8、输出通道：双通道，设备输出通道为双通道，具备体腔、体表两种工作模式。
9、具有体腔照射器和体表照射器。
10、紫外辐照强度的稳定性小于5%；体表照射器紫外线辐照强度均匀性小于±25%。
适用范围
适用于浅表软组织急性炎症的辅助治疗。
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	聚焦超声治疗仪
	技术参数
1.适用范围：产品利用聚焦超声技术用于人体的颈肩部、腰腹部和四肢部位慢性软组织损伤性疼痛的治疗。
2.超声治疗头主机集成一体机。
3.声工作频率：≥0.8MHz
4.额定输出声功率≤7.0W
5.采用低强度聚焦脉冲超声技术，治疗头输出端采用透声膜。
6.超声换能器球面半径：≥40mm
7.波束类别：会聚型。
8.空间峰值时间平均声强（Ispta）:≤1.5W/cm2
9.焦平面距离： 5-50mm。
10.脉冲占空比：2%-100%；脉冲重复周期:2.5ms。
11.治疗时间：0-300秒范围内可调，步进为1秒。
12.调制波形：方波。
13.治疗头超温：治疗头辐射表面的温度≤41℃。
14.全周期压控技术：控制电路设计采用动态实时反馈技术，对返回电流进行监控，稳定电流，以避免超声功率输出超标，确保治疗仪的安全性。（说明书）
17.设备使用年限不低于8年。
18.内置电池，无线操作。
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	PT板凳
	材质：铝钢结合、座垫泡沫海绵、优质PU革；外形尺寸55×55×88～100cm；凳面高度调节范围：45cm～55cm；带液压油缸，360°旋转；额定承载：≥2000N；产品用途：康复师进行手法治疗时可移动的坐具。特点和功能：1、凳面高度可调，方便康复师做手法治疗。2、凳体底部设计有万向滑轮，可以自由移动。3、凳面可以360°旋转。4、有靠背，方便康复师休息。
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	上下肢主被动康复训练系统
	1.设备提供≥3种基本训练模式，包括被动训练、主动训练、助力训练；
2.设备支持上肢训练、下肢训练和上下肢联动训练； 
3.设备能够根据患者运动状态自动切换主动模式和被动模式，同时支持手动选择模式；
4.提供≥10种预设训练程序，包含标准程序、等速程序、速度程序、协调能力程序、力量和耐力程序、游戏程序、对称性程序、骨科程序、心肺程序、弹簧程序；
5.设备高度支持电动调节，调节范围0~180mm；
6.设备可提供最大下肢被动训练力度20Nm，可提供最大阻力力度为20Nm；
7.设备被动训练速度可调，最大被动速度为90r/min；
8.启动训练、停止训练、手动和自动切换方向时的速度变化率不应大于0.5r/s2  ；
9.主动最大速度限制值为160r/min；
10.设备具有佩戴辅助功能，可电动调节上肢训练器、下肢训练器位置，并提供阻尼锁定；
11.具备≥3种安全保护：痉挛保护、手动急停开关、意外断电保护；
12.设备痉挛灵敏度三级可调，且设备能按设置的痉挛缓解方式运行，包含反向运动、同向运动或者停止运动；
13.设备提供患者管理功能，包含患者新建、编辑、删除（含批量删除）、搜索及加入/移出 （含批量移出）白名单功能；
14.设备提供报告管理功能，包括训练总时长（区分主动、被动、助力）、总距离（主动运动距离、被动运动距离），对称性（左右对称性、被动对称性、主动对称性）等数据；
15.设备提供计划管理功能，包含训练计划的新增、编辑、删除、搜索以及计划状态显示；
16.设备提供物联功能：支持数据接口及用户访问控制，通过Wi-Fi与终端设备进行TCP/IP协议通信；
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	普通病床（缺9张）
	▲1.产品需通过ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证；通过ISO9001、ISO13485质量管理体系认证。（提供各项资质认证文件）
2、规格：长度2100㎜，宽度960㎜，床体标准高度500mm  ±10mm；
3、功能：
3.1背板调节0-75°；
3.2腿部调节≥35°；
3.3四角刹车；一键刹车。
4、材质要求：
▲4.1床体骨架采用≥80*40*1.5mm的成型方管焊接而成，先进的焊接工艺，焊接质量优质，床体坚固;（为保证产品生产过程的牢固性需提供生产厂家1 台以上包含 1 台激光切割机设备的合同、发票。另需要提供投标生产厂家焊接机器人3台以上包含焊接机器人设备的合同、发票）
4.2床面：采用≥1.2mm的冷轧钢板。冲压成凹型，多气孔设计，便于透气并具有防滑功能。
▲4.3床体采用优质抗菌粉末静电喷涂而成，具有环保、抗菌的作用。（为保证产品喷涂的牢固性需提供生产厂家1 套以上包含 1 套粉末喷涂设备的合同、发票。粉末SGS检验报告）
▲4.5 涂料对微生物大肠挨希氏菌和金黄色葡萄球菌均具有抗菌作用。（提供粉末抗菌性能检验报告）
4.6床头、床尾板采用ABS工程塑料一次吹塑成型，挂式设计可拆卸方便，无缝制成，稳定可靠，拆卸方便，尾板外侧有病人信息卡插槽；
▲4.8配置φ125静音脚轮，四角刹车，易于固定或推动床体。（为保证静音轮配件的耐久性需要生产厂家具备检验静音轮耐久性检验设备，需要提供生产厂家检验设备的发票、合同和实物照片）
4.9护栏采用全覆式铝合金折叠护栏，采用加厚铝合金材质，经久耐用，不易变形，抗腐蚀，光滑美观易清洁。
4.10四角带有输液架插孔。
4.11摇杆传动升降系统，无塑料结构，耐磨、抗压、寿命长，加装双向到位无极限保护装置、增强使用寿命和安全性能。保证使用省力、摇动顺畅。
配置清单：床头柜1个、餐板1块、输液架1根、床垫1张、引流挂钩4个、床底置物架1个。
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	床头柜
	一、外形尺寸
尺寸：480*480*760mm，公差 ±10mm
1.整体采用原生ABS材料注塑成型，材料强度高，耐磨、耐刮、防腐蚀（防酸碱等），外形美观大方，颜色选用蓝白色。
2.床头柜由柜体、面盖、柜门、抽屉、拉板、毛巾架等组成，拉板设计有水杯及温度计放置槽；
3.储物柜内空间大，配有隔板。
4.柜体正床头柜形状为圆弧状，左右两侧面配有折叠隐藏式毛巾架，需用时将伸出，反之不用时收拢，放置在柜体侧面型体内，角度范围在90度；
5.柜门拉手特点符合人体工学原理。
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	紫外线消毒车
	基本参数
1.款式：移动式；
2.尺寸：950*440*350；
3.外壳材质：全金属折弯焊接成型，表面做防锈喷塑处理，结实耐用；
4.采用4个静音360°旋转车轮，移动方便；
5.采用双灯管设计，可分别单管工作；
6.灯臂可调角度：0-180°；
7.灯管长(灯脚):91cm；
8.熔断器规格：F3AL250V；
9.紫外线辐射波长：253.7nm；
技术参数
10.杀菌因子：紫外线
11.灯管功率：2*30W；输入功率：≤60W
12.紫外线强度：（距离灯管1m中心处)121μW/cm²；
13.消毒时间：0-120分钟可调；
14.使用寿命：5000h；
15.工作电源： 220V±22V 50HZ±1HZ；
16.距离紫外线灯1m 处玻片上金黄色葡萄球菌，大肠杆菌，铜绿假单胞菌的杀灭对数值均＞3.00，符合GB28235-2020紫外线消毒器卫生要求；
17.对距离紫外灯1m处物表表面自然菌杀灭对数值＞1.00。
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	等离子移动式空气消毒机
	技术参数：
1、移动式，外观尺寸：340×430×970mm。
2、适用体积：≤120m³。
3、循环消毒风量：≥1200m³/h。
▲4、采用1至13000V可调高压静电场吸附除尘、杀菌、消毒、除异味。
5、等离子体发生器和等离子体机芯使用寿命≥30000小时。
6、等离子体密度值为1.28×1017～6.36×1017m³.
7、消毒后细菌总量≤150cfu/m3
8、消毒时空气中臭氧浓度：≤0.16mg/m³。
▲9、负离子发生量：≥2.15×107个/cm3。
10、120m³空间消毒120min对空气中自然菌的杀灭率≥90%；20m³空间消毒20min对空气中白葡萄球菌杀灭率≥99.90%
11、额定电压：AC 220V±22V，消毒功率：≤180W，额定频率：50Hz±1Hz，噪音：≤60dB 
性能特点： 
12、等离子发生器、电机、负氧离子故障自动检测故障提示、具有消毒及风量加强功能。
13、程控、遥控、按键多控消毒运行，按键采用实体红外线遥控操作，具有程控定时功能.
14、消毒可设置六个时间段，时间可任意设置。
▲15、出风口工作时自动开启，关机自动关闭。
16、工作时自动横向循环扫风，快速循环消毒室内空气。
17、使用初中效活性炭网除臭等辅助消毒手段。
18、独立外观设计，整机尺寸小巧方便，外设防滑扶手，推拉移动自如。
19、手动设置消毒时间自动记忆、具有工作时间累积计时功能。
▲20、全国消毒产品备案网备案通过，具备消毒产品安全评价报告
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	电动起立康复病床

	1.电动康复床结合了起立床的治疗功能与护理床的舒适设计；
2.具有电动背起床面体位调节，为护理开展提供便捷；
3.产品采用大推力静音医用电机，承重大，起立过程平稳、安全；
4.一键式床挡开启与闭合，操作简单；
5.手控盒操控系统，为临床工作带来便捷；
6.采用医用慢速推杆，起立速度缓慢更，适用于长期卧床患者；
7.全钢架结构，安全稳定；
8.医用牛津布，抗菌性及透气性更强；
9.脚轮设计，快速锁定与开启，方便临床转移患者；
10.电源电压：AC220V±22V ，频率:50Hz±1Hz；
11．电动推杆最大推力：10000N；
12.电动推杆数量：3个；
13.角度调节范围：
起立角度范围：0°～82°
背部床板可调角度：0°～67°
14.床面升降范围：520～750mm；
15.绑带可移动，可拆卸床头、床尾架、床垫可拆；
16.最大承重：170KG；
17.重量：120KG；
18.规格：
外形尺寸：2050mm×920mm×940mm～2280mm；
床面尺寸：1960×850；
19.脚踏板尺寸：500*460mm。
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	经颅磁刺激仪

	1.主要技术参数:适应症：刺激人体中枢神经和外周神经,用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、评定、改善，对脑神经及神经损伤性疾病的辅助治疗（仅用于检测和治疗研究不满足招标文件要求）；
2.主机：
3.外观结构：一体式主机，脉冲源，冷却系统高度集成，可靠性佳；非堆叠结构，稳定性好，无倾覆、坠落风险。（彩页或官网截图证明）
4.冷却系统：液态内循环冷却系统，非风冷或静态液冷或外循环液冷；冷却系统具备自主知识产权，可被证实降低噪音和节约能源。（提供专利证书加以证明）
5.操作系统：笔记本电脑承载管理软件，非一体机或触摸屏。（提供笔记本电脑节能证书或3C证书）
6.刺激线圈最大磁感应强度：1.0T~6T
7.磁感应强度的最大变化率：至少包括20KT/s~80KT/s
8.脉冲上升时间：至少包括60μs±10μs
9.输出脉冲宽度：至少包括340μs±20μs
10.脉冲频率允差值：±2%（省级及以上医疗器械检测中心出具的检测报告证明）
11.电介质强度：主机内部高压储能电容安全可靠，电介质强度可达4000VAC（省级及以上医疗器械检测中心出具的安规证明）
12.安全预警：
13.冷却系统流量过低，产品会弹出异常信息的提示文字，并自动关闭产品停止输出。
14.在设备连续工作中，可以通过按下设备面板上的停止开关，仪器立即停止输出。
15.按程序程控刺激功能进行工作，产品出现脉冲源故障时，会弹出异常信息的提示文字，并自动关闭产品停止输出。
16.可记录电容放电次数，当电容放电次数达到上限时具有提示功能。
17.磁刺激线圈表面温度≤40℃
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	气动式气道廓清治疗仪

	1、产品组成：咳痰机由主机、连接器（一次性使用无菌产品）、血氧探头（选配）组成。其中主机由外壳、风机、电磁阀、电路板、流量传感器、电源模块、屏幕组成。连接器由面罩、导气软管、过滤器组成；
2、适应范围：适用于医疗机构治疗不能咳嗽的患者，或者用来清除因咳嗽时的呼气峰流量降低而产生的分泌物；
3、手动模式：
3.1吸气压力范围为0-7Kpa，参数连续可调，调节步频为0.1Kpa，最大值误差≤0.1Kpa，中间值误差≤0.04Kpa，最小值无误差≤0Kpa；
3.2呼气压力范围-7-0Kpa，参数连续可调，调节步频为0.1Kpa，最大值误差≤0.1Kpa，中间值误差≤0.18Kpa，最大值最小值误差≤0.04Kpa；
3.3吸气流量由高、中、低档可调；
4、自动模式：
4.1吸气压力范围为0-7Kpa，参数连续可调，调节步频为0.1Kpa；最大值误差≤0Kpa，中间值误差≤0.12Kpa，最小值无误差≤0Kpa；
4.2呼气压力范围-7-0Kpa，参数连续可调，调节步频为0.1Kpa，最大值误差≤0Kpa，中间值误差≤0.13Kpa，最大值最小值误差≤0Kpa；
4.3吸气流量由高、中、低档可调；
4.4吸气时间调节范围为0-5s,连续可调，调节步频为1s,误差0.09s，呼气时间调节范围为0-5s,连续可调，调节步频为1s,误差0.00s，间隔时间调节范围为0-5s,连续可调，调节步频为1s,误差0.07s。工作时间1-99min连续可调，调节步频为1min，误差0.04s。
5、高级模式：
5.1吸气压力范围为0-7Kpa，参数连续可调，调节步频为0.1Kpa，最大值误差≤0.06Kpa，中间值误差≤0Kpa，最小值无误差≤0.06Kpa；
5.2呼气压力范围-7-0Kpa，参数连续可调，调节步频为0.1Kpa，最大值误差≤0Kpa，中间值误差≤0.11Kpa，最大值最小值误差≤0.06Kpa；
5.3吸气流量由高、中、低档可调；
5.4吸气时间调节范围为0-5s,连续可调，调节步频为1s,误差0.16s，呼气时间调节范围为0-5s,连续可调，调节步频为1s,误差0.06s，间隔时间调节范围为0-5s,连续可调，调节步频为1s,误差0.09s；
5.5工作时间1-99min连续可调，调节步频为1min，误差0.04s；
5.6振荡功能：可选择吸气和呼气振荡，振荡频率5Hz,误差0.03Hz；
5.7血氧显示功能：可在机器运行过程中显示血氧，脉率数值；
5.8呼吸触发功能：当患者在进行自主呼吸时，机器内置高精度传感器监测气路中气压变化后自动开始治疗；
5.9设备指示功能：设备在工作时屏幕上会显示当前压力（显示分辨率0.1Kpa）、时间（显示分辨率0.1s）、潮气量（显示分辨率1ML ）和峰流速（显示分辨率1L/min）。
5.10有效咳嗽检测功能:有效咳嗽数据统计，为临床治疗提供数据支持
6、自定义模式：
6.1序号1-10可选，自命名内容可定义
6.1吸气压力范围为0-7Kpa，参数连续可调，调节步频为0.1Kpa，最大值误差≤0.00Kpa，中间值误差≤0.07Kpa，最小值无误差≤0.00Kpa；
6.2呼气压力范围-7-0Kpa，参数连续可调，调节步频为0.1Kpa，最大值误差≤0Kpa，中间值误差≤0.14Kpa，最大值最小值误差≤0.04Kpa；
6.3吸气流量由高、中、低档可调；
6.4吸气时间调节范围为0-5s,连续可调，调节步频为1s,误差0.16s，呼气时间调节范围为0-5s,连续可调，调节步频为1s,误差0.06s，间隔时间调节范围为0-5s,连续可调，调节步频为1s,误差0.09s；
6.5工作时间1-99min连续可调，调节步频为1min，误差0.44s；
6.6振荡功能：可选择吸气和呼气振荡，振荡频率5Hz,误差0.04Hz；
6.7血氧显示功能：可在机器运行过程中显示血氧，脉率数值；
6.8呼吸触发功能：当患者在进行自主呼吸时，机器内置高精度传感器监测气路中气压变化后自动开始治疗；
6.9设备指示功能：设备在工作时屏幕上会显示当前压力（显示分辨率0.1Kpa）、时间（显示分辨率0.1s）、潮气量（显示分辨率1ML ）和峰流速（显示分辨率1L/min）。
7.主机可选配外接回路消毒系统，对主机内部进行消毒。
8.高密封性控制模块:解决长期使用设备失压问题，使用有效期≥10年。
9.高精度气压控制模块:实时监测气压数据，保证治疗安全。



